镇宁布依族苗族自治县六马镇中心卫生院县域医疗次中心建设需求公示

一：投标人资格要求

投标供应商资格要求：符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①有效的三证合一的营业执照副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息），或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②提供2025年任意一月的财务状况报告或基本开户银行出具的资信证明；

③依法缴纳税收的相关材料(2025年任意一月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）；

④依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025年任意一月社保缴费相关证明材料）；

⑤法定代表人投标须提供身份证及身份证明（任公司职务）（非法定代表人投标须提交法定代表人授权书、被授权人身份证、报名单位为被授权代表缴纳社会保险的相关证明）；

⑥投标单位须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图，如被被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，将取消其投标资格，根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，招标单位或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格；

⑦投标企业最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明函（格式自拟）；

⑧特殊资格要求：A包、C包须提供《医疗器械许可证》，B包须提供具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修专业承包（含）贰级、建筑机电安装工程专业承包(含)贰级、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，有效的建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证，药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证、医用中心供氧系统注册证、医用中心吸引系统注册证、医用分子筛制氧机注册证，技术监督管理部门颁发的特种设备改造修理许可证（压力管道 GC2 及以上），

- 技术要求

六、招标要求：

（1）投标人必须严格按照本文件要求提供成熟的全新原厂产品和技术支持及技术服务。投标人所投产品的质量、规格及技术要求特征必须符合国家标准、规范。

（2）投标时须针对所投项目提供一套详细的技术参数资料供评委评审。

（3）投标人必须逐条响应本文件的要求，提供详细的设备清单（包括其原产地、品牌、型号、规格、技术参数、性能指标、数量、单价及总价）。

（4）投标人保证用户在使用投标人提供的任何产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标或工业设计权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用以及由此给用户带来的损失。

（5）系统应坚持运行可靠、技术先进、经济实用、便于扩展的原则，努力降低造价和维护费用。系统操作简便，人机界面好。满足现场条件和环境，有较强的抗干扰能力。

五、成交货物的质量标准和包装、安装、调试、验收

（1）质量标准

成交供应商应保证合同设备是全新未曾使用过的，其质量、规格及技术要求特征必须符合国家标准、规范及招标文件的要求，与投标货物一致。

（2）包装

货物的包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

（3）成交货物的安装调试：

3.1、免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

3.2、成交供应商安装时必须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

3.3、项目安装时应制定严密的组织设计，严格执行安装程序和作息时间，减少对学校正常学习、工作的噪声干扰；制定严密的安全防护措施，安装时须严格按安全规范进行，并在安装地点设置安全标志及防护栏，以预防安全事故，一旦发生安全事故，所有责任由供应商完全承担，采购人将不负任何责任。

（4）货物的验收

4.1、成交货物安装调试完成正常工作5个工作日，验收应在采购单位与成交供应商共同参与下进行，并在对成交货物的外观、规格、质量等情况检验完毕后，共同签署验收书。

4.2、验收按国家有关规定、规范进行，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者，用户单位应做出详尽的现场记录，或由用户单位与成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由成交供应商承担。

4.3、如果合同货物的运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏成交供应商应及时安排更换货物，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4.4、如验收时中标货物达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

六、质量保证、售后服务内容及承诺：

（一）质量保证期

1.1、质保期：按照国家三包法。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户后半小时响应，24小时内赶到现场维修。

1.2、中标人须在质保期内提供维护和技术支持（投标人在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围）。

（二）售后服务内容及承诺：

2.1、中标供应商方负责安装、调试达到国家相关标准。

2.2、中标供应商须注重提高技术服务专业化程度和系统质量，并关注项目售后服务质量，保障设备安全、可靠、高效地运行。

2.3、中标供应商须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持与售后服务队伍，为本项目提供及时、全面以及本地化的技术支持和服务，保障本项目的正常运行。

2.4、中标供应商必须向采购人说明并承诺免费质保期满后收费维护的方式、范围（包括产品、模块、部件等）等系统维护服务内容。

2.5、中标供应商应详细列出设备维保方案（考虑本地化服务），一经应答将作为合同的一部分。

2.6、中标供应商应在响应时间内为业主提供技术支持和服务；并提供专职售后服务人员名单及资质状况，提供所投产品的售后服务地点、联系人及联系电话。

七、其他

（一）以上条款和服务承诺投标人必须在投标文件上明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

《采购货物清单》

# A包CT机采购及DR机移机加上影像科场地改造

CT机

（一）技术参数要求

- 探测器

  - 固态探测器类型：固体稀土陶瓷

  - ★探测器排列数：≥32排

  - 探测器最薄物理采集层厚： ≤0.625mm

  - 探测器采样率：≥2800views/圈

- X射线系统

- 2.1★球管热容量（不包含等效）：≥3.5MHU

- 2.2★球管类型：液态金属轴承且金属管套球管

- 2.3★高压发生器功率（不包含等效）：≥50kW

- 2.4球管冷却方法：油冷＋风冷

- 2.5阳极最大散热率：≥820kHu/min

- 2.6球管最小输出电流：≤10mA

- 2.7★球管最大输出电流：≥420mA

- 2.8★最小球管电压：≤70kV

- 2.9最大球管电压：≥140kV

- 2.10小焦点	：≤0.9mm×0.7mm

- 2.11★大焦点	≥1.4mm×1.4mm

- 2.12为保障产品稳定性，所投产品高压发生器与探测器为同一品牌，提供检验报告证明

- 机架系统

  - 滑环类型：低压滑环

  - 机架冷却方式：风冷

  - 机架驱动方式：皮钢带

  - 扫描架孔径：≥70cm

  - 数字倾角：≥±30°

  - ★机架两侧具备全能功能触屏式控制面板

  - 机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据

  - 具备机架系统可遥控，可实现隔室检查操作的功能

  - 具备一键摆位功能，可一键将检查床调整到预设高度与床面位置

  - 具备三维激光定位系统功能

  - 具备呼吸指示灯及倒计时显示

- 扫描床

  - ★扫描床最大移动范围：≥2000mm，提供检验报告证明

  - 床定位精度（要求在载重≥210kg）：≤±1mm

  - 扫描床最大载重量：≥210Kg

  - 扫描床水平移动最大速度：≥150mm/s 。

  - 扫描床控制脚踏开关：具备

  - 扫描床可电动升降：具备

- 扫描功能

  - ★最快扫描时间/360°：≤0.49s/360°提供检验报告证明

  - ★每圈扫描层数：≥64层，提供检验报告证明

  - 最薄层厚：≤0.5mm，提供检验报告证明

  - 最大扫描视野：≥450mm

  - 单次螺旋扫描最大范围：≥1600mm

  - 定位像长度：≥1600mm

  - 最大连续扫描时间：≥100s

  - 具备螺距自由选择功能

  - ★最大螺距：≥2.0

  - 最小螺距≤0.2

  - 具备定位、轴扫、螺旋扫描模式

  - 图像最大重建矩阵：≥1024×1024

  - 图像最大显示矩阵：≥1024×1024

  - ★空间分辨率：≥18lp/cm(0%MTF)，提供检验报告证明

  - 空间分辨率：≥15lp/cm(10%MTF)

  - ★密度分辨率：≤2mm@0.3%，提供检验报告证明

- 采集工作站

  - 内存：≥16G

  - CPU内核数目：≥6核

  - 配置硬盘数量：≥1T

  - 显示器屏幕≥24英寸

  - 具备Dicom3.0标准的图像格式和传输存储

  - 具备显示器逐行扫描

  - 具备同步并行图像处理功能

  - 具备自动语音系统及双向语音传输功能

- 主要应用软件

  - 提供厂家最新迭代技术

  - 具备线束硬化伪影校正软件

  - 具备后颅窝图像优化技术

  - 具备去运动伪影技术

  - 具备去金属伪影技术

  - 具备儿童低剂量扫描技术

  - 具备管电流自动调节功能

  - 具备MPR、斜位、脊柱MPR功能

  - 具备MIP功能

  - 具备MinIP功能

  - 具备三维重建功能

  - 具备报告模块

  - 具备打印模块

（二）主要功能及基本要求：

功能：适用于临床全身CT扫描检查及诊断的应用

基本要求：

1、投标产品具备NMPA（CFDA）认证

2、提供不低于64层螺旋CT

★3、除球管外，系统整机质保 ≥3年。

★4、球管质保≥3年或20万/秒次，先到为准。

CT机房、DR机房建设技术参数要求

一、CT机房建设技术参数要求

根据图纸CT机房说明：该机房需改造长7600mm*宽4500mm*高3200mm，机房所处一楼,楼下无地下室，楼上为病房,机房四周墙体为实心砖构建，墙厚240mm，四周墙体做硫酸钡防护，4mmpb，天花地板为钢筋混泥土构建，厚度120mm。机房大门洞口为:1500mm*2100mm，控制室小门洞口为：900mm*2100mm，有换气扇。观察窗洞口为：1000mm*800mm，离地面900mm，新开防护排气罩洞口：300mm*300，离地面2100mm。★须为医院完成环评预评控评服务，交钥匙工程

二、DR机房建设技术参数要求

根据图纸DR室机房说明:该机房需改造长7600*宽3500*高3200mm，机房所处一楼,楼下无地下室，楼上为病房,机房四周墙体为实心砖构建，墙厚240mm，四周墙体做硫酸钡防护，4mmpb，天花地板为钢筋混泥土构建，厚度120mm，机房大门洞口为：1500mm*2100mm，控制室小门洞口为：900mm*2100mm，有换气扇，操作室门洞：1200mm*2100mm。观察窗洞口为：1000mm*800mm，离地面900mm，新开防护排气罩洞口：300mm*300，离地面2100mm。★须为医院完成环评预评控评服务，交钥匙工程

# B包手术室改造及基础设施建设

| 序号 No. | 品 名 Descriptions | 规格/型号 Type＆Spec. | 单位 Unit | 数量 Qty. | 备 注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手术室装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢复合板（墙体） | 1、板厚：50mm 2、容重：118kg/m³ 3、基板：0.45mm 钢板 4、芯材：无机质机制玻镁板，灰白色 | ㎡ | 360 | 含一楼隔断 |
| 2 | 彩钢复合板（顶板） | 1、板厚：50mm 2、容重：118kg/m³ 3、基板：0.45mm 钢板 4、芯材：无机质机制玻镁板，灰白色 | ㎡ | 210 |  |
| 3 | PVC 卷材地板 | 1、规格型号：厚度 2.0mm，上墙 100mm 2、要求：防静电抗菌、防火、耐磨 | ㎡ | 220 | 防静电、防 火、耐腐蚀、 耐磨、易清洗 （上墙 100mm）；含 自流平 |
| 4 | 吊顶吊件 | 1、 内容：含膨胀螺栓、花篮螺丝、角钢等 2、要求：吊顶采用 10MM 丝杆悬吊（可上人型方式安装） 3、按吊顶面积计算 | ㎡ | 220 |  |
| 5 | 彩板接缝密封处理 | 1、要求：采用中性瓷白玻璃胶 2、位置：接缝处 3、按墙板和吊顶面积之合 | ㎡ | 440 |  |
| 6 | 净化配套铝型材 | 1、规格型号：R≥50 2、 内容：喷塑，含槽铝、阴阳角、T 字铝、角铝等 3、按墙板和吊顶面积之合 | ㎡ | 440 | 喷塑，含槽 铝、阴阳角、 T 字铝、角铝 等 |
| 7 | 手推平开气密门（双开） | 1、规格型号：1500X2100mm 2、要求：门身中空彩钢玻镁板材质 | 樘 | 4 |  |
| 8 | 手推平开气密门（子母） | 1、规格型号：1200X2100mm 2、要求：设 350X250 观察窗。 门身采用钢板烤漆，带观察窗， 铝合金包边，门套采用铝合金 | 樘 | 1 |  |
| 9 | 手推平开气密门（单开） | 1、规格型号：1000X2100mm 2、要求：设 350X250 观察窗。 门身采用钢板烤漆，带观察窗，铝合金包边，门套采用铝合金 | 樘 | 9 |  |
| 10 | 电动平移气密门（单开） | 1、 门代号及洞口尺 寸:2200*1700 2、启动装置的品种、规格:电子感应联动装置 3、 自动门采用 PVC 防静电装饰 板，四边铝合金包边，中间配观 察窗装，防撞带，安全光线 1 对, 气密性强，防火性好，美观大方。 4、产品装置：含脚踏感应开关 2 个，带 LED 灯手术中 1 个,观 察窗,助力把手 1 套,无接缝门 头盖,专业导轨 1 套,配一边专 业铝材门套，门身铝型材包边.； 门体材质：骨架+镀锌衬里+B 级 防火填充料+彩图(喷塑)板； 四周全密封。 5、1.0 钢板厚度,喷漆处理，颜色为天兰色 | 樘 | 2 |  |
| 11 | 不锈钢传递窗 | 1、规格型号：外径 600*600*600 2、材质及要求：双门互锁，带紫外线杀菌灯 | 个 | 1 |  |
| 二、手术室暖通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式净化空调 | 1、冷量：12100 2、热量：13300 3、电源：220V-50HZ 4、风量：4500m3/h 5、尺寸：820*590*500 | 套 | 1 |  |
| 2 | 检修口 | 600*600 | 个 | 4 |  |
| 3 | 送风回风管道风阀 | 300*200 | 个 | 18 |  |
| 4 | 送风主管道 | 500*500 | 米 | 30 |  |
| 5 | 送风支管道 | 300*200 | 米 | 55 |  |
| 6 | 送风管道弯头 | 500*500 | 个 | 12 |  |
| 7 | 送风管道弯头 | 300*200 | 个 | 10 |  |
| 8 | 送风管道三通 | 500*500*300 | 个 | 1 |  |
| 9 | 送风管道风阀 | 300*200 | 个 | 9 |  |
| 10 | 回风主管道 | 500*500 | 米 | 30 |  |
| 11 | 回风支管道 | 300*200 | 米 | 60 |  |
| 12 | 回风管道弯头 | 300*200 | 个 | 10 |  |
| 13 | 回风管道三通 | 500*500*300 | 个 | 1 |  |
| 14 | 铝合金换气扇 | 1、规格型号：400*400 2、额定风量：200CMH，带止回阀 | 台 | 7 |  |
| 三、手术室强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 吸顶灯 | 1、规格型号：1200*300,48W 2、名称：平板 LED 净化灯 3、要求：含镇流器 | 盏 | 30 |  |
| 2 | LED 吸顶灯 | 1、规格型号：300*300,38W 2、名称：平板 LED 净化灯 3、要求：含镇流器 | 盏 | 2 |  |
| 3 | 应急电源 | 1、规格型号： ≥60min 2、安装位置：使用于部分 LED净化灯 | 个 | 10 |  |
| 4 | 地插座 | 1、规格型号：80*60，3+2 型，10A 2、位置：地面 | 个 | 2 |  |
| 5 | 单联单控开关 | 1、规格型号：80*60，250V，10A 2、位置：房间 | 个 | 20 |  |
| 6 | 单联双控开关 | 1、规格型号：80*60，250V，10A 2、位置：房间 | 个 | 4 |  |
| 7 | 铜芯电线 | 1、规格型号：BYJ2.5 2、材质：铜芯 | m | 600 |  |
| 8 | 铜芯电线 | 1、规格型号：BYJ4.0 2、材质：铜芯 | m | 300 |  |
| 9 | PVC 穿线管 | 1、规格型号：DN20 2、备注：PVC 管 | m | 100 |  |
| 10 | PVC 穿线管 | 1、规格型号：DN32 2、备注：PVC 管 | m | 160 |  |
| 11 | 辅料 | 1、弯头、 吊件、三通、 电工胶带、 自攻螺钉 2、按墙板和吊顶面积之合 | 个 | 1 |  |
| 四、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用分子筛制氧机 | 3.5m³/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 氧气汇流排 | 1、规格型号：铜制 1×5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 氧气设备带支管 | 1、规格型号： Φ8×1.0 2.医用脱脂紫铜管 | 米 | 260 |  |
| 4 | 氧气楼层主管 | 1、规格型号： Φ12×1.0 2.医用脱脂紫铜管 | 米 | 100 |  |
| 5 | 氧气管井主管 | 1、规格型号： Φ16×1.0 2.医用脱脂紫铜管 | 米 | 150 |  |
| 6 | 气体报警器 | 蜂鸣报警 | 台 | 1 |  |
| 7 | 二级稳压箱 | 单路 | 台 | 4 |  |
| 8 | 气体维修阀 | 1、规格型号： 国标 VZD-7 | 套 | 20 |  |
| 9 | 管件 | 直通、三通、弯头 | 套 | 1 |  |
| 10 | 豪华型医疗带 | 200*50 | 米 | 100 |  |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 60 |  |
| 12 | 楼层维修阀 | 国标 | 个 | 4 |  |
| 13 | 床头灯 | 国标 | 个 | 50 |  |
| 14 | 开关 | 国标 | 个 | 50 |  |
| 15 | 插座 | 国标 | 个 | 50 |  |
| 16 | 灯罩 | 国标 | 个 | 50 |  |
| 17 | 防尘盖 | 国标 | 个 | 50 |  |
| 18 | 封头 | 国标 | 个 | 40 |  |
| 19 | 漏电保护器 | 国标 | 个 | 15 |  |
| 20 | 电源线 | 国标2.5m2 | 米 | 600 | 红蓝黄三色线 |
| 21 | 制氧机 | 3.5m³/h | 台 | 1 |  |
| 22 | 管道型钢吊支 架 | 镀锌角铁 | 个 | 60 |  |
| 23 | 呼叫主机 | 50门 | 台 | 4 |  |
| 24 | 呼叫分机 | 配套型 | 套 | 60 |  |
| 25 | 显示屏 | 双面液晶 | 台 | 4 |  |
| 26 | 通讯号线 | RVV屏蔽 | 米 | 300 |  |
| 六、手术室配套安装设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式器械柜 | 1、规格型号： W900*H1300*D350mm 2、材质：柜体采用 304 不锈钢 制，门为上玻璃下不锈钢，不锈钢收边。 3、上下各配 2 块 8mm 厚玻璃作为层板 | 套 | 2 | 1.0 钢板厚 度,喷漆处 理， |
| 2 | 嵌入式药品柜 | 1、规格型号： W900*H1300*D350mm 2、材质：柜体采用 304 不锈钢 制，门为上玻璃下不锈钢，不锈钢收边。 3、上下各配 2 块 8mm 厚玻璃作为层板，药品柜多两个抽屉 | 套 | 2 |  |
| 3 | 嵌入式麻醉柜 | 1、规格型号： W900*H1300*D350mm 2、材质：柜体采用 304 不锈钢 制，门为上玻璃下不锈钢，不锈钢收边。 3、上下各配 2 块 8mm 厚玻璃作为层板 | 套 | 2 |  |
| 4 | 中央情报面板 | 1、类型：六联控制 2、功能描述： ①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制；⑤免提电话面板（有群呼功能）；⑥医气系统监控、报警 3、带书写台 | 套 | 2 |  |
| 5 | 三联观片灯 | 1、型号： 三联 2、材质：框边采用铝合金边制作，屏幕选用 3MM 厚高亮度透光板,不锈钢收边，组合结构合理、耐用美观 3、埋入式，1.2mmSUS304 | 套 | 2 |  |
| 6 | 组合插座箱 | 1、规格型号：含 3 位 220V 插座，1个接地端，一位 380V 插座， 不锈钢收边 | 套 | 2 |  |
| 7 | 嵌入式医用气 体面板 | 1、规格型号：含氧气、吸引、 二氧化碳、压缩空气、笑气接口（中式） 2、埋入式，1.2mmSUS304 不锈钢制 | 套 | 2 |  |
| 8 | 二位洗手池 | 1、规格型号：1500*1800*650 2、1.5mmSUS304 不锈钢制，含40L 电热水器，感应水嘴、皂液器、独立镜灯 | 台 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢污洗池 | 1.规格:长 600*宽 600*高 780（+150）,1 位 ; 2.材质:304 不锈钢 ; 3.特性:普通高脚龙头 ; 4.其他:配下水及软管，带溢水口; | 套 | 1 |  |
| 10 | 空气消毒机 | 1.适用体积m3 : 100 m3 2.循环风量: ≥800m3/h 3.控制方式: 程序控组、无线遥控 4.消毒时空气中的臭氧量≤0.1（mg/m3） 5.等离子体电压：6000V-7000V 6.等离子体电场电子密度：3.3*1017-2.6*1018 7.等离子体发生器寿命：≥25000 8.负离子量（个/cm3）≥ 3×107 9.电源：220V/50Hz 10.噪声：≤50（A） 11.尺寸:105*36*17cm | 台 | 2 |  |
| 七、土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房屋多处漏水修补 | 卫生间等多处拆除维修重建 | 项 | 1 |  |
| 2 | 楼顶防水 | 屋顶清理、做防水层 | 层 | 1 |  |
| 3 | 三楼消防管道漏水修补 | 根据现场进行维修 | 处 | 1 |  |
| 八、门诊楼科室拆除建设整改项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医科门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 2 | 妇产科门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 3 | 皮肤科门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 4 | 口腔科门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 5 | 犬伤门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 6 | 外科门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 7 | 检查室 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 8 | 全科，儿科内科综合门诊 | 拆除改造 | 间 | 1 | 含灯，开关，插座，钢制门 |
| 九、病房区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输液天轨 | 直型 | 套 | 50 |  |
| 2 | 隔帘 | L型 | 套 | 50 |  |

- 二、技术标准和要求

- 项目概况：本项目为，主要施工范围为现有住院楼1-3层，手术室、医用气体系统更新等，合计施工平面面积为1927㎡，手术室、医用气体系统工程的规划、施工，包括医用中心供氧系统、医用中心供氧系统、设备带强电系统、医用呼叫系统、输液天轨、医用隔帘、多处房屋漏水处理、制氧机的采购安装；投标单位需自行勘探现场，深化系统规划，勘探费用自理。

- 装饰装修工程技术要求

- 手术室装修工程技术要求涉及多个专业领域，需严格遵循医疗规范，确保手术环境的洁净、安全与高效。以下是核心技术要求：

- 一、洁净度与分区要求

- •	洁净等级根据医院要求为Ⅲ级。

- 普通洁净手术室需满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333）等标准，主要围绕洁净度、环境参数、布局设计、设施配置等核心要求，具体标准如下：

- 一、洁净度等级与适用场景

- 普通洁净手术室通常指 Ⅲ级（万级）和Ⅳ级（十万级），具体：

- •	Ⅲ级（万级）：适用于普通外科、妇产科、眼科等手术，要求≥0.5μm的尘埃粒子数≤352000个/m³，≥5μm的尘埃粒子数≤2930个/m³。

- •	Ⅳ级（十万级）：适用于门诊小手术、清创缝合等，要求≥0.5μm的尘埃粒子数≤3520000个/m³，≥5μm的尘埃粒子数≤29300个/m³。

- 二、环境参数要求

- 1.	温湿度

- ◦	温度：22-25℃可根据自身体感调节。

- ◦	相对湿度：40%-60%（避免过高滋生细菌或过低导致黏膜干燥）。

- 2.	气压与气流

- ◦	洁净区相对非洁净区保持 5-10Pa正压，防止外界污染空气渗入。

- ◦	气流组织：采用“上送下回”，顶部高效过滤器（HEPA）送风口覆盖手术台区域，回风口设在墙角低处，确保气流无死角。

- 3.	噪声与照度

- ◦	噪声≤50dB（避免影响医护沟通）。

- ◦	手术区平均照度≥750lux，辅助区≥500lux，采用防眩LED灯。

- 三、布局与分区设计

- 1.	分区要求

- 遵循“洁污分流”原则，与周边区域形成合理动线：

- 紧邻洁净走廊（人员、无菌物品通道）和准洁净区（器械准备、麻醉准备）。

- 远离污物通道、卫生间等污染源，设置独立的污物传递窗。

- 手术间尺寸

- 面积：常规20-40㎡（根据手术类型调整）。

- 净高：≥2.8m（满足吊塔、手术灯等设备安装需求）。

- 四、装饰与材料标准

- 墙面与顶面

- 材料：采用无机预涂板、电解钢板或中空玻镁板（耐擦洗、耐腐蚀），接缝焊接密封，墙角做 R≥50mm圆弧过渡（避免积尘）。

- 表面：平整光滑，无裂缝、凹陷，不产尘、不吸潮。

- 地面材料：PVC地板（防滑、耐磨、防静电、易清洁），接缝热熔焊接，整体无缝。

- 门窗

- 门：电动感应气密门，关闭后与墙面密封，开启方向朝向洁净区。

- 五、设备与管线配置

- 空调与净化系统

- 配备独立的洁净空调系统，高效过滤器（HEPA）效率≥99.97%（针对0.3μm粒子），需定期检测阻力并更换。

- 新风量：≥6次/h（确保空气新鲜，控制CO₂浓度≤0.1%）。

- 水电与医用气体

- 供电：双回路电源（含备用发电机），手术台周边设置防水插座（IPX4级），接地电阻≤4Ω。

- 医疗设备

- 手术灯：照度可调，聚焦直径≥15-30cm，无阴影，与手术台匹配。

- 吊塔：根据需求配置（腔镜塔、麻醉塔等），定位在手术台侧方，旋转半径覆盖操作区。

- 六、验收与维护标准

- 验收指标

- 第三方检测：洁净度、温湿度、压差、噪声、照度等需符合GB 50333对应等级要求，检测合格后方可使用。

- 运行测试：连续运行48小时，系统稳定无故障。

- 日常维护

- 高效过滤器：每半年检测阻力，阻力超过初阻力1.5倍时更换。

- 清洁消毒：每日手术前后用含氯消毒剂擦拭表面，每周彻底清洁空调回风口。

- 以上标准需结合医院实际需求（如手术量、设备类型）细化，核心是通过严格的设计与管理，最大限度降低术后感染风险，保障手术安全。

- 医用供气系统工程技术参数

1、设备带

- 安装技术规范：包含但不限于以下规范：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》、YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》、GB50316-2008《工业金属管道设计规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》、GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》、GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》、YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》、GB150-2011 《压力容器》、GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》、GB12241-2005《安全阀一般要求》、GB12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》等国家及地方颁布的相关法律法规

- 病房设备带宽度≥210mm，高度≥59mm，壁厚≥1.5mm；设备带内部结构分三腔,强电、弱电、气体管道分槽安装，高度距离地面中心高度1.4米

- ★设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装；气体终端采用ISO32颜色标准进行识别，电器采用市场主流品牌并有相应检测报告

- ★设备带材质为铝合金，表面喷涂具备防锈、防腐的性能（提供第三方检测报告），面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果

- ★设备带达到GB9706.1-2007医用电器设备第1部分：安全通用要求标准，（提供第三方检测报告）

- ★设备带不含铅、铬、汞等重金属（提供第三方检测报告）

- ★设备带应具有耐霉菌性能（提供第三方检测报告）

- ★设备带具有CE认证证书（提供相关证明材料）

- ★设备带符合GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验第21部分:非正常热球压试验方法》 GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》（提供第三方检测报告）

- ★设备带力学性能、化学成分、膜层性能符合要求（提供第三方检测报告）

- ★设备带防火性能达到A1级别（提供第三方检测报告）

2、气体终端

- 1、带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。 气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作

- 2、 德式国际标准，插销符合DIN13260-2标准，通配式国际标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。

- 3、除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠

- 4、★气体终端主体材质为铜制，具备防锈、防腐的盐性能（提供第三方检测报告）

- 5、★气体终端具备抗霉菌性能（提供第三方检测报告）

- 6、★气体终端不含铅、铬、汞等重金属（提供第三方检测报告）

- 7、★气体终端符合GB 21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法 附录C（提供第三方检测报告）

- 8、★气体终端具有CE认证证书（提供相关证明材料）

- 9、★终端100000次插拔无故障（提供第三方检测报告）

3、气体报警箱

- 每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置，安装可分为壁挂式和墙内嵌入式。对多路气体的压力进行实时显示，以及上、下限压力的超限的声光报警以及黄灯预警。采用先进的触摸按键，控制检测和消音。适用于对医院手术室、监护室、病房的多种气体压力的检测和报警，也可通过485接口与电脑连网。

- 技术指标:

- 压力范围：正压：0kPa－999kPa (特殊要求可以增加)。

- 负压：0kPa－-99kP

- 1、★报警箱不含铅、铬、汞等重金属（提供第三方检测报告）

- 2、★报警箱符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》（提供第三方检测报告）

4、二级稳压箱

- 每层病区设计一台，位置设在气体竖井内，技术参数如下：

- 进口压力：0.65mpa

- 出口压力：0.4mpa(可调)

- 普通出口流量：≥20m³/h，大流量出口流量：≥50m³/h

- 双路减压装置设计一用一备

- 出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求

- 1、★二级稳压箱表面喷涂具备防锈、防腐的盐性能（提供第三方检测报告）

- 2、★二级稳压箱外观、尺寸、减压阀、密封性符合要求（提供第三方检测报告）

- 3、★二级箱减压器流量≥30m³/h（提供第三方检测报告）

5、制氧机

- 制氧设备技术要求

- 1.按照医院所在海拔和气候特点设计，能满足设计氧气流量、氧气纯度。

- 2.氧气制造原理为变压吸附PSA技术

- 3..★每套制氧设备组制氧量3.5m³/h（提供制氧机注册证）

- 4.★氧气纯度≥93%，氧气理化指标符合WS1-XG-008-2012标准要求。(提供国家法定检测机构对制氧系统进行注册检验的《检测报告》)

- 5.氧气理化指标符合WS1-XG-008-2012标准要求

- 6.每次启动10分钟内氧气浓度达到90%以上

- 7.无需增压辅助氧气输出压力为0.4-0.5Mpa

- 8.制氧设备装备测氧仪在线监测氧气纯度

- 9.制氧设备装备氧气流量计在线监测产氧流量

- 10.制氧设备本体及空压机噪音符合国家标准≤80dB

- 11.制氧设备具有故障报警及停机保护功能

- 12.★具有送电自恢复运行功能(提供相关资质或证明材料）

- 13.为防止不合格氧气进入供氧系统，要求具有不合格氧气自动排空功能

- 14.具有远程控制功能，可通过手机APP，PC端实时了解设备运行状态及启停设备。

- 15.★具有维保到期提醒功能(提供相关资质或证明材料）

- 16.★医用分子筛制氧机设计了智能化能耗管理软件，对制氧机运行过程中的能耗进行全面监测、分析和优化，提高能源利用效率，降低运行成本，同时确保制氧机的稳定运行和氧气质量。(提供相关资质或证明材料）

- 一、制氧主机

- 1.数量：1套

- 2.具有制氧设备组整机自动启停功能

- 3.国际先进的微孔气流控制技术

- 4.国际先进的多梯度气体分步控制技术

- 5.多步骤左右均压+上下均压黄金组合均压技术

- 6.双塔自循环快速提升氧浓度技术，约5-7分钟氧浓度达到合格使用标准

- 7.分子筛国内知名品牌，使用寿命大于10年

- 8.★能够快速实现空气的分离和提纯(提供相关资质或证明材料）

- 9.使用智能化管理解决方案，实时采集制氧设备的运行数据，通过深入分析数据，实现对设备运行状态的精准监控、性能评估以及故障预警等功能，同时对设备的维护管理、用氧情况分析等提供全面的数据支持，以确保制氧设备的安全、稳定、高效运行，保障氧气供应的质量和可靠性(提供相关资质或证明材料）

- 10.★实现制氧设备的自动化运行、精确控制和高效管理，确保设备能够稳定、可靠地生产出符合医疗标准的氧气。该系统集成了先进的传感器技术、自动化控制技术和计算机通信技术，通过对设备运行过程中的各种参数进行实时监测和精确控制，实现了设备的无人值守运行和远程监控管理，大大提高了设备的运行效率和安全性，降低了设备运行成本和人工维护工作量(提供相关资质或证明材料）

- 二、永磁变频空气压缩机

- 1.数量1台

- 2.功率：5.5kw380v

- 3.产气量:0.82m³/min

- 4.主要部件机头原装进口

- 5.启停方式：智能控制器自动启停

- 6.具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行

- 7.具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能

- 8.具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能

- 9.具有电压、电流保护功能

- 三、冷冻型压缩空气干燥机（定制生产）

- 1.数量1台

- 2.功率：0.76KW

- 3.额定处理气量:2.6m³/min

- 4.控制方式：具有远程启停功能

- 5.露点：带露点显示，可时刻监控制冷效果

- 6.类型：前置预冷风机、回温装置、蒸发器三阶梯降温模式，能满足入口60-80度高温空气，处理后空气露点最高达-21℃，水分含量低至0.91克/立方米，超低的水分含量，才能保证分子筛的使用寿命

- 7.具有故障报警、停机保护功能

- 8.全铝管道结构设计，可有效避免管道腐蚀，避免管道堵塞

- 四、高效气水分离器

- 1.配置数量1只

- 2.单台空气处理量不小于2.8m³/min

- 3.独特的双段旋风分离设计，可有效分离95%以上的液态水

- 4.外置独家专利技术机械式自动排水器

- 五、M级除尘过滤器

- 1.配置数量1只

- 2.单台空气处理量不小于2.8m³/min

- 3.线缠绕式结构设计滤芯,过滤面积增加2倍，寿命延长1倍以上

- 4.除尘精度≤1µm,除油精度≤0.1ppm可有效除去大颗粒尘、水、油

- 5.外置独家专利技术机械式自动排水器

- 六、H级精密空气过滤器

- 1.配置数量1只

- 2.单台空气处理量不小于2.8m³/min

- 3.线缠绕式结构设计滤芯，过滤面积增加2倍，寿命延长1倍以上

- 4.除尘精度≤0.01µm，除油精度≤0.01ppm，可有效分离99%的固体颗粒、液态水、油

- 5.内置独家专利技术机械式自动排水器，

- 七、X级精密空气过滤器

- 1.配置数量1只

- 2.单台空气处理量不小于2.8m³/min

- 3.线缠绕式结构设计滤芯，过滤面积增加2倍，寿命延长1倍以上

- 4.除尘精度≤0.01µm，除油精度≤0.005ppm

- 5.外置独家专利技术机械式自动排水器

- 八、高效消毒除菌过滤器

- 1.配置数量1只

- 2.单台气体处理量不小于10m³/h

- 3.聚四氟乙烯除菌滤芯，能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物

- 九、空气缓冲储罐

- 1.配置数量1只

- 2.材质为Q345R高强钢，最大工作压力为：0.8Mpa

- 3.有效容积0.13立方米/只

- 十、洁净空气储罐

- 1.配置数量1只

- 2.材质为Q345R高强钢

- 3.最大工作压力为：0.8Mpa

- 4.有效容积0.13立方米/只

- 十一、氧气缓冲罐

- 1.配置数量1只

- 2.铝合金材质，非压力容器设计

- 3.有效容积0.05立方米/只

- 十二、氧气储罐

- 1.配置数量1只

- 2.氧气储罐符合《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T150.1-150.4-2011要求

- 3.有效容积1立方米/只

- 十三、氧气变送器

- 1.配置数量1套

- 2.采用世界先进离子流传感器技术

- 3.测氧传感器原装进口

- 4.测量显示精度：±0.02%FS

- 5.测量范围:10%～99.6%

- 十四、氧气流量计

- 1.配置数量1台

- 2.测量显示精度：±(2.0+0.5FS)

- 3.所选流量计的正常使用寿命大于10年

- 4.实时显示氧气总计流量与瞬时流量

- ★十五、电气控制系统（提供证明材料）

- 1.数量：1套

- 2.要求主要电气元件10年以上寿命

- 3.采用智能工控主机（PLC），对制氧系统进行自动运行控制

- 4.采用微电脑触摸屏（屏幕尺寸≥7寸）；实时显示制氧流程、制氧机工作状态及运行数据。

- 5.采用高精度测量传感器，能准确测量氧气浓度、氧气输送压力、氧气累计流量、氧气即时流量、吸附塔工作压力等参数数值，并能存储查询

- 6.具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能

- 7.能够判断氧气纯度，并根据设定条件判断是否输送或排空

- 8.能够断电时发送信息，并在电恢复时自动运行

- 9.可判断空压机、冷干机、制氧主机运行、停止、待机、故障等状态，并在其中一项发生故障时触发保护性停机，并发出报警信息

- ★十六、远程智能控制系统（提供证明材料）

- 1.可支持PC、ipad、Android多平台终端登陆APP实现对制氧设备远程查看和控制

- 2.可支持以太网、蜂窝移动网络、Wi-Fi3种网络连接方式

- 3.可远程数据穿透，控制软件系统远程升级

- 4.可实现制氧设备远程监控、故障诊断及设备调试

- 5.具有断电远程提醒功能

- 6.具有保养到期远程提醒功能

- 7.具有运行数据远程查询，下载功能

- ★十七、智能报警系统（提供证明材料）

- 1.配置数量1套

- 2.当制氧设备出现故障时，可以以下面方式实现报警:

- (1)以短信方式发送报警信息给管理人员

- (2)以电话方式发送报警信息给管理人员

- 十八、一体式机箱

- 1.除氧气罐外其余部件均安装于同一机箱内部

- 2.一体式机箱，机箱内部装有灰尘过滤棉，可有效防止大颗粒灰尘进入

- 3.机箱内部需铺设降噪措施，控制制氧机运行噪音不超过75分贝

- 4.机箱装有可方便移动脚轮

8、医用气体主要设备

| 序号 | 设备材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端 |  |
| 2 | 汇流排 |  |
| 3 | 医疗设备带 |  |
| 4 | 压力监视报警器 |  |
| 5 | LED 灯 |  |
| 6 | 开关、插座 |  |
| 7 | 漏电保护器 |  |
| 8 | 氧气流量计 |  |
| 9 | 医用紫铜管及配件 |  |
| 10 | 医用分子筛制氧机 |  |
| 11 | 医用呼叫系统 |  |
| 12 | 二级稳压箱 |  |

C包医疗设备

抢救床1张

1、规格：1930 * 650* 520～820mm

2、推车主要结构采用优质铝材一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观。

3、本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力调整背部升降。

3、下架由PP材料一次性成型制作的外壳罩，外形美观,强度高，材料厚达6mm。

4、护栏和床板采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔,强度高，护栏锁紧装置采用铝合金型材和钢制件，使用便捷，气动支撑杆使护栏升降更轻松。

5、平车装有升降式不锈钢输液杆、引流袋挂钩和氧气瓶架，以备抢救之用。

6、配置：中控脚轮φ150mm，床垫一张。

洗胃机1台

1.电源：AC220V 50Hz

2.输入功率：250VA

3.流量：≥2L/min

4.自控：冲液量为 250～350ml/次

吸液量为 300～450ml/次

5.压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa

6.噪声:≤60dB(A)

换药车2辆

1.规格尺寸：720*420*840mm（±20mm）

2.整车采用304不锈钢板和不锈钢管组装而成。

3.立柱采用优质不锈钢管焊接而成，强度高、耐腐蚀。

4.上部配有一个抽屉，方便医务人员存放药品使用，抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静无噪音。

5.上下台面均采用三方围栏，能有效的阻挡在推动过程中物品的滑出。

6.车子左右各配一个塑料桶，可以300度旋转，轻松摘除。

7.底部4只豪华静音脚轮，推拉灵活无噪音，其中两只配有刹车。

多功能手术床2张

1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。

2.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等；

3.★底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急急停。（提供急停开关实物图）

4.★台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤10mm，横向摆动量≤10mm。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

5.配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。

6.手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重活动控制方式，可配置脚踏开关控制（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

7.★床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

8.★床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏开关防水等级≥IPX8。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

9.★手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应≤80N。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

10.手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加200N的推力应不发生移动。

11.床面高度可调范围:670mm-1040mm。

12.床面长度≥2050mm ，床面宽度≥510mm。

13.★床面头倾脚倾≥30°（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）

14.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。

15.背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。

16.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。

附件配置

手持遥控器+立柱控制面板：1套

记忆海绵床垫：1套

夹持器（圆形）：1个

麻醉屏架：1个

托手架：2个

无影灯2套

- 采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥15个，子灯灯珠数量≥15个。

- 灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- ★基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项第三方检测报告）

- ★具有双重控制功能：一种位于灯盘转轴处的发光薄膜控制面板，一种位于无菌手柄底部的按钮，两种方式均可调节照度大小。（提供第三方检测报告）

- 手术灯移动轻巧便捷，灯盘上下移动作用力不大于30N，水平位移作用力不大于20N。（提供第三方检测报告）

- 波长在400nm以下，紫外光辐射度不超过8W/㎡。

- ★采用DC调光技术，不对光源进行PWM调光，无频闪。（提供第三方检测报告）

- 显色指数Ra实测值≥93，显色指数R9实测值≥96。（提供第三方检测报告）

- 照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。

- 照明深度：≥1250mm。

- 辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.5±10%  mW/（㎡·lux）。

- 照度十档可调：40000-130000lux，深腔照明率100%。

- ★切换腔镜模式，照度≤500lux，并可选择白光或者绿光。（提供第三方检测报告）

麻醉机1台

★投标产品需为国内一线品牌

工作条件及基本配件

1、操作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%

2、电源：220-240V, 50Hz/60Hz

3、后备电池使用时间：90分钟 （可选配双节电池150分钟）

4、具有RS-232接口、HL7、SB等接口

5、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

6、适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

气源

1、★标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

2、快速充氧范围25 - 75 l/min。

流量计

1、双管机械流量计

2、★具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

挥发罐

1、标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

2、★标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，具备温度、空气压力和流量补偿功能

3、首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

呼吸回路

1、★回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

2、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

3、二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml

4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5、★流量传感器监测频率为1000次/秒

6、 ★无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2700ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

7、具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

8、可选配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

9、具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。

呼吸机

1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的PS

3、★潮气量范围：

容量控制：20ml-1500ml

压力控制：5ml-1500ml

4、吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

5、呼吸频率：4-100 次/分钟

6、吸呼比：4:1-1:8

7、压力限制范围：10-100 cmH2O

8、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

9、吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

10、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

11、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

数字和波形监测

1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2、★10.4寸彩色触摸控制屏，可同屏显示3通道波形和选配至少一个环图

3、★选配内置插件槽，可直接热插拔插件

4、插件可在监护仪和麻醉机之间通用

5、标配：ETCO2模块

6、同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形/容量时间波形，可选呼末CO2波形）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)

7、潮气量监测范围：0-1500ml

8、分钟通气量监测范围：0-100L/min。

手术器械台2台

1.规格尺寸：1300*1000*800mm±10mm

2.采用优质304不锈钢板焊接而成，厚度达到1.0mm,四周的支撑立柱采用2.5*1.2mm优质不锈钢圆管，经氩氟焊工艺焊接成型。

3.柜体板材采用大型激光切割机切割，边缘平整，无锋利毛刺。

4.上下护栏均配置三面（左、右及后面）护栏，有效的阻挡在推动过程中物品的滑出，采用不锈钢圆管精致而成。

5.底部配置4只高性能聚氨脂脚轮，高耐磨、转动灵活无噪音，其中两只脚轮配有刹车。

手术器械车2辆

1.规格尺寸：L720*W420*H840mm±10mm

2.采用优质304不锈钢板焊接而成，厚度达到1.0mm,四周的支撑立柱采用2.5*1.2mm优质不锈钢圆管，经氩氟焊工艺焊接成型。

3.柜体板材采用大型激光切割机切割，边缘平整，无锋利毛刺。

4.上下护栏均配置三面（左、右及后面）护栏，有效的阻挡在推动过程中物品的滑出，采用不锈钢圆管精致而成。

5.底部配置4只高性能聚氨脂脚轮，高耐磨、转动灵活无噪音，其中两只脚轮配有刹车。

转运车/平车1辆

1. 规格尺寸：1900*600*705mm±10mm;

2. 床垫规格尺寸：≥1690×540×30mm

3.整车采用优质不锈钢板和不锈钢管焊接而成，厚度达到1.0mm以上，保证了整体的坚固性。整体采用优质不锈钢制作，担架车台面采用厚度为1.0mm不锈钢板电动弯制成型，台面边框和翻转护栏采用直径25*1.2mm优质不锈钢圆管，经氩弧焊工艺焊接成型。

4.上架台面采用优质φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用1.2mm厚不锈钢矩管。

5.下架所用连接板都为3.0mm不锈钢冷轧板，长脚腿采用φ32×1.2不锈钢焊管，加强弯都经过设备弯成型。

6.车体采用直径25*1.2mm和32*1.2mm不锈钢圆管，电动弯制成型，氩弧焊工艺焊接；外形美观，表面光洁耐腐蚀。

7. 车带四只带刹φ125高级超静音脚轮推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。

8.两侧护栏可以上下翻动，关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久保持弹性。

9. 车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。

10.下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠。

11. 推车垫子内面采用泡沫，外表采用高级人造革面安全带。

12. 车带四只带刹φ125高级超静音脚轮推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。

13.底部配有4个高级静音脚轮，承载力大，推动灵活、运转平稳。四个轮胎都带有刹车，整体提高了推车的安全系数。

14. 配置：不锈钢输液架

基础手术器械1批

★1、投标产品需为国内一线品牌

2、共计263件器械

3、具体明细详见下表

| 成人基础包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 型号 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 海绵钳 | 弯有齿 | 2 | 1.总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 2 | 肠钳 | 弯斜齿 | 2 | 1.总长160mm，弯，斜齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 弯斜齿 | 2 | 1.总长220mm，弯，斜齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 直斜齿 | 2 | 1.总长160mm，直，斜齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 直斜齿 | 2 | 1.总长220mm，直，斜齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 3 | 止血钳 | 弯全齿 | 4 | 1.总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  | 止血钳 | 弯全齿 | 6 | 1.总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  | 止血钳 | 弯全齿 | 4 | 1.总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 4 | 组织钳 | 直 | 6 | 1.总长140mm，直型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 5 | 帕巾钳 | 尖头 | 4 | 1.总长140mm，尖头。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 6 | 持针器 | 直，粗针 | 4 | 1.总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 7 | 组织剪 | 弯 | 1 | 1.长度160mm，弯型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 弯 | 1 | 1.长度140mm，弯型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 8 | 手术剪 | 弯尖 | 1 | 1.长度140mm，弯尖。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 弯尖 | 1 | 1.长度160mm，弯尖。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 9 | 阑尾肠钳 | 三角头 | 1 | 1.长160mm，头宽8mm，直型，三角头。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 10 | 压肠板 | 直板 | 1 | 1.长度350mm，头宽35mm/45mm，直板。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 直板 | 1 | 1.长度300mm，头宽35mm/45mm，直板。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 11 | 医用镊 | 直 | 2 | 1.总长250mm，直型，横齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 12 | 医用镊 | 直 | 2 | 1.总长140mm，直型，横齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 13 | 有齿镊 | 钩 | 2 | 1.长140mm，1*2钩，直。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 14 | 深部拉钩 | S形 | 4 | 1.总长250mm，头宽36mm，深105mm，S形。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 15 | 拉钩 | 方头 | 4 | 1.总长205mm。头1宽22mm，深25mm/头2宽28mm，深35mm，方头，双头同向。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 16 | 甲状腺拉钩 | 带槽 | 4 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 17 | 手术刀柄 | 中号 | 1 | 1.总长125mm，3#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 大号 | 1 | 1.总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。 2.采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 18 | 不锈钢腰子盘 | 浅型 | 2 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 19 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 2 | 1、产品高40mm，直径45mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 20 | 不锈钢换药碗 | 中号 | 4 | 产品直径142mm，高52mm，中号，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 21 | 单极分离钳 | 直角钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、直角分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 22 | 单极抓钳 | 直角钳 | 2 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、直角分离钳；采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 23 | 拉钩 | 方头 | 2 | 1.总长210mm。头1宽22mm，深30mm/头2宽28mm，深40mm，方头，双头同向。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 24 | 深部拉钩 | S形 | 2 | 1.总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 25 | 持针器 | 直，粗针 | 2 | 1.总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 26 | 子宫颈钳 | 齿，侧弯 | 2 | 1.总长250mm，侧弯，2×3齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 腹腔镜器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 型号 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 单极分离钳 | 分离钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、30°分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
|  |  | 分离钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、直分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 2 | 单极抓钳 | 有齿 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、无创抓钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 3 | 单极抓钳 | 无齿 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、细齿无损伤抓钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 4 | 单极剪 | 直 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、直剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
|  |  | 弯 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、弯剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 5 | 单极电极 | 电钩 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钩状电极；前端绝缘部分采用陶瓷材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况； |
| 6 | 施夹钳 | 施夹钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； |
| 7 | 松夹钳 | 生物钳 | 1 | 1、工作长度330mm,外径5mm； 2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求； |
| 8 | 抓钳（金属手柄） | 取石钳 | 2 | 1、工作长度330mm,器械直径10mm; 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、张开角度45°；转轮旋转顺滑； |
| 9 | 冲吸器 | 吸引器 | 2 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm; 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良； |
| 10 | 穿刺器 | 小 | 4 | 1、工作长度115mm,穿刺针外径5.5mm; 2、采用医用不锈钢精密加工；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；磁片式密封； |
|  |  | 中 | 4 | 1、工作长度120mm,穿刺针外径10.5mm; 2、采用医用不锈钢精密加工；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；磁片式密封； |
|  |  | 大 | 1 | 1、工作长度120mm,穿刺针外径12.5mm; 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10及20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、磁片式密封，穿刺内芯带保护；密封性好，经4KPa气压无泄漏； |
| 11 | 套管式转换器 | 直筒 | 2 | 1、器械长度100mm，套管直径10mm； 2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏； |
|  | 卡口式转换器 | 翻筒 | 2 | 1、10mm转5mm转换器； 2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏； |
| 12 | 取石钳 | 胆道 | 2 | 1、工作长度330mm,外径5mm； 2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； |
| 13 | 内窥镜用刀 | 胆道 | 1 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求; 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； |
| 14 | 单极高频电缆线 | 电钩线 | 2 | 1、规格：3000mm； 2、牢固度：电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受 25N 力的拉拽； 3、消毒方式：可高温高压消毒； |
| 15 | 气腹管 | 3m | 2 | 非加热型 |
| 16 | 穿刺针 | 穿刺针 | 2 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、7#针头；针刃口锋利，刃边无臼口、缺口和崩刃现象； |
| 17 | 弹簧抓钳 | 弹簧抓钳 | 2 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm; 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、张开角度大于20°； |
| 18 | 气腹针 | 气腹针 | 2 | 1、工作长度100mm,外管外径2.5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、头端锋利，穿刺省力；保护体回缩顺畅不卡涩，可自动回弹；锥度阀门密封性优良，充气高效； |
| 19 | 施夹钳 | 哈巴狗钳 | 2 | 1、工作长度380mm，器械直径10mm； 2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、哈巴狗抓钳，单动，配哈巴狗夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如； |
| 20 | 弯针持针器 | 弯头 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、枪型柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金；手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； |
| 21 | 单极分离钳 | 腹镜直角钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、直角分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 22 | 单极抓钳 | 压肠钳 | 2 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、肠钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 23 | 单极抓钳 | 无损伤肠钳 | 2 | 1、工作长度345mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； |
| 人流包、活检包统计数量 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 型号 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 子宫颈钳 | 齿侧弯 | 2 | 1.总长250mm，侧弯，2×3齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 2 | 宫内节育器取出钳 | 弯 | 2 | 1.总长220mm，弯型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 3 | 流产吸引头 | 6号 | 2 | 1.长度240mm，6#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 7号 | 2 | 1.长度240mm，7#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 8号 | 2 | 1.长度240mm，8#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 4 | 宫内节育器取出钩 | 直 | 2 | 1.长280mm，直型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 5 | 子宫刮匙 | 大 | 2 | 1.长度280mm，头宽12mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 中 | 2 | 1.长度280mm，头宽8mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 小 | 2 | 1.长度280mm，头宽4mm,锐，环形，六方柄，柔性。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 6 | 子宫探针 | 直，带刻度 | 2 | 1.长280mm，直型，带刻度，柔性。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 7 | 不锈钢腰子盘 | 浅型 | 2 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 8 | 双翼阴道手术扩张器 | 可调式 | 2 | 1.长度92mm，头宽34mm，可调式。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 9 | 子宫颈钳 | 有齿，侧弯 | 2 | 1.总长250mm，侧弯，2×3齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 10 | 子宫刮匙 | 锐，环形，六方柄 | 2 | 1.长度280mm，头宽9mm,锐，环形，六方柄，柔性。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 11 | 海绵钳 | 弯有齿 | 2 | 1.总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 12 | 子宫颈活体取样钳 | 盖板式，长圆形 | 2 | 1.总长180mm，盖板式，长圆形。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 13 | 宫内节育器取出钩 | 直 | 2 | 1.长280mm，直型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 骨科器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 型号 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 海绵钳 | 弯有齿 | 2 | 1.总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 2 | 止血钳 | 小 | 2 | 1.总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 中 | 6 | 1.总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 大 | 4 | 1.总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 3 | 止血钳 | 弯，全齿，有钩 | 6 | 1.总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，有钩，头宽3.4mm，头厚2.7mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 4 | 持针器 | 直，粗针 | 2 | 1.总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 5 | 手术剪 | 直尖 | 2 | 1.长度140mm，直尖。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 6 | 组织钳 | 直 | 10 | 1.总长140mm，直型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 7 | 帕巾钳 | 尖头 | 4 | 1.总长140mm，尖头。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 8 | 骨科复位钳 | 大 | 4 | 1.总长210mm，头部带尖，头端微弯，带自锁。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 中 | 4 | 1.总长190mm，头部带尖，头端微弯，带自锁。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 小 | 4 | 1.闭合后总长155mm，带尖头，带自锁。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 9 | 组织镊 | 有齿 | 2 | 1.长140mm，1*2钩，直。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 10 | 甲状腺拉钩 | 带槽 | 3 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 11 | 深部拉钩 | S形 | 1 | 1.总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 12 | 拉钩 | 方头 | 1 | 1.总长205mm。头1宽22mm，深25mm/头2宽28mm，深35mm，方头，双头同向。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 13 | 创口钩 | 四爪，钝，扁柄 | 1 | 1.长度220mm，四爪，钝，扁柄。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 14 | 手术刀柄 | 剪刀把 | 1 | 1.总长125mm，3#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 圆刀把 | 1 | 1.总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。 2.采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 15 | 骨克丝钳 | 尖头 | 1 | 1.总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 虎头 | 1 | 1.总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 16 | 骨刮匙 | 大 | 1 | 1.总长230mm，头宽4mm，前弯10°，带刻度，六方柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 小 | 1 | 1.总长170mm，头宽3mm，直，六方柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 17 | 骨膜剥离器 | 小 | 1 | 1.总长180mm，头宽8mm，弯头，圆刃。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 大 | 1 | 1.总长180mm，头宽10mm，弯头，圆刃。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 18 | 不锈钢换药碗 | 中号 | 2 | 产品直径142mm，高52mm，中号，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 19 | 不锈钢腰子盘 | 浅型 | 1 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 20 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 1 | 1、产品高40mm，直径45mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。 3.外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µm。。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 21 | 起子 | 小 | 1 | 1.总长245mm，头端内六方型，对边距离3.5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 大 | 1 | 1.总长245mm，头端内六方型，对边距离4.5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 22 | 骨锤 | 金属手柄 | 1 | 1.总长180mm，锤头重量70g，金属手柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 23 | 骨刀 | 直 | 2 | 1.总长125mm，直形，头宽6mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 24 | 骨把持器 | 小 | 1 | 1.闭合后长度为150mm，小号，三爪。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 中 | 1 | 1.闭合后长度为183mm，中号，三爪。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 25 | 持骨钳 | 大 | 2 | 1.总长度为260mm，一头头宽22mm，另一头宽20mm，大号，具有导向功能，内孔直径φ3.2mm和φ4.5mm各一套，带自锁。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
|  |  | 中 | 4 | 1.总长度为240mm，一头头宽20mm，另一头宽20mm，中号，具有导向功能，内孔直径φ3.2mm和φ4.5mm各一套，带自锁。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 26 | 骨撬 | 尖头 | 2 | 1.总长240mm，头宽40mm，尖头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 27 | 咬骨钳 | 弯头，双关节 | 1 | 1.总长160mm，头宽3mm，弯头20°，双关节。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| 28 | 钢板弯曲器 | 双头，左右（一对） | 1 | 1.总长200mm，双头，包括左右各一个。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |

全自动电动吸引器1台

一、适用范围：

适用于各医院医疗单位手术时雷吸引肱血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。

二、结构特征：

1.全塑面板，防水性性好。

2.★ 采用无油润滑活塞泵、无油雾污染

3.低噪声、大流量，手动、脚踏开关任意选用，操作方便。

4.设有拉流装置，防止液体流入系内。

5.负压调节系统可根据需要无极调压。

三、主要技术指标：

1.吸引系，活塞泵

2.极限负压值≥0.09 MPa

3.负压调节范围：0.02 MPa-极限负压值

4.抽气速率≥20L/min

5贮液瓶：2500ml/只、2只一组

6.噪音当654用

7.电源：220V±10%50Hz±2

8验入功率=150VA

9.缩丝管：RFφ5×202.0A

10.重量：14 Kg

11.外形尺寸：380×312×480(m)

电动气压止血仪1台

一、技术参数：

1.压力设定范围：0-100kPa

2.压力稳定精度：±5 kPa

3.时间设定范围：0-120分钟

4.初始充气时间：≤60秒

5.供电电源：AC 220V±10%  50Hz

6.额定功率：≤30VA

7.噪音：正常工作状态≤55dB

二、性能特点：

1.★金属外壳、可调高度立式支架，移动自如。

2.★高规格硬件、软件完善。

3.★易学易用、操作简单。采用国际流行的插拨式接口，连接方便可靠。

4.★术中可随时增减（压力、时间）设定值。

5.★自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

6.★充气速度快，保压效果好。

7.★止血袖带最大耐压值为120 kPa。

8.★六十秒以内可以把腿部袖带冲压到100kPa。

三、保险功能：

1.阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。

四、报警功能：

1.手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。

五、计时、记忆功能：

1.手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。

高清腹腔镜系统一套及手术器械1批

一、超高清医用监视器：（1台）

1、尺寸≥27寸，医学专用监视器，

2、超高清分辨率≥1920*1080P, 完美的真彩图像

3、带有dvi和hdmi高清接口

二、内窥镜摄像系统：（1台）

1、全数字化超高清摄像头具有三个或以上按键。传感器：采用全高清>1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS技术。

2、图像控制显示：具备冻结、图像放大、亮度增加和亮度减少，图像水平和垂直镜像功能，位置可调节，去纤维镜消网格功能。变焦光学接口18-32mm

3、超高清分辨率：1920（水平）×1080P（垂直）

4、扫描标准：> 1100线，60帧，可实现图像翻转和镜像，图像冻结（FREEZE），10级电子放大（ZOOM）

5、全高清视频输出： HDMI、DVI 等丰富接口

6、最低照度： 5Lx at F5.5

7、视频输出清晰度：超高清1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现；

8、白平衡：AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动追踪白平衡）和MANU(手动控制白配合)

9、电子快门： AUTO：可调范围1/50-1/10000S， STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S

10、菜单记忆功能，可随意切换不同科室，纤维镜消网格功能，具有图像冻结、图像放大、图像水平和垂直镜像功能所显示图像位置可调整，图像颜色、锐度、消光强度等可匹配不同镜体。功能控制：R增益，B增益和ELC LEVEL；增益选择：AGC增益提高可选择

11、灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）

12、带有USB接口，全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和图片；支持U盘存储1080P动态录像和图片存储，U盘容量和录像时间：

三、医用内窥镜冷光源：（1台）

采用LED高节能、低噪音（不超过30dB(A)），灯泡使用寿命（>2万小时）的高新技术LED灯泡；它的色温相当于太阳光的色温>6600k,可以达到最佳的照明和色彩还原效果，为手术及检查提供了一个无与伦比的照明条件。

1、LED发光，直流静音,无高压元件,安全高效环境，

2、电源：AC110/220V±10%，50/60HZ ；灯泡寿命：>2万小时，放置温度：-15℃- +50℃

3、最大消耗功率：100W；保险丝：φ5×20mm  250V 2A-5A；安全标准：IEC601-1

4、具有2000流明高亮度，>6600K自然光色温，低温冷光源灯泡。功率：0W-100W，照度：>5,800,000 Lx

5、操作温度：0℃-45℃，相对湿度：30-90%

6、备类型：I/B

7、机箱尺寸：300x300x93mm

8、主机净重：1.5 kg

四、光缆：（1条）

1、采用优质光导纤维材料制造。

2、长3米

五、台车：（1台）

1、医学专用五层，

2、带挂镜架、光缆槽，

3、带支臂架等

- 六、高频电刀：（1台）

（一）技术参数：

1、设备所属的类：  I类；

2、设备所属的型：  CF型；

3、输出功率：350W

4、工作频率：360～460kHz

5、整机功耗：≤1000VA。（切割功能350W）

6、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。

7、设备的额定功率  1000VA±10%；

8、设备的电源种类：单相，由网电源供电（交流220V）；

9、环境温度范围：5℃～40℃；

10、相对湿度范围：≤80；

11、大气压力范围：86.0～106.0kPa；

（二）输出模式：六种输出模式

切    割 ：     1W-350W            混    切1：     1W-200W

混    切2：     1W-150W            电    凝1：     1W-120W

电    凝2：     1W-100W            双极电凝：      1W-70W

（三）产品介绍：

1、设备具有对除颤器放电效应的防护。

2、设备运行方式：间歇加载连续运行。

3、具有记忆功能，再次开机时出现上次使用功率设定值.

4、具有中性电极接触质量检测系统，可以检测极板接触面积，一旦接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出并报警提示

5、高清大数码显示屏，方便操作人员在远处看清屏幕显示的每项参数,具有自动监测并错误提示。

6、设有内窥镜接口；

7、切割功能可达LEEP刀效果，配合实施LEEP手术。

8、适合开展各类有创手术中的切割，止血使用。

9、本产品单、双极之间可自动转换 不需工作人员手动调节。

七、气腹机：（1台）

1、 电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ

2、 气源：CO2气体，压力不小于1MPa

3、 输入功率：50W

4、 安全类别：Ⅰ类、BF型应用部分

5、 熔断器：FR1 1.5A （Φ5×20）mm

6、 外型尺寸：400×350×150(mm)

7、 工作环境：

7.1、 环境温度范围：+5℃-+40℃

7.2、 相对湿度范围：不大于80%

7.3、 大气压范围：86KPa-106KPa

8、 进气压力：0.28～1 MPa

9、 腹腔压力显示：0～30 mmHg

10、 设定压力显示：0.67～3.33KPa（5－25mmHg)

11、 最大气流量： 0～30L/min

12、 即时流量： 0～20L/min

13、 流量自动控制：初始供气时气流量以（1.5L/min）的固定流量供气，HIGH供气时设备以设定的流量供气。

14、 压力自动控制：

14.1、气腹机具有CO2供气监视功能，当连接CO2钢瓶时：压力高于25bar时，钢瓶监视指示为绿色；压力低于25bar时，钢瓶监视指示为红色。当连接集中供气网时：钢瓶监视指示为绿色闪烁。当10秒左右无供气流时，警告出现。

14.2、如果腹压超过预设压力值，主机发出断续的警报信号，直到此状态消除，压力值的显示同时闪烁。

八、全高清医学影像工作站：（1套）

配置要求：

1, 电脑主机： 高端商务品牌机：内存4G 硬盘2000G                1台

2, 全高清采集卡： 高档视频采集卡                               1张

3，打印机： 多功能彩色喷墨打印机                               1台

5, 全高清显示器： ≥24寸，1920×1080                           1台

6, 全高清视频连线： 长5米                                      1条

7, 多功能医学专业软件                                           1套

医学专业软件参数：

（一）一套软件具有腹腔镜专业使用模式，功能：可与国内、外各种型号的内窥镜连接使用。实时显示。

（二）图像：

1、具有实时彩色，

2、具备多种图像处理功能，如拉伸增强、双幅对比显示等，

3、具有方便的测量功能，

4、具有可冻结、负片、储存、再现等功能

5、利于大型体检及专家科研

（三）电源：1、电压：220V±22V；2、额定功率：≤180W。

（四）软件特点：

4.1、全面支持 windows操作系统。

4.2、全面支持各种视频采集卡。

4.3、开放式数据,用户可自由增加字段。

4.4、支持对图像进行亮度、对比度调整,采集的图像标志,方便再次浏览。支持图像放大,文字与区域标注等功能处理。

4.5、图像支持脚踏开关,鼠标采集方式。

4.6、支持录像功能并可储存,查询病历即可查询到病人的图像,支持动态录像和单帧采集图像功能。

4.7、自由编辑报告样式,用户对报告单上的任意项可进行增加、删除、移动位置、修改显示,诊断报告支持多种模式,打印纸张大小不限。提供宽带网络接口

4.8、强大的病历管理系统,支持大量数据下的(姓名、性别、年龄、病种、费用)数据查询、数据统计、资料的备份及读取。

九、腹腔内窥镜及手术器械：（1套）

1、腹腔内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；耐高温高压消毒内窥镜

2、腹腔镜采用优质光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视场角大、分辨率高；高清蓝宝石镜，

3、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；。

4、镜体外径：≥Ø10mm×325mm，可与OLYMPUS、WOLF、STORZ光源连接

5、腹腔镜分辨率：3.51Lp/mm，放大倍率：1.5X

6、目镜罩外径：Ø32mm；光缆接头外径：Ø10mm

7、视向角：30°视场角：65°；景深：10-100mm，

8、穿刺器阀门采用大孔径不锈钢专利水阀设计

9、手术器械：全部采用进口绝缘材料和优质不锈钢材料加工而成，牢固、美观、耐用

10、规格：Ø5、Ø10mm；常规器械配有冲水通道，手术中保持视野清晰

11、器械工作长度：5×330mm，部分配有电极，可电凝止血，并可拆卸。

12、本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求。

详细产品列表：

| 序号 | 产品名称 | 技 术 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°腹腔内窥镜 | 规格：≥10×325mm | 1支 |
| 2 | 穿刺鞘 | 5.5㎜ | 2把 |
| 3 | 穿刺锥 | 5.5㎜ | 2把 |
| 4 | 穿刺鞘 | 10．5㎜ | 2把 |
| 5 | 穿刺锥 | 10㎜ | 2把 |
| 6 | 无创抓钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 7 | 冲洗吸引器 | 5㎜和10mm各1根 330mm | 1套 |
| 8 | 带锁胆囊抓钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 9 | 弯分离钳 | 5㎜×330mm | 2把 |
| 10 | 弯剪刀 | 5㎜×330mm | 2把 |
| 11 | 单极电缆线 | 3米 | 2条 |
| 12 | 转换器 | 10.5mm-5.5mm | 1把 |
| 13 | 鼠牙抓钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 14 | 无损伤抓钳 | 5㎜×330mm | 1条 |
| 15 | 持针钳 | O型直头 5㎜×330mm | 1把 |
| 16 | 钛夹钳 | 10㎜×330mm | 1把 |
| 17 | 钛夹 | 120颗 | 1盒 |
| 18 | 施夹钳 | 10㎜×330mm | 1把 |
| 19 | 直角分离钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 20 | 密封帽 | 5.5㎜ | 10个 |
| 21 | 密封帽 | 10．5㎜ | 10个 |
| 22 | 气腹针 | 2.2×110 | 1支 |
| 23 | 电凝钩 | 5㎜×330mm | 2把 |
| 24 | 电凝棒 | 5㎜×330mm | 2把 |
| 25 | 电凝铲 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 26 | 电凝刀 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 27 | 电凝针 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 28 | 弹簧抓钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 29 | 大型抓紧钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 30 | 取石钳 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 31 | 推结器 | 5㎜×330mm | 1把 |
| 32 | 消毒盒 | 双层 | 1个 |

全自动发光仪1台

- ★1、投标产品需为国内一线品牌

- 2、全自动随机任选分立式；急诊优先检测

- ★3、最大测试速度180T/H

- 4、仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光

- 5、进样方式：环式样本盘

- ★6、样本盘容量：一次性最多可装载样本50个

- 7、加样针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能

- 8、试剂位：试剂位15个，2-8℃不间断冷藏

- ★9、反应杯：双杯盒备份，88个/盒

- 10、孵育温度控制在37℃±0.3℃

- 11、孵育模块恒温装置：固体恒温直热，日常免维护保养

- ★12、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

- 13、生物防风险设置：可进行反应后物质固体和液体分离技术

- 14、磁分离机构布局：单独磁分离盘，3重磁分离清洗，底物注入

- ★15、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

- 16、全部检测项目≥95项

- 17、TSH满足功能灵敏度≤0.008mIU/mL

- ★18、HBsAg有更高的可报告范围，仪器支持自动稀释倍数≥1:600，可报告范围上限达150000IU/mL

- 19、校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证

全自动凝血仪1台

- ★1、投标产品需为国内一线品牌

★2、检测原理	采用双磁路磁珠法、免疫比浊法进行检测；

3、测试项目	PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer等

★4、最大速度	双磁路磁珠法≥ 190 T/h

5、综合测速	综合四项（PT/APTT/TT/Fib） ≥30样本/小时

★6、检测通道	双磁路磁珠法≥4个；免疫比浊法≥3个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试

★7、样本位	≥55个样本位；具有进样到位提示功能

8、加样系统	双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制

9、预温位	≥10个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定

10、试剂位	≥10个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能

11、样本杯	≥1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯

12、软件功能	配有中文操作系统，图形显示，操作方便

13、自动稀释	样本自动稀释，异常标本自动重发试验

14、质控体系	用户可定义的质量控制程序，提供统计图

★15、试剂	七项全液体试剂，可实际提供产品

★16、试剂	PT采用基因重组技术

17、试剂	APTT试剂种类：采用鞣花酸作为激活剂。

黄疸仪1台

- 可连续测试无需复位，操作方便；

- 检测方式：光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较。

- 显示方法：2.2寸LCD显示屏；

- 两种单位同时显示，可同时显示：mg/dL、μmol/L，

- 液晶显示屏带背光，方便夜间使用；

- 自动计算1-5次平均值，同时显示2~5次的测试值和平均值；

- 可存储100条数值；

- 可删除粗大误差数据；

- 采用锂电池DC7.4V，充电后至少使用800次，省电更省心；

- 电池电量：具有电量自检功能，实时显示电池电量；

- 仪器5分钟无操作自动关机。

- 示值误差：00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL

- 精密度：RSD＜2%

- 净重：约155g

- 尺寸：168mm（长）×62mm（宽）×26mm（厚）

- 校验盘：对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl

牙科综合治疗椅及相关器械1张

- 整机基础参数及控制系统

- 输入功率：350VA

- 按防电击类型分类：I类  B型

- 电源：交流220V，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风险

- 输入气压	0.55---0.6MPa，流量≥50L/min

- 输入水压	0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min

- ★控制系统采用双主控控制，便于护士操作，让医师专注于治疗

- ★硬质触摸控制面板，操作便捷，不会破损、穿孔具有≥16个功能按键

- ★九记忆位设置，一键复位、一键急救；漱口、冲盂水水量可调。

- 吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭。

- 牙科椅

- 机械运行机构：靠背高支点转点：有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感

- 驱动系统：24V静音直流电机，知名品牌，运行平稳

- ★座椅最低位375mm，方便老人、儿童上下椅位；为医师提供更合适的观察和治疗角度

- 座椅最高位800mm，处于抢救位，方便医师急救操作

- 负载：150Kg

- 靠背后倾范围：110～ 185°

- 头枕架：双关节，上下滑动行程120mm

- 扶手：单扶手

- 治疗机

- ★高分子材料机箱：不变形、不变色，两侧侧箱盖采用罗螺栓连接，需要采用工具才能拆卸

- 强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa

- 24V恒温加热系统：40℃±5℃

- 透明玻璃痰盂：可旋转玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，拥有国家外观设计专利，方便清洗

- 冲盂、漱口水嘴：不生锈，易清洁、消毒

- ★可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便（工作条件:配置负压机）

- 手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水

- 蒸馏水瓶盛装消毒液，可进行管路消毒。

- ★一体式纸巾盒

- 口腔灯

- KY-P151-6冷光无影口腔灯：红外感应、手动双控调节

- 照度调节范围6000lux-32000lux，感应调节，自动循环

- 具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响

- 无蓝光、频闪，具备护眼功能

- 自动存储医师前次使用的照度和色温

- 光斑80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳

- 器械盘

- 整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁

- 操控轻便、拥有国家外观设计专利

- 脚踏开关

- 不锈钢圆形踏板，耐用度高

- 踩压灵敏，操作简单、可靠

- 医师椅

- 靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求

- 椅位升降可调节，范围140mm-160mm

- 铝合金五星脚架，坚固耐用

- 器械配置清单

- 牙科综合治疗机    1套

- 牙科空压机	 1台

- 内置洁牙机        1台

- 高速手机          2把

- 低速手机	 1把

皮肤镜1台，电脑1台

- 探头技术参数

- 体表摄像机：

- 图像分辨率：1080×1920；

- 聚焦范围：300mm-500mm；

- ★光学变焦：≥16倍，数字变焦：≥8倍；（提供检测报告）

- 聚焦方式：快速自动聚焦；

- ★光源类型：LED白光+荧光，光源亮度可调；

- 白光光源照射强度≥1000Lux；

- 荧光输出峰值波长：370±15nm；

- 荧光辐照强度≥1.5mw/cm

- 光源照射强度≥1000Lux；

- ★摄像头的焦距可由摄像头上的按键控制调节；（提供检测报告）

- 手持探头参数（选配件）

- 放大倍率：20×-50×,200×；

- 探头成像范围：20×~60×、200×~250×；

- 成像分辨率：≥130万像素；

- 最大帧速：≥30fps；

- 照 明：内置LED冷光源；

- 支持非偏振、偏振、浸润三种模式；

- ★配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染。

- 软件功能

- 皮肤分析软件：

- 具有实时显示、采集、预览、删除、恢复、同屏显示、图像对比皮肤分析、报告打印等功能；

- 高清显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能；

- ★图像处理：具有图像调节、标注、测量、增强滤波、保存、还原、图像对比功能；（提供检测报告）

- 录像功能：支持多种不同采样频率的动态图像连续录像和回放功能；

- ★专业分析模块：“三分法”、“七分法”、“模式法”、“ABCD法”、“Menzies”分析法等多种分析模块，全面支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析；

- ★风险提示：分析结果具有绿、黄、红三种颜色风险提示功能；

- 标准病例库：内置多种皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比，辅助检查医生做出准确判断；

- 毛发智能分析软件：

- 具有实时显示、采集、预览、、毛发分析、报告打印等功能；

- ★具有采集倍率、拍摄位置标注和显示功能；

- ★支持双摄像系统同时使用，同屏双视频动态显示和独立采集；（提供软件图片）

- 具有宏观图像拍摄和定位微观检查部位功能；

- 根据放大倍率，自动计算视野面积；

- 具有毛发分类自动识别和手动纠错功能；

- 具有终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示功能；

- 自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；

- ★自动计算视野内的毛发平均直径；

- ★具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；

- 毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单；

- 具有毛囊计数和分析功能；

- ★支持同一位置不同时期检查的宏观、微观图像对比分析功能；

- ★具有不同时期检查数据的趋势分析功能，并可以生成报告单进行打印；

- 标准病例库：内置多种标准毛发数据库，可与当前检查图像进行同屏对比，辅助诊断；

- 报告单及病例管理：

- 自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；

- ★报告格式：具有多种皮肤、毛发、荧光专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。

- 病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷；

- 扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。

- 硬件配置

- 1.高清体表摄像机1套；

- 2.品牌电脑：双核CPU、16G内存、1TB硬盘、23.5"液晶显示；

- 3.彩色联供喷墨打印机；

- 4.豪华医用操作台；

- 5.选配件：130万手持探头1套

牵引床1台

- 1、电源：a.c.220V±22V  50Hz±1Hz。

- 2、额定输入功率：≥120VA。

- 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

- 4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm。

- ★5、腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

- 6、牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。

- 7、牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

- 8、间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

- 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

- ★10、颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

- 11、上下折动作范围：-10°～+30°，级差1°，允差±2°。

- 12、左右旋转动作范围：左右各25°，级差1°，允差±2°。

- 13、左右平摆动作范围：左右各20°，级差1°，允差±2°。

- 14、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。

- ★15、运动速度：左右旋转动作速度：165°/min，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15%。

- ★16、床面加热温度37℃，允差±3℃。

- 17、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。

- 18、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有≥8种牵引模式。

- 19、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。

- ★20、治疗处方管理

- 20.1、存储功能：≥20种治疗方案存储功能并读取；

- 20.2、 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。

- 21、≥四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。

- 22、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。

康复训练器械1套

1、设备尺寸：长1655mm 宽：750mm 高：1200mm，允差±5%。

2、电源电压：本训练仪采用≥两种供电方式可自由转换：

3、≥7寸液晶触摸显示屏。

4、最大承重2000N。

★5、显示指标

5.1、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级；

5.2、步频范围：0-250步/分；

5.3、功率范围：0-800瓦特；

5.4、累积计步可达9999步；

5.5、阻力调节：≥10级阻力；

5.6、卡路里消耗：0－999卡。

6、座椅和把手调节

6.1、调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm,允差±5%，手动调节，分≥14个锁定位置，每相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%；

6.2、把手长度可调，调节范围0～400mm，允差±5%；

6.3、座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

6.4、人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；

6.5、运动角度为31°，允差±5°。

★7、阻力训练仪：阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm,允差±10%，≥10档可调，步进2Nm。

★8、髋膝关节腿部支撑系统长度分≥5档可调。

9、座椅配备安全绑带，确保患者训练时安全。

10、训练仪工作噪音≤60dB(A)。

11、可选配多媒体康复训练系统。

中频治疗仪1台

1、额定输入功率：≥350VA。

2、额定电源：电压≥220V，频率≥50Hz。

3、≥八路中频加透热输出、≥四路干扰电输出。

4、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

5、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取最大值。

6、中频载波波形：双向方波，脉宽：50us～500us，允差±10％。

★7、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

★8、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。

9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

10、干扰电性能：

10.1工作频率：4kHz，允差±10％。

10.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。

10.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

10.4调幅度：0%、100%，允差±5％。

10.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

★11、中频治疗处方：≥100个固定处方。

12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；分0～99级可调。

13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

15、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示。

★16、电极片温度范围：37℃～55℃，分≥6档可调，允差±3℃。

肺功能检测仪1台

一、产品特点：

- 1、产品通过中国NMPA认证和CE认证，符合ATS和ERS要求，自动预判测试过程及测试结果。

- 2、通过高精度压差式传感器实现常规通气功能检测，检测结果准确，实现对肺部疾病精准的检测及预后评估。

- 3、具有支气管舒张和激发试验软件模块，支持用药前后对比测试。

- 4、可外接A4打印机，实时打印测试报告。

- 5、可显示多次测量曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断。

- 6、采用美国鲁道夫呼吸模拟器进行定标测试，结合分段拟合算法精确控制，流量检测误差不超过3%，经验证测试与ATS24容量波形和ATS26流量波形高度重合，重复性好。

二、主要技术指标：

- 1、传感器：采用高精度双向压差式流量传感器，测量精确度高，可重复性好，同时标准配备3个传感器探头。

- 2、慢肺活量（SVC）的测量。

- 3、用力肺活量（FVC）的测量。

- 4、最大分钟通气量（MVV）的测量。

- 5、分钟通气量（MV）的测量。

- 6、支气管舒张试验。

- 7、支气管激发试验。

- 8、流速容量环和时间肺活量检查。

- 9、体积检测：流量积分法。

- 10、流量范围：0-16L/s。

- 11、流速精度：±5%或±0.2L/s，取大者。

- 12、容量范围：0-16L。

- 13、容量精度：±3%或±0.05L，取大者。

- 14、时间范围：0-30s。

- 15、时间精度：±3%或±0.1s，取大者。

- 16、频率范围：0-120次/分钟。

- 17、频率精度：±3%或±1次/分钟，取大者。

- 18、分钟通气量范围：0-250L/min。

- 19、分钟通气量精度：±3%或±15L/min。

- 20、流量探头呼气阻力：在0-16 L/s范围内，小于0.15kPa/L/s。

- 21、使用环境要求：工作温度：0℃-40℃；工作相对湿度：不大于95%（无结露）；大气压强：70kPa-106kPa。

三、主要配置及附件：

1、手柄

2、流量探头

3、说明书

4、保修卡

5、专用电脑

6、专用台车

7、打印机

8、3L定标筒

多功能心电监护仪1台

- 产品特点：★投标产品需为国内一线品牌

监护仪结构：

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个.

- 2.>=12.1寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 3.工作海拔高度4550米，满足高原地区

- 4.采用无风扇设计

- 5.可内置锂电池，供电时间>=4小时

- 6.配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- 7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 8.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

- 9.支持3/5导心电监测

- 10.支持房颤心律失常分析功能，标配支持不少于20种实时心律失常分析

- 11.★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值

- 14.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 15.NIBP 成人病人类型收缩压测量：30~290mmHg

- 16.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 17.可配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 18.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- 19.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 20.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 21.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 22.配置EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- 23.★支持升级模块，进行，BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

- 24.支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现同品牌呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 25.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 26.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 27.38个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾

- 28.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 29.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

- 30.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾

- 31.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数

- 32.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法

- 33.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 34.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 35.配备无创血流动力学模块，模块化设计，热插拔支持无创心排的监测，无需单独的电源,插入监护仪即可使用。

- 36.无创血流动力学模块技术要求：电阻抗心动描记原理实现参数心排量和血液动力学相关参数的监测

- 37.可测量显示参数包括：体表面积（BSA）、心排量（C.O.）、心脏指数（CI）、心率（HR）、每博射血量（SV）、每博射血指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、肺血管阻力（PVR）、肺血管阻力指数（PVRI）、左心室做功（LCW）、左心室做功指数（LCWI）、左心室每博做功（LVSW）、左心室每博做功指数（LVSWI）、加速指数（ACI）、速度指数（VI）、胸液体容积（TFC）、胸液体指数（TFI）、收缩时间比率（STR）、预射血间期（PEP）、左心室射血时间（LVET）、电导组织容积（VEPT）、肺动脉楔压（PAWP）、动脉压（Art）、中心静脉压（CVP）、信号质量指数（SQI）

- 38.测量范围：

每博射血量（SV）：5mL～240mL，心率（HR）：48bpm～180bpm，心排量（C.O.）：1.5L/min～15L/min

全自动振动排痰仪2台

- 1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心

- 2、数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键

- ★3、压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调

- 4、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz

- 5、时间1-60min可调，步进1min

- 6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- 7、≥11种治疗模式：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式，自动模式在运行过程种可调节档位和压力

- ★8、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数

- ★9、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s

- ★10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

- 11、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息

- ★12、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能

- ★13、可选配血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率

- 14、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏

- 15、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群

- 16、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

- ★17、通过CFDA、FDA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书

- 18、产品使用年限10年

床旁心电监护仪3台

- 产品特点：★投标产品需为国内一线品牌

- 整机要求：

- 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

- ★≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示

- ★屏幕标配电容屏非电阻屏，

- ★标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。

- ★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 监护仪设计使用年限≥10年

- ★主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落

- ★主机可选配具备侧报警灯或360°报警灯

- ★监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

- ★监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

- 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- ★采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群

- 心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm

- ★支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- ★提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

- ★提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

- ★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- ★提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm

系统功能：

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- 支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能

- ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则

- ★具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能

- ★具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

- 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

- ★支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- ★支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

- 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

- ★主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

- ★可升级内置记录仪

- ★支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

产品认证：

- 39.★投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。

- 40.投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证

红蓝光治疗仪2台

- 产品注册登记表的适用范围	适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。

- 光源材料   半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）

- 3.光源聚光设计  灯筒式

- 4.峰值波长   红光：640±10nm           蓝光：460±10nm

- ★5. 具有至少3种以上距离下光功率密度

- 光功率密度（光源表面测量）   红光：≥4000mW/c㎡     蓝光：≥4000mW/c㎡

- 治疗距离下光功率密度  距芯片表面中心垂直10cm处，最高光功率密度≥40mW/c㎡

- 出光口最大光功率密度：≥180mW/c㎡

- ★6. 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示

- ★7. 光强检测：具有实时检测红光输出，当当红光输出小于设定值时可提示。

- ★8. 具有皮温监测保护功能

- 8.1.可实时检测患者治疗区域皮肤温度。

- 8.2.具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。

- 8.3.具有皮温检测功能，当检测到皮温超过设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。

- ★9. 治疗仪最大治疗深度≥12cm

- 10. 最大有效治疗面积 ＞400c㎡

- ★11. 光功率密度不稳定度≤0.5mW/c㎡

- ★12 具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥10种

- .能量调节方式   五级能量调节

- 14.照射治疗模式   持续/脉冲照射治疗可选

- 15.定时时间   可从1min～99min连续可调

- ★16. 支持app设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录

- 可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。

- 支持联网功能

- 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)

冲击波1台

- 适用范围：适用于疼痛的辅助治疗

- 技术原理：应当采用带空气压缩机的气压弹道技术，非油式压缩机

- 手柄通道数：单通道

- 压力范围：1.0-5.0bar，压力调节步长：0.1bar

- 治疗探头：频率：1-22Hz，频率调节步长：0.5Hz

- 预设冲击次数：可调范围为100-9900次，调节步进值100次

- ★可配6种以上尺寸治疗头：D36 治疗头（φ36mm）、D20 治疗头（φ20mm）、R15 治疗头（φ15mm）、D15 治疗头（φ15mm）、F15 治疗头（φ15mm）、A6 治疗头（φ6mm）、D10 治疗头（φ10mm）

- ★手柄显示与调节：在手柄上提供液晶屏，显示工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数，或在手柄上提供设置和调节这些参数的按钮

- ★接触压力感应功能：具有接触压力感应功能，能在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力

- ★手柄减震设计：手柄带有减震设计，具有可伸缩的冲击头，以缓解操作者手部疲劳，避免职业损伤

- ★治疗头金属部分可以高温高压消毒

- 计数器：对单次治疗进行计数显示在计数装置上，具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数

- 标配2个子弹和2个弹道

- 双重过压安全装置：具有

- 治疗开始和结束提示：具有治疗开始/结束声音提示功能

- 故障提示：仪器在治疗过程中遇到超压、欠压、温度温度过高的提示功能。

- ★可配按摩手枪，按摩枪可配备≥7个治疗头

- 标配静音台车，方便移动

能量平台1台

设备用途：满足外科，骨科各类手术的开展

要求：最大功率输出：300W  单双极功能 声音可调 检测负极板 可与内窥镜连接使用

具体参数：

1．输出功率可显示最大功率水平，以W为单位，精确到1W可调。

2．有三种操作方式可供选择：双脚踏开关、手笔控制开关、单脚踏开关

3．前面板功率调节为防水轻触式按键设计，易于清洁消毒。

4．声音大小可调节，人性化设计

5．★功率输出的具有VIO自动功率补偿技术

6．工作频率：330KHz，430KHz

7．工作电压：110V-220V∕50Hz-60Hz

8．★开机系统自动检测功能

9．★负极板自动实时检测报警

10．脚踏误操作报警

11．刀笔误操作报警

12．电压电流超差报警

13．具有3种电切，3种电凝； 2种双极模式：自动双极和标准双极

14. 记忆常用功率值

15．设备在运行中出现故障能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者

16．★设备具有同类产品不可具有的核心技术

17．各模式下最大输出功率：

纯切：        0-300W，   负载300Ω      最大开路电压：2500V

混切2：      0-250W，   负载300Ω      最大开路电压：3500V

混切1：      0-100W，   负载300Ω      最大开路电压：3000V

点凝 ：      0-50W，    负载500Ω      最大开路电压：4000V

面凝：        0-100W，   负载500Ω       最大开路电压：7000V

喷凝：        0-120W，   负载500Ω       最大开路电压：9000V

内窥电切：    0-200W     负载300Ω       最大开路电压：3500V

内窥镜电凝：  0-120W，   负载500Ω       最大开路电压：6000V

双极电凝：    0-100W     负载100Ω	      最大开路电压：400V

自动双极：    0-100W，   负载100Ω        最大开路电压：400V

18.★采用微电子单片机芯片控制（独有专利技术）。

- 三、商 务 要 求

- 1.供货安装调试地点：镇宁布依族苗族自治县六马镇中心卫生院。

- 2.供货时间:按合同约定。

- 3.付款方式：按合同约定。

- 四、评 分 办 法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。