安顺大众物资招标有限公司

需求文件

项目名称：普定县中医医院医共体服务能力提升设备项目

采购项目（东西部协作资金项目）

采购方式：公开招标      采购类别：货物

项目编号：ADWZ-AS25-3008G

采 购 人：普定县中医医院

详细地址：普定县定南街道定南大道66号

联 系 人：王庆喜          联系电话：0851-38224699

代理机构：安顺大众物资招标有限公司

详细地址：安顺市西秀区若飞东路市政府门口19栋四单元3楼

联 系 人：龚昌波          联系电话：0851-33523018

目  录

第一章 政府采购公告.......................................................1-3

第二章 投标人须知........................................................4-20

一、投标人须知前附表.....................................................4

二、总 则............................................................ 8

三、招标文件............................................................ 10

四、投标文件............................................................ 11

五、开标和中标.......................................................... 14

六、签订及履行合同和验收.................................................16

七、无效投标和废标的确定.................................................17

八、询问、质疑和投诉.....................................................18

九、其他.................................................................20

第三章 评标办法..........................................................21-29

一、总则.................................................................21

二、评标程序.............................................................23

三、评标方法、评标细则及标准.............................................24

四、废标.................................................................25

五、定标.................................................................26

六、评标专家在政府采购活动中承担以下义务.................................26

七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律.........................26

八、政府采购回避原则.....................................................27

九、相关违法处理规定.....................................................29

第四章 采购项目技术要求................................................. 30-90

第一章  政府采购招标公告

一、项目名称:普定县中医医院医共体服务能力提升设备项目采购项目（东西部协作资金项目）

项目编号:ADWZ-AS25-3008G

采购方式:公开招标

采购主要内容:详见招标文件

采购数量:1批

预算金额:9850000元

最高限价:9000000元

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）本项目非专门面向中小企业采购。

（3）供应商须提供以下材料：①提供有效期内合格的三证合一工商营业执照副本；②投标代表为法定代表人须提供本人身份证；（投标代表非法定代表人参加的提交法定代表人针对本项目的授权委托书及被授权人身份证）；③2025年近三个月社会保障资金的相关证明材料；④2025年近三个月财务状况报表及缴纳税收的证明材料；⑤供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），供应商须提供查询记录截图；

（4）特定资格要求：投标人为生产厂家的提供医疗器械生产许可证，为经销商的提供医疗器械经营企业许可证。

（5）注：以上①-⑤项的内容材料及特定资格要求请投标单位通过投标工具在资格核验模块上传，开标现场由招标人及监督通过系统在线核验（参与现场开标的，法定代表人需递交身份证明原件及本人身份证原件，委托代理人参加开标的需递交授权委托书原件及本人身份证原件）。

三、获取招标文件

时间：2025-00-00 00:00:00至 2025-00-00 23:59:00（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：登录安顺市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anshun.gov.cn/）获取。

方式：登录安顺市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anshun.gov.cn/）获取。

售价：0 元人民币

投标保证金额（元）：90000元

投标保证金交纳时间：2025-00-00 00:00:00至2025-00-00 16:00:00

投标保证金交纳方式：单位报名的投标保证金须从单位基本账户转入，个人报名的须从个人账户转入，保证金不接受现金交纳。

开户单位名称：安顺市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行安顺若飞支行

开户账号：0333001400000001

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-00-00 09:30:00（北京时间）（ 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：安顺市公共资源交易中心（安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角）

时间：2025-00-00 09:30:00

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策:已落实，详见招标文件

PPP项目:否

简要技术要求、服务和安全要求:详见招标文件

交货地点或服务地点:采购人指定地点

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:详见招标文件

项目时间或服务时间:详见招标文件

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人名称: 普定县中医医院

联系地址: 普定县定南街道定南大道66号

项目联系人:王庆喜

联系电话:0851-38224699

2、代理机构信息

代理全称：安顺大众物资招标有限公司

联系人：龚昌波

地址：安顺市若飞东路市政府门口19栋四单元3楼

联系方式：0851-33523018/33237888

安顺大众物资招标有限公司

2025年00月00日

注：投标人缴纳保证金之后可在系统中“保证金入账结果查询”查询保证金入账情况。

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和CA证书，然后才能在网上参与投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

特别提醒：

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和CA证书，然后才能在网上参与投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

4、本项目采用电子开评标，投标人需持有效CA锁报名并制作电子投标文件，且开标当天必须携带制作该电子投标文件的CA锁到开标现场进行标书解密，投标文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载，电子投标文件制作方式请参照《安顺投标人报名操作手册》

5、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1份（.ASTF格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF格式）1份（U盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。选择远程不见面开标的投标单位，非加密的电子投标文件在技术人员确认为非投标单位原因导致远程解密失败时30分钟内通过电子邮箱方式传给招标代理，请投标单位保证此非加密文件与上传的加密文件一致，若不一致责任由投标单位自行承担。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：普定县中医医院 地址：普定县定南街道定南大道66号 项目联系人：王庆喜 联系方式：0851-38224699 |  |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称:安顺大众物资招标有限公司 地 址:安顺市西秀区若飞东路市政府门口19栋四单元3楼 联系人:龚昌波 电 话:0851-33523018 |  |
| 3 | 采购项目名称 | 普定县中医医院医共体服务能力提升设备项目采购项目（东西部协作资金项目） |  |
| 4 | 采购文件编号 | ADWZ-AS25-3008G |  |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 6 | 评标方法 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  |  | 评标标准及方法 | 详见第三章评标办法 |
|  |  | 合同签订地点 | 招标人指定地点 |
|  |  | 增减变更 | 招标人在授予合同时有权对服务范围和内容予以增加或减少。 |
| 7 | 配送地点及验收 | 1、采购人指定的地点（成交供应商负责所有设备配送到指定地点安装，物资的运输安全及一切费用由供应商承担）。 2、由采购单位指定人员根据招标文件和招标结果进行验收。 |  |
| 8 | 货物产地及标准 | 供应商所投货物及服务应符合或优于投标文件标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。 |  |
| 9 | 质量标准 | 按国家规定执行三包政策。 |  |
| 10 | 质保期 | 招标文件清单中未明确售后免费质保期的设备投标人须承诺按厂家质保（不低于两 年的免费质保）。 |  |
| 11 | 付款方式 | 按合同约定。 |  |
| 12 | 供货时间 | 按合同约定。 |  |
| 13 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |  |
| 14 | 招标文件澄清 | 招标人澄清的时间：招标人将在投标截止时间15天前将澄清文件在安顺市公共资源交易电子交易服务系统上公布，投标人自行登录系统查阅或下载。 |  |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日10日前。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间 10日前通过全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）会员系统向招标人提出。但不得留企业名称、联系人、联系电话等，否则视为有串标嫌疑。 |  |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |  |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年 00 月 00 日 09 时 30 分 |  |
| 18 | 开标时间及地点 | 1、开标时间：2025年 00 月 00 日 09 时 30 分 2、开标地点：安顺市公共资源交易中心（武当山路与北二环路交叉路口） 东南角）。 |  |
| 19 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额（人民币）：150000元； 2、投标保证金形式：投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式。 3、交款方式： 3.1以电汇、网上银行转账缴纳保证金的，单位报名的投标保证金须从单位基本账户转入，个人报名的须从个人账户转入，所有项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制(详情见安顺市公共资源交易中心2017年9月11日通知公告栏发布的《关于安顺市公共资源交易中心保证金缴纳新流程的通知》。保证金必须于2025年05月19日下午16：00分前到账并鉴收成功，投标人应充分考虑到不同银行资金到账时间上的风险、银行对公账户工作时间、投标人书写错误等原因导致系统回退保证金的情况，保证金未按规定到账的，不论任何理由，都将被取消投标资格，按无效投标处理。保证金缴纳流程简介：投标人须在交易平台中进行投标保证金缴费登记操作（通过“缴费”功能），并获取到9位缴费码（2位字母开头，7位数字结尾），在银行业务单附言中正确无误地写清9位缴费码（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息），保证金必须一次性足额存入，不得分多次缴纳，投标人可通过系统中“保证金入账结果查询”功能查询保证金到账情况。请自行确认。 3.2投标保证金以保函或保证保险等形式递交的，投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环境优化提升工作方案的通知》(黔府办发〔2019〕12号)及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（黔财采〔2020〕33号）要求，对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，招标人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证。 3.3在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的，须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统（操作指导：安顺市公共资源交易中心信息技术部，联系电话：0853-33343719），未上传的，系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金，同时凭证原件在开标现场递交至招标人、监督人处进行审查核验。（提交的凭证原件应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期）。 4、中介代理机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。中介代理机构未在规定时限内提交退款申请的，招标人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理。 5、按照《安顺市财政局安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的通知》(安市财采[2021]21号)的规定，采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金，中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责，由财政部门或招投标工程项目有关行政监督部门对中小企业认定作出书面答复。 ①供应商在交易系统中领取招标文件页面，勾选”是“中小企业，保存成功后就视为已交纳保证金，到“保证金入账结果查询”菜单查看保证金交纳状态。 ②勾选中小企业的供应商需要将中小企业声明函电子件上传在投标文件中，供开标时查验。 6、按照《关于对非中小企业参加政府采购活动投标保证金试行企业承诺函的通知》安市财采【2023】10号文件要求，对未预留专门面向中小企业采购的政府采购项目，保证金设置5万元（含5万元）以下的，采取投标保证金承诺函制（保证金承诺函作为投标担保使用方式，承诺函模版详见投标文件格式附件）。 ①通过交易系统“上传承诺函“菜单，将盖章后的承诺函扫描以电子件的形式上传至系统。②上传成功后，在交易系统”保证金入账结果查询“菜单查看保证金交纳状态。 |  |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |  |
| 21 | 投标文件份数 | 1、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件1 份（.ASTF 格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。 2、如果开标现场解密失败，则采用U盘开评标，要求U盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件将被否决。 3、各投标人应在投标截止时间前检查上传电子投标文件是否上传成功。如上传失败或需咨询服务，请联系交易系统客服电话：4009980000（工作日08：00-17：30）。 注：本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，只需在投标截止时间前在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件1份（.ASTF格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF）请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在30分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。 |  |
| 22 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员到场情况； （3）公布在投标截止时间前上传投标文件并签到成功的投标人名称及投标保证金缴纳情况； （4）核验现场参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件； （5）投标人对电子投标文件解密； （6）招标人对解密电子投标文件进行唱标，唱标内容为投标单位《开标一览表》全部内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |  |
| 23 | 评标委员会人数 | 评标委员会构成：由招标人代表 1 人和从相应专家库中随机抽取专家 4 人，共 5 人组成。 |  |
| 24 | 远程不见面开标 | 本项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标的投标人请认真阅读如下条款： - 请投标人提前认真学习安顺市公共资源交易中心不见面开标系统，完成相关硬件设备、电脑环境准备和系统学习，操作手册在安顺市公共资源交易中心网站下载。 - 投标截止时间前投标人须在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件1份（.ASTF格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF，包括经济标和技术标）请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在30分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。 3、本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，开标当日无需提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件；委托代理人参加开标的，无需提供授权委托书原件、本人身份证原件（针对所有投标人原需要在开标阶段核验的原件，将扫描件上传到资格核验模块及投标文件中）。 4、投标文件递交截止时间前，各投标人的法定代表人或委托代理人在投标截止时间前45分钟进入远程不见面开标系统进行签到操作（重要提醒：如开标时间截至投标单位仍未签到成功，则视为投标单位未按文件要求参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。系统登录地址： http://218.86.245.7:84/BidOpening_zs/bidopeninghallaction/hall/login，选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到） 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人开启解密30分钟前完成。因投标人网络与相关硬件设备问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 6、远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。 在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。需要进行项目经理阐述的投标人，需在阐述完成后才可以离开开标设备。 7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致15分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 8、确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。 9、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 10、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向安顺市公共资源交易中心信息部咨询，联系方式为座机：0851-33343719或400998000。 |  |
| 25 | 特别说明 | 1、本项目报价包含设备、材料、包装、安装、运输费（到招标人项目现场）、装卸、保险、管理费、各种税费、专利技术、系统调试、技术支持与培训、质保期间维修、售后服务、维护及其他伴随服务等完成本项目所需的一切费用。 2、在安装、调试、验收、使用过程中，若发现有漏项、漏算、错计、缺件等而未计入报价的费用，视为该部分费用已包含在投标总报价中，中标后不作调整。中标方应无条件补齐，不得以任何理由向招标方提出费用增加的要求，所发生的一切费用视为已包含在货物固定总价中，且并不能因此而影响交付甲方使用的时间。 3、投标货币：人民币。 4、招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少。 |  |
| 26 | 招标人内部受理投诉机构 | 招标人内部受理投诉机构：普定县中医医院 联系人：洪松 电话：17586743494 电子邮箱: 799508869@qq.com 地址：普定县定南街道定南大道66号 |  |
| 27 | 代理服务费 | 中标供应商须参照（黔价房[2011]69号）文件的有关规定收费标准，向安顺大众物资招标有限公司交纳代理服务费。 开户名称：安顺大众物资招标有限公司 开户银行：安顺市工商银行建设路支行 帐 号：2404030509024907433 |  |
| 28 | 合同签订 | 中标公示结束后将在两个工作日内发出中标通知书，中标单位依据《中标通知书》与采购单位签订书面采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起十五天内，最迟不超过三十日，合同自签订之日起 2个工作日内在贵州省政府采购网进行合同公告。 |  |
| 29 | 履约保证金 | 1、中标单位在签订合同前需向采购单位缴纳履约保证金（合同中标价的2%），供货期满后，无任何违约情况发生，履约保证金无息退还中标单位。 2、履约保证金可以采用银行支票、银行汇票、网上银行转账、银行保函、银行支票或汇票由投标人的基本账户开具履约保证金。 |  |
| 30 | 未尽事宜 | 招标文件其他未尽事宜以《中华人民共和国政府采购法》《民法典》及相关法律法规为准。 |  |
| 31 | 本项目所属行业 | 根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 工信部联企业〔2011〕300 号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目企业划分标准按以下条款确定。 ①与本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业； ②划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入300万元以下的为微型企业。 |  |
| 32 | 中小企业预留 | 本项目预算总额的30%专门面向中小企业采购，中标供应商项目实施过程中，应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定落实政策功能，并接受采购人监督检查。 |  |

二、总   则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的

采购人是普定县中医医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标

的采购代理机构是安顺大众物资招标有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人（供应商）”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应

服务的供应商。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担满足项目采购需求的服务等服务。

2.6 “货物”系指为满足采购项目服务所需用到的设备等货物。

2.7 “授权代表”系指提交投标文件的供应商针对本次项目所授权的、能全权代表该供

应商处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人（即：“供应商的授权代表”，或称“被

授权代表”）。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；（证明材料详见招标文件第一章）

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4.投标费用（实质性要求）

投标人应承担所有准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标方

均无义务和责任承担这些费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供

应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同

一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其

中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时

委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人。否则，其投标（响应）

文件作为无效处理。

5.3 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.回避

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经

办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作

人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评

标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面

提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申

请回避人员应当回避。

7.投标保证金

详见“供应商须知附表”。

8.投标文件有效期（实质性要求）

8.1 本项目投标文件有效期为递交投标文件截止之日起90天。供应商投标文件中必须载

明投标文件有效期，投标文件中载明的投标文件有效期可以长于招标文件规定的期限，但不

得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效响应处理。

8.2 因不可抗力事件或采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标文件有效期届满

之前与供应商协商延长投标文件有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，

同意延长投标有效期的投标人应当响应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实

质性内容。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第

三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商

标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相

关费用。

三、招标文件

10.招标文件的构成

10.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具

有准法律文件性质。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、货物、服务及报价等要求、招

标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投

标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的货物技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方

式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项。

11.招标文件的澄清和修改

11.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

11.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间

至少15日前，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改应当在原公告发布媒体（贵州省政府采购网（http://zfcg.guizhou.gov.cn/）、

安顺市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anshun.gov.cn/）上发布澄清（更正）公告，通知所有获取投标文件的潜在投标人。

11.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位

提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

11.4 开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件

制作投标文件。因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自

己承担。

12.答疑会和现场踏勘

12.1 无

四、投标文件

13.投标文件的语言（实质性要求）

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文

件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章

后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应

商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的

按照相关法律法规处理。

14.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单

位。

15.投标货币（实质性要求）

本项目以人民币进行投标报价（项目最高限价为折扣率或其他形式时，则供应商必须按

照最高限价体现的形式进行投标报价），以人民币进行结算。

16.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括资格

性证明材料和技术、服务及其他响应文件等。

16.1 资格性证明材料（实质性要求）：须按照招标文件第一章第二条“申请人资格要求”的规定提供相关资质文件复印件编制入投标文件。

16.2 报价部分（实质性要求）。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分

项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人

完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人提供的每项货物或服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不

变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

16.3 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术、服务应答，主要是针对采购项目

的技术指标、参数和服务要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术、服务应答应包括下

列内容：

（1）技术、服务应答表/投标产品技术参数表；

（2）服务方案、项目实施方案；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

16.4 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内

容：

（1）投标函；

（2）投标保证金交纳凭证；

（3）商务条款偏离表；

（4）投标人同类业绩一览表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

16.5 政策功能部分。

（1）为响应政策功能，投标人应将投标中属于小、微型企业或残疾人福利企业或监狱提供的货物按“附件十一”格式单独列出（须含货物生产商、货物名称、单价、数量、小计及合计），并根据自身情况填写“附件十一”，并提供货物生产企业的《企业类型证明文件》证明文件（注：未按此要求提交相关证明文件的，不予享受此政策功能优惠）。

（2）为响应政策功能，投标人应将把投标中属于少数民族原产地的货物按“附件十一”单独列出（须含货物生产商、货物名称、原产地、单价、数量、小计及合计），并提供相关证明文件（注：未按此要求提交相关证明文件的，不予享受此政策功能优惠）。

16.6 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

17.投标文件格式

17.1 投标文件格式具体按照第五章的规定执行。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18.投标保证金

详见“投标人须知附表”。

19.投标文件的制作和签署

19.1 本项目采用电子开评标，投标单位需持有效 CA 锁报名并制作电子投标文件，投标

文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载（电子投标文件制作方式请参

照《安顺投标人报名操作手册》），用专用投标文件制作工具制作，生成*.ASTF（加密）及

*.nASTF（非加密）两份投标文件。

19.2 投标文件中所采用的打印、复印、扫描件，应是清晰可辩并由投标人的法定代表人

或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

19.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的

法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

19.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

19.5 电子投标文件应按照本须知要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签

CA印章（其他详见投标人须知）。

20.投标文件份数

20.1 投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件1 份（.ASTF 格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

20.2如果开标现场解密失败，则采用 U 盘开评标，要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件将被否决。

21.投标文件的递交

21.1 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ASTF格式）到安顺市公

共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投

标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；逾期上传或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标采购单位将拒收。

21.2 上传投标文件时，报名供应商名称和招标文件的编号、包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、包号一致。

21.3 参加现场开标的投标人，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，由法定

代表人或委托代理人将非加密的电子投标文件（.nASTF 格式U 盘一份）带至开标会场。（此 U 盘模式针对投标人在安顺市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

21.4 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交

易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有.nASTF 一份投标文件的 U 盘履行电子招标投

标应急措施。

21.5 选择不见面开标和远程投标方式的投标人按远程解密步骤完成确认。无需提供 U 盘。

21.6 本次招标不接收邮寄的投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在上传了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，

否则其投标保证金将按招标文件的相关规定予以没收。

五、开标和中标

23.开标程序

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人代表参加并签到以证

明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。投标

人不足3家的，不得开标。

23.3 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。

开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。

（2）宣布开标纪律；

（3）当众宣布参加开标会的采购人、主持人以及根据情况邀请的现场监督人等有关人员

到场情况；

（4）公布在投标截止时间前上传投标文件并签到成功的投标人名称及投标保证金缴纳情况；

（5）资格性检查委托代理机构进行检查,核验现场参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件；

（6）投标人对电子投标文件解密；

（7）招标人对解密电子投标文件进行唱标，唱标内容为投标单位《开标一览表》全部内容，并记录在案；唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（8）开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

（11）宣布开标会结束。

唱标结束后主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

24.开评标过程

开标和评标过程进行由安顺市公共资源交易中心全过程电子监控。

25.评标情况公告

评标结果等将在信息发布网站中予以公告。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将依法重新确定中标人或者

重新开展采购活动。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中

标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的

中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，

并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活

动。

26.5 中标公告发出后，中标供应商自行到招标代理机构领取中标通知书的。

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人

私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件

确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人

之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后 3 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送采购代理机构

处进行合同备案。

28.合同不允许转包、分包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人不允许将任何政府采购合同义务转包。本项目所称不允许转包，是指中标人不允许将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合

同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不

得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在

原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准

等必须与原政府采购合同一致。

30.履约保证金（实质性要求）

履约保证金

31.合同公告

采购代理机构在收到采购合同（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购代理机构应当在收到采购合同（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内将采购合同副本报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，

保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采

购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205 号等政府采购相关法律法规的要求进

行验收。

34.2 本项目如要求提交履约保证金，验收结果合格的，中标人凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购金。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

七、无效投标和废标的确定

36.无效投标确定的原则

36.1 投标人证件不齐的；

36.2 未按要求提交投标保证金的；

36.3 投标人与通过资格预审的单位，在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务

转移的合法有效证明的；

36.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

36.5 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

36.6 投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效的；

36.7 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

36.8 以联合体方式投标而无共同投标协议的；

36.9 投标报价明显低于成本的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

36.10 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式

投标的；

36.11 提供虚假材料，骗取政府采购供应商资格或谋取成交的；

36.12 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

36.13 向采购主管机构、采购人、采购代理机构等行贿或者提供其他不正当利益的；

36.14 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

36.15 未按照投标文件确定的事项签订政府采购合同；

36.16 将政府采购合同转包或者违规分包；

36.17 提供假冒伪劣产品；

36.18 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

36.19 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

36.20 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，投标无效并按照规定追究法律责任，或将取消中标资格或者认定中标无效。

37.废标的确定（在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标）。

37.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

37.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

37.4 因重大变故，采购任务取消的。

37.5 符合有关法律法规规定的其他废标条件的。

八、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑和投诉

38.1 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第 94 号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

38.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目政府采购活动的

供应商。

38.3 接收方式：

（一）邮寄或现场递交，质疑函必须为书面形式并符合相关法律法规的要求。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

（二）安顺市公共资源交易中心系统支持在线提交（如下）。

1、标前质疑：

投标人（供应商）可通过系统提出质疑。投标人在（如图）左边菜单【网上提问】发起，提问是匿名的，由代理机构负责受理。

2、网上投诉：

参与投标的投标人（供应商）可在自任意时段发起投诉。如下图在左边菜单【投诉功能】提交投诉后，由行业主管部门在交易中心监督系统中受理。

38.4 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程

序环节两次及以上的质疑将不予受理。

38.5 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限

届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；(须提供确凿的证明材料和注明事实的确切来源)

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表

人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.7 质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未

在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》

第六条规定的财政部门提起投诉。

九、其他

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第三章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.勘误：招标文件技术要求中如出现指向某厂家产品的字符或图片的，仅作参考，供应商可选择技术指标不低于参考产品的货物进行投标，采购单位只接受等同于或优先于本标书规定的技术要求和服务。

- 第三章  评标办法

本项目评标方法为：综合评分办法

- 第四章 采购项目技术要求

- 商务要求

- 按照招标参数进行中标单位的投标设备验收，虚假响应承担违约责任和法律责任；虚假响应者在贵州省政府采购网进行公示处理（严格按照招标文件参数进行验收，确保产品质量）。

2、质保期：招标文件清单中未明确售后免费质保期的设备投标人须承诺按厂家质保（不低于两年的免费原厂质保）。

- 3、进口设备供货时须提供产品报关单。

- 二、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术要求 | - 数量 | - 单位 | - 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影x射线机(核心设备)（含医用显示器、无磁转运床） | 详见附件 | 1 | 台 | - 是 |
| 2 | DSA专用高压注射器 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 3 | 血管内超声 ivus |  | 1 | 台 | - 否 |
| 4 | 有创血压心电监护仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 5 | 除颤仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 6 | 麻醉机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 7 | 临时起搏器 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 8 | 配套铅衣铅帽 |  | 7 | 套 | - 否 |
| 9 | 导管室储物柜 |  | 3 | 个 | - 否 |
| 10 | 防护装修+办证 |  | 166㎡ | 间 | - 否 |
| 11 | 神经损伤治疗仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 12 | 痉挛肌电刺激仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 13 | 油缸踏步器 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 14 | 助行器 |  | 2 | 个 | - 否 |
| 15 | 圆桶 |  | 2 | 个 | - 否 |
| 16 | 超声波治疗仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 17 | 站立架 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 18 | 平行杆(带矫正板+双向阶梯) |  | 1 | 个 | - 否 |
| 19 | 经皮神经电刺激 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 20 | 弹力带 |  | 10 | 条 | - 否 |
| 21 | 穿衣板 |  | 1 | 套 | - 否 |
| 22 | 握力计儿童 |  | 2 | 个 | - 否 |
| 23 | 关节量角器 |  | 2 | 套 | - 否 |
| 24 | 辅助筷，辅助勺 |  | 2 | 套 | - 否 |
| 25 | 楔形板 |  | 2 | 个 | - 否 |
| 26 | 跑步机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 27 | 梯背椅 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 28 | 分指板 |  | 2 | 个 | - 否 |
| 29 | 儿童功率自行车 |  | 2 | 台 | - 否 |
| 30 | 股四头肌训练器(儿童) |  | 1 | 个 | - 否 |
| 31 | 自助具 |  | 3 | 套 | - 否 |
| 32 | 腕部功能训练器 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 33 | 攀爬墙 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 34 | 彩虹伞 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 35 | 钻笼 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 36 | 钻滚筒 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 37 | 肋木(+肩梯) |  | 1 | 套 | - 否 |
| 38 | 彩色多普勒彩超系统 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 39 | PT床 |  | 1 | 张 | - 否 |
| 40 | PT 椅 |  | 6 | 个 | - 否 |
| 41 | 斜板 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 42 | 股四头肌训练器(儿童) |  | 1 | 个 | - 否 |
| 43 | 足球(儿童) |  | 5 | 个 | - 否 |
| 44 | 篮球(儿童) |  | 5 | 个 | - 否 |
| 45 | 硅胶刷 |  | 3 | 个 | - 否 |
| 46 | 沙袋 |  | 3 | 套 | - 否 |
| 47 | 磨砂板 |  | 1 | 张 | - 否 |
| 48 | 月亮桌椅 |  | 4 | 张 | - 否 |
| 49 | 引导式训练组合 |  | 1 | 套 | - 否 |
| 50 | 多用组合箱 |  | 1 | 套 | - 否 |
| 51 | 早期语言评估和训练系统 |  | 1 | 个 | - 否 |
| 52 | 手功能综合训练板 |  | 1 | 张 | - 否 |
| 53 | 万象跨栏 |  | 1 | 套 | - 否 |
| 54 | 积木墙（配套认知拼装积木） |  | 1 | 套 | - 否 |
| 55 | 牙科综合治疗机（儿童款） |  | 1 | 台 | - 否 |
| 56 | 牙科综合治疗机（成人款） |  | 2 | 台 | - 否 |
| 57 | 牙科电动无油空压机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 58 | 牙科电动抽吸机(负压机) |  | 1 | 台 | - 否 |
| 59 | 牙胶充填仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 60 | 热熔牙胶充填机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 61 | 牙科影像板扫描仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 62 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 63 | 纯水/微酸水一体机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 64 | LED光固化机 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 65 | 超声喷砂牙周治疗仪 |  | 1 | 台 | - 否 |
| 66 | 口腔科改造 |  | 100 | ㎡ | - 否 |

- 1.医用血管造影x射线机(核心设备)

一.设备名称：通用型平板血管造影系统

二.设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。

三.投标资质：投标厂商需提供投标机型的NMPA认证

四.技术规格

1	X线高压发生器装置：

1.1	发生器功率≥100KW

1.2	最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时）

1.3	高频逆变频率≥100KHz

1.4	最小管电压≤40KV

1.5	最大管电压≥125KV

1.6	最短曝光时间≤1ms

1.7	最大连续透视功率≥3000W

1.8	无需测试曝光进行自动曝光控制

2	机架系统:

▲2.1 全自动悬吊式C臂

2.2	机架多位置预设, 存储位置≥55种

2.3	具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

2.4	C臂在头位时CRA≥ 90°、CAU≥ 90°

2.5	C臂在头位时RAO ≥ 180

▲2.6	C臂在头位时LAO ≥ 130°

2.7	C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒

2.8	C臂旋转采集速度≥55度/秒（正位）

2.9	C臂旋转采集速度≥40度/秒（侧位）

2.10 SID范围可调，范围≥90-120cm

2.11 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗

2.12准直器和平板探测器具备同步旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

2.13伺服旋转技术，在机架运动过程中，投照角度可保持不变，快速让出患者头位操作空间，减少机架反复摆位时间

3 导管床:

3.1	碳纤维浮动床面

3.2	床长≥280cm（不包含延长板的长度）

3.3	床的最大物理承重≥390KG

3.4	床的纵向运动范围≥125cm

▲3.5	床面的垂直升降范围≥30cm

3.6	床面的旋转≥±120°

3.7	床面的横向运动≥±17cm

3.8	导管床手臂支架，床垫，输液支架

4	液晶触摸控制屏：

4.1	检查床旁具备液晶触摸控制屏

4.2	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

4.3	液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置

5	X线球管：

▲5.1	最大透视管电流≥250mA

5.2	球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分

▲5.3 阳极热容量≥3.3MHU

5.4	管套热容量≥4.9MHU

▲5.5 阳极最大散热功率≥6500W

▲5.6 球管焦点≥3个

5.7	最大焦点≤1.0mm

5.8	最大焦点功率≥90KW

5.9	中焦点≤0.6mm

5.10 中焦点功率：≥40KW

▲5.11 最小焦点≤0.3mm

▲5.12 最小焦点功率≥19KW

5.13 球管带有防碰撞保护装置

5.14 球管采用油冷加水冷的冷却方式

5.15 球管采用液态金属轴承技术

6	数字化平板探测器：

6.1	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

6.2	平板有效探测面积≥38cm x 30cm

6.3	平板分辨率≥3.25LP/mm

▲6.4	平板像素尺寸≤154μm

6.5	系统采集：≥2400 x 1900矩阵

▲6.6	动态灰阶≥16bit

▲6.7	视野≥6视野

6.8	平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

6.9	平板检测器光子转换效率≥77% DQE

6.10平板上具备控制机架和C型臂运动的开关

7	图像采集及处理系统：

7.1	主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作

7.2	标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；

7.3	标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能

7.4	数字脉冲透视0.5-30幅/秒

7.5	数字脉冲透视≥9档

7.6	透视图像存储量≥1024幅

8	智能二维路径导航功能：

8.1	可实现传统Roadmap功能

8.2	路径导航功能可用于心脏介入

8.3	实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

8.4	可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

9	颅内支架超清成像：

9.1	可在低剂量条件下，实现二维颅内支架增强显影

9.2	能够识别不同厂家支架，并增强图像清晰度

10	图像采集及处理及优化技术软件包

10.1	由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚

10.2	由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性

10.3	由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径

10.4	动态图像优化降噪

10.5	适应性边缘增强

10.6	轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节

11	图像显示系统：

11.1	采用医用高分辨率TFT显视器

11.2	检查室两台（19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示

11.3	配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾

11.4	监视器悬吊架可纵向及旋转运动

12	图像存储及图像分析系统：

12.1主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅

12.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

12.3自动回放采集序列

12.4回放序列的速度及方向可调

12.5可进行减影及非减影切换

12.6后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

13	实时旋转DSA：

13.1为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集

13.2侧位机架旋转采集范围≥200度

13.3最快采集速率≥60帧/秒

13.4真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

14	高级三维图像后处理工作站：

14.1 具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供）

14.2图像硬盘容量：≥ 1TB

14.3可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换

14.4 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像

14.5控制室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台

14.6具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）

15	三维血管路图导航功能：

15.1三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行

15.2三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程

16	血管机类CT成像功能：

16.1能完成CT断层图像重建和显示

16.2机架最快旋转速度≥55度/秒，旋转角度≥200度

16.3类CT最快扫描速率：≥60帧/秒

16.4重建矩阵512 *512

16.5最短传输及重建时间：≤60秒

16.6密度分辨率：≤5Hu

16.7可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系

16.8床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作

17	双轨采集：

17.1支持偏中心部位类CT采集

18	三维/三维融合功能：

18.1血管机CT，CT, MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理

18.2多个自由度的可视算法

18.3运用解剖标记，可方便地进行标记编辑进行点对点的标记配准

18.4可并列显示相关点对点的信息

18.5在不同2个显示（影像）间调级2维单色显示和伪彩显示平衡

19	二维/三维融合功能：

19.1术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准

19.2融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像

20	射线剂量防护技术：

20.1低剂量技术，提供IGS Dosesense平台，或Clarity平台，或CLEAR MAX平台。

20.2采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

▲20.3	自动插入铜滤片数≥4片

20.4透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅

20.5透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

20.6具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

20.7具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

20.8透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

20.9透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变

20.10可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关

20.11可以提供DICOM格式的剂量报告

21	高级图像后处理工作站：

21.1主机3.0GHz以上CPU，四核，1T硬盘

21.2具有多种报告模板，满足图文报告需求的图文一体诊断报告功能

22	其他：

22.1高压注射器接口

22.2激光相机接口

22.3  DICOM Send

22.4  DICOM Print

22.5  DICOM Query / Retrieve

22.6原装双向对讲通话系统

22.7悬吊式手术灯（一个）

22.8显示器一个（一个）

22.9无磁转运床（一个）

- 2.DSA专用高压注射器

1、规格：单筒

*2、显示屏：注射头内嵌≥6寸彩色触摸显示屏

*3、自适应显示：注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自适应调整

*4、自动吸药：可以在注射头编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药

*5、注射状态实时显示：可在注射头显示注射状态及实时压力曲线

*6、位置识别：注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置

7、安全保护：注射头位置出现变化可以自动停止注射

*8、自动回缩	：卸下针筒后推杆自动回缩

9、显示屏：真彩色 LCD显示

10、显示器操作：触摸控制屏

*11、注射状态实时显示：可在控制屏显示注射状态及实时压力曲线

*12、中文操作界面：显示屏支持中文显示语言

13、注射状态同步：注射状态双屏实时同步显示

14、权限管理：双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突

15、注射剂量：1-150ml，1ml可调

*16、注射速度：0.1-45ml/s，0.1ml/s可调

17、压力范围：100-1200psi，增量为1psi

18、吸药速率：1-20ml/s，1ml/s可调

19、注射、曝光延迟：0.1s-99s，增量为0.1s

20、上升时间：0-9.9s，0.1s递增

21、注射时相：≥4相

22、预设方案：≥100个

23、历史记录：≥500个

24、注射控制：可以通过手动开关和脚踏开关控制注射

25、造影成像系统联动接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步

*26、多时相控制：可实现多时相联动控制，实现可变流速

27、针筒容量：一次性无菌空针筒，150ml

28：安装方式：采用有线连接，保证信号稳定，安全不受干扰，一体式可移动设计

- 3.血管内超声

1.

1.1多功能超声介入诊断设备，支持≥45MHz机械旋转式超声导管，用于血管内超声诊断。

1.2最大回撤速度≥10mm/s

1.3最大回撤距离≥150mm

1.4最大扫描帧频≥30fps

★1.5单次自动回撤，图像采集帧数≥12000帧

★1.6成像直径≥20mm

1.7驱动马达配置OLED显示屏，可显示回撤距离和回撤速度

1.8 PIU提供采集模式切换：一键可从自动回撤模式切换为手动回撤模式

1.9图像参数调节：支持对图像的亮度和对比度进行调节

2.功能

2.1管腔识别功能，自动识别管腔内膜和EEL，自动计算面积，最大直径和最小直径

2.2添加书签功能：可在任意位置设置书签，书签数量不限；支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置

2.3可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离

★2.4具备次级标记功能，可在饼图任意位置标记分支或病变，长轴将同步显示标记位置。测量标签距离时次级标记位置不测量

2.5动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调

2.6图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式；可比较查看多个血管截面或不同回撤影像，方便对比远端、近端图像及术前术后影像

2.7辅助功能：病例回收站，可还原已删除影像，避免误操作；一键收藏病例；实时录屏；匿名模式（模糊处理患者姓名和病例编号，满足手术转播需求）

★2.8具备3D重建功能，能显示分支开口，可以360度旋转观察，有一个或两个相互垂直的血管纵视图；具备3D飞行导航功能，能够快速浏览3D重建后的脉管内情况

★2.9主机，内置≥4T高速机械硬盘，可同时存储多个病例数据，降低数据维护难度

2.10≥23英寸，1920*1200高分辨率16：9大宽屏显示器

2.11中英文操作界面自由切换，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用

2.12配置DVI视频输出接口，支持显示拓展

2.13配置触摸屏

3.超声导管

3.1导管中心频率≥45MHz

★3.2工作长度≥1465mm

★3.3成像窗外径≤2.4F

- 4.有创血压心电监护仪

监护仪结构

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，提供说明书证明材料

- 2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 3.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

- 4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备，提供说明书证明材料

- 5.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料

监测参数：

- 6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 7.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

- 8.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料

- 9.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 10.★支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 11.★QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 12.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 13.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 14.★标配双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

- 15.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

- 16.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 17.选配心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量

- 18.支持升级肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能

- 19.★支持升级麻醉深度BIS实现患者麻醉深度的监测

- 20.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能

- 21.★可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能

- 22.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

- 23.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

- 24.★支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪，提供说明书证明文件。

- 25.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 26.★具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

- 27.★具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 28.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

- 29.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 30.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 31.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 32.支持≥100小时ST模板存储与回顾

- 33.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证：

- 34.产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证

- 35.产品设计使用年限≥10年

- 36.★产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。

- 5.除颤仪

- 重量：≤4.5kg（标配，含电池）。

- 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥3通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于28s。

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- ★可配置带放电按键的体内除颤电极板，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥6小时。

- 开机到可进行除颤充电操作的时间≤3s，符合临床使用。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 除颤后心电基线恢复时间≤3s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- ★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 为了保证产品质量，本项目不接受最近一年内因违反《医疗器械生产质量管理规范》被停业整顿的生产厂家产品。

- 6.麻醉机

1配置需求：全能麻醉系统

2技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz

2.1.3标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟,2块电池使用时间≥180分钟（新电池，环境温度25℃）

2.1.4 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等

2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车，可独立控制脚轮固定，机身旋转灵活

2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

2.1.7标配4个附属输出电源接口。

2.1.8具有独立的LED报警指示灯。

2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.1.10 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。

  - 流量计

2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min

★2.3.2电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

2.3.3 可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

2.3.4具备备用流量计（总流量计）

2.3.5具有辅助流量计，用于辅助吸氧

2.3.6 可选配具备麻药消耗量统计功能

2.3.7 可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-50L/min

2.4挥发罐

2.4.1标配单麻醉罐位

2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

2.4.3 可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

2.5呼吸回路

2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

2.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒

2.5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

2.5.8可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作

2.5.9具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

2.5.10标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

2.5.11具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

2.5.12标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作

2.5.13呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

  - 呼吸机

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

★2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式

2.6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

2.6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH24

2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

2.6.6呼吸频率：4-100次/分钟

2.6.7吸呼比：4:1到1:6

2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%

2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

2.6.13可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期

2.6.14具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

★2.7.2主机内置触摸显示屏，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图

2.7.3支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

2.7.4 电容触摸屏，支持手势操作

2.7.5内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

2.7.6插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.7可配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

★2.7.8可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测

2.7.9同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

2.7.10潮气量监测范围：0-2500ml

2.7.11分钟通气量监测范围：0-99L/min

3.产品认证

3.1认证：通过NMPA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》

- 7.临时起搏器

- 1.1物理规格/性能

- 1.1.1整机重量（含电池）≤2.3Kg

- 1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性

- 1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

- 1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55，需提供证明材料

- 1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟

- 1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。

- 1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

- 1.2. 除颤性能

- 1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

- ▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J

- ▲1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

- 1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

- 1.3.除颤电极片

- 1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

- 1.3.2有效期：≧5年。

- 1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

- 1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式指示图

- 1.3.5具有电极片有效期自检功能

- 1.3.6可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

- 1.3.7提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

- 1.4. 电池

- 1.4.1 适合环境下，电池待机寿命不少于5年

- 1.4.2至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

- 1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电

- 1.5. 屏幕/操作

- 1.5.1设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

- 1.5.2提供中英文双语支持，包括图示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

- 1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换

- ▲1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2、15:2和仅按压模式

- 1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

- 1.6.数据管理

- 1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

- 1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音

- 1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

- 1.6.4支持USB接口，可通过外部USB导出抢救记录数据

- 1.7设备维护与自检

- 1.7.1设备支持用户自检和设备自检功能

- 1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

- 1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

- 1.7.4 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

- 1.8配置及相关要求：

- 1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南等。

- 1.8.2相关要求：AED为投标方的最新产品，且出厂日期应不超过半年，如为进口产品，提供有效的进关证明（报关单）。

- 1.8.3机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能；机箱外观应比例协调，美观大方，机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。

- 8.配套铅衣铅帽

- 一、铅衣（连体和分体。无袖、半袖、长袖根据科室要求定制）

- 1、铅当量：正面0.5 mmpb，后面0.25mmpb，袖0.25mmpb。

- 2、防护适用范围： 40KV-150KV管电压。★需提供60KV、120KV、150KV条件的检测报告。

- 3、面料：

- （1）、高档纳米技术聚酰胺印花面料；

- （2）、采用高分子纳米技术面料，内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，耐汗防止汗渍侵蚀核心防护材料。面料防水指数＞1000，表面抗沾湿性＞4级（★需有防水、沾水检测报告）；

- （3）、表面材料结实，抗撕裂，耐磨性能好，不会被轻易划伤划破，人体穿戴不过敏（★需有面料耐磨检测报告）；

- （4）、穿脱无静电（★需有面料防静电检测报告）；

- （5）、便于清洁、消毒处理。（★需有面料抗污、易清理和抗菌检测报告）。

- 4、核心材质：

- （1）、精选超轻、超薄、超柔软的复合材料组合而成，分布均匀，能够有效屏蔽弥漫性散射线，防护严密。

- （2）、内部防护材料用4层0.125mmPb材料叠加设计。产品柔软舒适度，穿着在身上没有束缚感。

- （3）、★有符合国家药监局强制执行标准	YY0318-2000的检测报告。

- （4）、★有符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中核心材料性能要求的包含扯断拉伸强度、伸长率、永久变形、硬度、撕裂强度、老化试验等检测报告。

- 5、产品介绍：

- （1）、衣服重叠设计，使胸前部位的铅当量达到甚至超过0.50mmpb。

- （2）、★人体工程学设计，穿着舒适、灵活，裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计，不脱落。

- （3）、肩部带有柔软衬垫，使得产品穿戴非常柔软、舒适，并能在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。

- （4）、★每套铅衣带产品二维码追溯，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。

- 6、卡口组：大牌YKK卡扣，卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣；万次试验不变形，不断裂，弹性更好；耐磨，使用时间长。终身免费更换。

- 7、魔术贴毛刺：采用品牌毛刺，粘合强度高，粘合力度大，可通过5万余次粘连，终身保修。

- 8、包边条：包边条材料经久耐用，结实耐磨。与衣服边角吻合严密，不漏针跑边。

- 二、铅帽

- 1、规格：系带、露顶、全包。

- 2、防护当量： 0.5 mmpb。

- 3、其他技术参数参考铅衣。

- （一） 防护屏蔽部分9.导管室储物柜

- 现场堪踏/定制/不锈钢材质

- 10.装修＋办证（166平方）

- 1、医生和患者通道不锈钢电动推拉平移防辐射门：1800*2300mm和1300*2300mm（门洞净空尺寸 1500*2100mm和1000*2100mm） ；用方钢 30*50*2 制作骨架，实木填充工艺，内用 99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2 厚的不锈钢板防护门，边用1.2 厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面）；含门头罩和门套；防护当量4mmpb，提供第三方检测机构出具的带CMA标志的铅板检测报告佐证（复印件或扫描件均可），检测依据GBZ/T147-2002）；各1套。

- 2、污物通道不锈钢手动单平开防辐射门（含不锈钢防辐射铅门框和防辐射套）：900*2100mm ；用方钢 30*50*2 制作骨架，实木填充工艺，内用99.99-GBI#电解纯铅制造，外用1.2 厚的不锈钢板防护门，边用1.2 厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面）；含五金、豪华锁具及门套；防护当量4mmpb；1套。

- 3、铅玻璃（含安装铅玻璃用的不锈钢防辐射铅框）：1800*1000*20mm；光学牌号∶ZF，透过率∶>85%，折射率∶1.676，阿贝数∶32.23，气泡杂质∶A，条纹及非均匀性∶A；含窗套；防护当量4mmpb，提供第三方检测机构出具的带CMA标志的铅玻璃板（或防护玻璃板）检测报告佐证（复印件或扫描件均可），检测 依据GBZ/T147-2002），检测报告里检测样品厚度与本项厚度不一致的，按单位厚度的防护当量折算；1 套。

- 4、扫描间内墙面硫酸钡防辐射涂层：硫酸钡400目，按防辐射标准比例搅拌并施工，增加防护当量2mmpb。

- 5、扫描间内顶面钢架防护板：用30*50*2mm方钢制作钢龙骨架，12多层板填充工艺。在钢龙骨架上铺设防护板，缝隙采用铅板处理。增加防护当量2mmpb ，提供第三方检测机构出具的带CMA标志的复合防护板（ 或硫酸钡板）检测报告佐证（复印件或扫描件均可），检测依据GBZ/T147-2002） ，检测报告里检测样品厚度与本项施工厚度不一致的，按单位厚度的防护当量折算。

- 6、防辐射排风装置：350*350mm；吸顶式，上方采用铅防护；防护当量4mmpb；1套。

- 7、 门机联控（射线警示标识） ：按标准；含门机和门灯联锁，含射线警示 LED 红灯（“射线有害 灯亮勿入”字样）和警示标志（“当心电离辐射”字样）；1套。

- （二） 设备专用配套部分

- 1、 设备专用悬吊钢结构：按设备图纸要求施工，含天顶线槽；1套。

- 2、专用管线预埋：设备厂家现场布置图纸有标注的图纸要求制作和安装，没有的按规范和专用要求。含照明、插座、AT、EAT、门机门灯联锁、电动门控制线路等，含面板安装；1项。

- 3、设备专用基座：按设备要求；按设备图纸要求制作和安装；1个。

- 4、设备专用配电箱（含电缆）：按设备要求；按设备图纸要求制作和安装，定制配电箱及电缆；1套。

- 5、照明插座配电箱：按使用要求；按规范和使用要求制作和安装；1套。

- 6、电缆线槽和活动盖板：按设备要求；按设备图纸要求制作和安装；1项。

- （三） 装饰装修和其他配套部分

- 1、扫描间和配套房间的墙地顶装饰层拆除、墙体砌筑、地面回填等，不含结构加固（如有）。

- 2、顶面铝扣吊顶：600*600mm；表面平整、光滑，不易变形；防火性能好；防潮、防尘、不吸尘，适合医院机房环境；吸音效果好，能有效降低设备运行噪音。

- 3、顶面崁入式LED灯：600*600mm；具有高显色性、高亮度、低能耗等优点，适合机房的照明需求。

- 4、地面PVC：含PVC翻边。（1）、有害物质限量符合GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有 害物质限量》。 （2）、燃烧性能达到GB 8624B1（B-s1），提供第三方检测机构出具的带CMA标志的 检测报告佐证（复印件或扫描件均可）。（3）、单位面积质量平均值≤2650克/㎡。提供第三方检测机构出具的带CMA标志的检 测报告佐证（复印件或扫描件均可），检测依据GB/T 11982.2-2015 聚氯乙烯卷材 地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板。

- 11.神经损伤治疗仪

- 1.★4.3英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。

- 2.设备具有2组电疗输出，独立可控。

- 3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。

- 4.治疗结束后，有声音提示功能。

- 5.电疗输出：

- 5.1输出波形：双向对称方波、双向不对称方波

- 5.2双向不对称方波；

- 脉冲频率0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

- 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。

- 5.3双向对称方波

- 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%；

- 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。

- 5.4输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。

- 6.	设备可进行通断调制

- 6.1上升时间：0s-2s，步长为0.5s；

- 6.2保持时间：0s-20s，步长为1s；

- 6.3下降时间：0s-2s，步长为0.5s；

- 6.4间隔时间：2s-50s，步长为1s。

- 7.连续工作时间≥8h。

- 8.电极采用具有医疗器械注册证或备案凭证的产品。

- 9.额定电压：220V±10%，电源频率：50Hz±1Hz。

- 10.	★具有过流保护功能。

- 11.	★本产品取得计算机软件著作权。

- 12.	重量：4.4kg，尺寸：308*260*129mm。

- 12.痉挛肌电刺激仪

- 1、★台式机型，7英寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。（可提供相关证明文件）

- 2、具有四组针插式电极输出。

- 3、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。

- 4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。

- 5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。

- 6、★波形参数

- a.脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%。

- b.脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%。

- c.延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%。

- d.输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。

- 7、★处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。

- 8、★本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）

- 9、净重：4.4kg，尺寸：308mm*254mm*115mm。

- 13.油缸踏步器

- 规格:38x29x20~29cm

- 参数:型钢表面静电喷涂。脚踏板为优质塑料模具一次成型，油缸控制脚踏上下活动。

- 14.助行器

- 1、外形尺寸（长×宽×高）/mm：550×440×620

- 2、手柄套中心线间的距离 /mm：380

- 3、最大回转直径 /mm：600

- 4、额定承载质量 /N：750

- 15.圆桶

- φ40×80cm，额定载荷100kg。

- φ30×80cm，额定载荷100kg。

- φ22×80cm，额定载荷80kg。

- φ25×80cm，额定载荷80kg。

- 四种规格任选一种

- 材质：人造革

- 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能

- 16.超声波治疗仪

- 1.★便携式机型，3.5英寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；

- 2.仪器配有一个手持移动式1MHz探头；

- 3.声工作频率：1MHz±10%；

- 4功率：80VA；

- 5.额定输出功率：5W±20%；

- 6.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

- 7.波束类型：准直型；

- 8.波束不均匀系数：≤8；

- 9.占空比：0～90%可调，步进为10%；

- 10.治疗时间：0～30分钟；

- 11.调制波形：脉冲波；

- 12.脉冲重复周期：10ms，误差±5%；

- 13.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

- 14.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；

- 15.电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；

- 16.	★该产品具有软件著作权；

- 17.	设备净重：3.8kg；

- 18.	尺寸：308mm*254.8mm*143.1mm；

- 19.	治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作。

- 17.站立架

- 1、外形尺寸（长×宽×高）/mm：800×650×（630～1000）

- 2、靠背前后调节距离/mm：220

- 3、膝托左右调节距离/mm：60

- 4、膝托前后调节距离/mm：200

- 5、膝托上下调节距离/mm：200

- 18.平行杆(带矫正板+双向阶梯)

- 参考规格(cm)：335×86～118×75～104.5，矫正板坡度15°

- 参考质量：138.0kg

- 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

- 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

- 杠杆直径(cm)：Φ3.5

- 杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118

- 19.经皮神经电刺激

- 1.★7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。

- 2.★设备具有2组电疗、2组电针输出，独立可控。

- 3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。

- 4.治疗结束后，有声音提示功能。

- 5.电疗输出参数

- 5.1 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。

- 5.2 双向不对称方波

- 脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

- 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。

- 5.3 双向对称方波

- 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%；

- 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。

- 5.4 输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。

- 6.电针输出参数

- 6.1 输出波形：双向不对称方波；

- 6.2 脉冲频率为 0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%。

- 6.3 脉冲宽度为0.1ms～lms可调，单步长0.05ms，允差±10%。

- 6.4 脉冲重复频率为0.5Hz～10Hz，允差+10%。

- 6.5 输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±15%（负载阻抗250Ω）。

- 7.★设备可进行通断调制

- 7.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s；

- 7.2 保持时间：0s-20s，步长为1s；

- 7.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s；

- 7.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s。

- 8.连续工作时间≥8h。

- 9.电极采用具有医疗器械注册证或备案凭证的产品。

- 10.	额定电压：220V±10%，电源频率：50Hz±1Hz。

- 11.	★具有过流保护功能。

- 12.	★本产品取得计算机软件著作权。

- 13.	重量：4.4kg，尺寸：308*260*129mm。

- 20.弹力带

- 参数：2000*150*0.25mm，材质 ：天然乳胶；1套5条；5-25磅

- 21.穿衣板

- 25×25×1.5cm

- 配有不同系扣8块

- 通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。

- 22.握力计儿童

- 测力范围：0~1000牛顿（0~100公斤）

- 刻 度 值：10牛顿（N）（1公斤）

- 精    度：±3%

- 指针显示，用于测试、训练手指抓握力

- 23.关节量角器

- 结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；材质：ABS；外形尺寸/㎝：34×17×5；测量器具共5件适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。

- 24.辅助筷，辅助勺

- 材质：ABS，使用年龄32个月 2-11岁

- 25.楔形板

- 外形尺寸（15°）/cm：50×50×16左右；

- 外形尺寸（30°）/cm：50×50×30左右；

- 外形尺寸（45°）/cm：50×50×49左右。

- 三种规格任选一种

- 用途：关节活动，肌肉松弛训练

- 26.跑步机

- 1、规格（ cm）：82×63×98；

- 2、净重：18KG；

- ★3、产品材质：钢管烤漆，扶手包有软皮，触手感觉舒适，噪音低，安全、重量轻、方便运输和搬动。

- 用途：用于儿童下肢功能 肌肉训练，增强儿童下肢肌力 。                                适用于6-12岁儿童。

- 27.梯背椅

- 整体尺寸600×520×970mm

- 产品特点;整体为木质，外形呈梯子形状，外刷清漆

- 28.分指板

- 1、参考规格尺寸（长宽高cm）：大22.2×22.2×3;中20.6×20.6×2.7;小19.2×19.2×2.7；三种规格可任选其一

- 2、分指板间距离（cm） 大2.6；中2.25；小1.6；

- 3、参考质量：0.5kg

- 4、结构形式：指板、底板

- 5、材质：木质

- 29.儿童功率自行车

- 外壳：ABS，特制钢管/PVC塑料防滑脚垫；

- 阻力：机械摩擦阻力，阻力大小可调；

- 尺寸：40×37×30cm

- 产品重量：净重3.45kg 毛重3.9kg

- 显示器：高清LCD

- 计数显示：运动时间，运动距离，圈数，总圈数，卡路里；

- 改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练

- 30.股四头肌训练器(儿童)

- 规格：80×20×（7～31）cm；分4档，档间距：5cm；软垫高度调节范围/cm：7～31膝关节运动受限者进行股四头肌主动运动训练。

- 31.自助具

- 1、生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。

- 2.1、特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍有残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。

- 2.2、塑料材质。

- 2.3、扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm，重量100g。

- 2.4、餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。

- 2.5、防洒盘架由一个塑料防洒围边组成。

- 3、用于手曲屈痉挛、手指变形、握力丧失者。帮助患者自行进食、饮水、刷牙及梳头等。

- 32.腕部功能训练器

- 1、参考规格(cm)：40×22.5×11.5

- 2、训练用工具5个

- 3、材质：木制品

- 4、参考质量：2.3kg

- 33.攀爬墙

- 攀岩墙：宽1.2m、高2.4m，岩壁抓手有各种动物图形石英砂/树脂构成，M10六角螺丝固定。攀爬训练，指关节腕关节及身体协调性训练

- 34.彩虹伞

- 外形尺寸/cm：直径300

- 用途：培养患者的节奏感，锻炼患者跑跳能力。

- 35.钻笼

- 外形尺寸(外径×长度)/cm：≥φ73×485cm

- 用途：用于爬行训练。

- 36.钻滚筒

- 外形尺寸(外径×长度)/cm：Φ60×76cm，材质：塑料

- 用途：适用于儿童进行预防和纠正不良直立姿势

- 37.肋木(+肩梯)

- 规格(cm)：98×50×215

- 肋木杠直径(mm)：Φ32

- 肋木杠间距离(mm)：120

- 额定载荷(kg)：135

- 材质：静电喷塑钢架

- 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

- 38.彩色多普勒彩超系统

- (含腹部二维探头、腹部容积探头、腔内二维探头、浅表探头、小儿心脏探头、小儿颅脑探头)

- 一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

- 二、配置要求

- 配置清单

- 1．主机1套

- 2．探头6个：

- 四、用    途：主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 五、主要技术规格及系统概述：

- 5.1 主机成像系统：

- *5.1.1显示器：≥21.5英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。（提供技术白皮书证明）

- *5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度（提供技术白皮书证明）

- 5.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦

- 5.1.4 脉冲优化处理技术

- 5.1.5 接收波束并行处理技术

- 5.1.6 自适应增益补偿技术

- 5.1.7 智能全程聚焦技术

- 5.1.8 数字化二维灰阶成像单元

- 5.1.9 数字化彩色多普勒单元

- 5.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；

- 5.1.11 数字化能量血流成像单元

- 5.1.12 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能

- 5.1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

- 5.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

- 5.1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像

- 5.1.16 动态范围≥280dB（提供技术白皮书证明）

- 5.1.17 全数字式波束形成器，数字化通道≥4,718,000（提供技术白皮书证明）

- 5.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

- *5.1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支

- 持所有成像探头，可分级调节≥5级。（提供技术白皮书证明）

- 5.1.20 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调

- 5.1.21 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；

- 5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

- *5.1.23 要求所投机型为投标商高端国产机型，2022年推出最新版本（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力；

- 5.2 先进成像技术：

- 5.2.1 实时三维成像技术

- 具备三维、四维实时成像功能及三维容积定量

- 具备自由臂三维成像

- 具有多平面MPR模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等

- *智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像（提供图片），断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm（提供图片）。

- 厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

- 自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。包括三种计算方式：

- 手动方式：通过测量三个径线得到体积

- 半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积。

- 全自动：对于囊性结构，系统自动确定其边界，并计算出其体积。

- 三维反转成像技术

- 5.2.2可配真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示。

- 1）光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。（附图证明容积图像上的可直视调节光源）

- *2）光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。

- *3）全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。（附图证明）

- *4）光源快速起始位置≥6个。

- 5.2.3 胎儿自动识别容积成像：通过大数据建立胎儿组织结构的骨性结构标志库，基于机器深度学习功能，自动识别感兴趣区域内骨性标志，通过一键快速获取胎儿容积数据，例如一键化去除胎儿颜面部遮挡，自动识别胎儿颜面部骨骼标志从而获得清晰胎儿颜面部容积图像。帮助使用者能够快速获得胎儿容积图像，提高工作效率。

- *5.2.4容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，可调档位≥5档，并同时支持多种显示模式（2D、Color、Pw、M-mode）（附图证明）

- 5.2.5自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）（附图证明）

- *5.2.6具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像有效显示区域尺寸≥21.5”，显示比率≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）

- 5.2.7具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸

- 阵、线阵探头，可用于腹部、产科、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模

- 式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存

- 储的图像亦可使用增强模式进行观察。

- 5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

- 5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

- 5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

- 5.3.3 外周血管测量和计算功能；

- 5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

- 5.3.5 心脏功能测量；

- 5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

- 5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

- 可进行参数编程调节；

- *5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

- 5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

- 5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

- 5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

- 5.5 输入/输出信号：

- 5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

- 5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出

- 5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

- 六、系统技术参数及要求：

- 6.1 系统通用功能：

- *6.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

- *6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

- *6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用

- 6.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

- 6.1.6 安全性能：符合国家商品安全质量要求；

- 6.2 探头规格

- 6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz

- 6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

- *6.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵、容积

- *6.2.4 配6把探头，其中纯净波/单晶体探头≥4把（附产品技术白皮书证明）

- 6.2.5腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

- 凸阵探头（5.0-7.9MHz）

- 血管/小器官线阵探头（2.0-18.0MHz）

- 小儿心脏相控阵探头（3.0-8.0MHz）

- 经腹凸阵容积探头（2.0-9.0MHz）

- 腔内凸阵探头 （3.0-9.9MHz）

- （附产品技术白皮书证明）

- *6.2.9 扫描深度≥40cm

- 6.2.10 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD 电子凸阵：B/PWD;

- 6.3 二维显像主要参数：

- *6.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；（需提供证明图片）

- 6.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

- 6.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

- 6.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

- 6.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

- 6.4 频谱多普勒：

- 6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

- 6.4.2 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

- 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

- 6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

- B/CPA/PW；B/CDV/CW；

- 6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

- *6.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)（附图证明）；

- 6.4.5 Doppler及M型电影回放：48 秒；

- 6.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

- *6.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；(附图证明)

- 6.4.9 零位移动： 9 级；

- 6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

- 局放及移位；

- 6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

- 6.5 彩色多普勒：

- 6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

- 6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  11 帧/秒；

- 6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

- 6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

- 6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

- 6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

- 6.6 超声功率输出调节：

- 6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

- 6.6.2 输出功率选择分级可调

- 6.7 记录装置：

- 6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像

- 以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

- 6.7.2 主机硬盘容量≥500G。

- 6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

- *6.7.4 USB接口≥6个

- 6.8 技术手册：中文操作手册

- 7.其他配置

- 7.1 图文工作站一套（含电脑、彩色打印机各一台）

- 7.2 检查床 检查椅各一套

- 39.PT床

- 结构型式：床面、床架、垫子

- 材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面

- 参考规格(cm)：190×121×52

- 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×121

- 参考质量：53.0kg

- 额定载荷：≥135.0kg

- 40.PT 椅

- 结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸58×58×37～57cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。特点和功能：1、凳面高度可调，方便康复师使用。2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。

- 41.斜板

- 1、39×34×3～18cm，额定承载量135kg；

- 2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强；

- 3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档；

- 3、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

- 42.股四头肌训练器(儿童)

- 规格：79×75×92cm

- 座位高46cm

- 座位宽40cm

- 扶手宽46cm

- 伸缩杆调节范围13cm

- 压腿杆摆动角度不小于120°

- 座位额定负载质量100kg

- 靠背额定负载质量50kg

- 配重块每块1kg（每侧2块）。

- 43.足球(儿童)

- 4号球

- 44.篮球(儿童)

- 直径22CM

- 45.硅胶刷

- 功能：进行触觉训练。

- 参数：

- 1、材质：硅胶；

- 2、质感：软质；

- 3、120*40mm；

- 4、适合年龄：6个月以上。

- 46.沙袋

- 功能：

- 舞蹈辅组器材。

- 参数：复合替水面料。

- 3、组成：轻

- 1、规格：轻：0.25kg（210*850mm）,重：0.5kg(215*85mm);0.75Kg

- 2、材质：、重各一对。

- 47.磨砂板

- 桌体1个，4只配件，分别为双手中立位磨砂板1只，双手旋前位磨砂板1只，单手中立位磨砂板1只，单手旋前位磨砂板1只。

- 沙磨板面积：730×520mm；

- 沙磨板角度调节范围：0°～50°；

- 沙磨板厚度≥5mm；

- 钢件表面喷塑；

- 桌面及配件为木质多层板双塑贴；升降杆镀铬。

- 48.月亮桌椅

- 桌升降中号：1800*600*370-620mm;数量一张

- 中号椅子：坐高280mm，数量6张。

- 49.引导式训练组合

- 木楞床外形尺寸/cm：170×66×57-94

- 木箱外形尺寸/cm：45.5×40×10-35

- 角度调节范围：0°-60°

- 凳子（高）外形尺寸/cm：39×31×34

- 凳子（中）外形尺寸/cm：39×31×27

- 凳子（低）外形尺寸/cm：39×31×19

- 长手柄训练板外形尺寸/cm：40×10×6.5

- 短手柄训练板外形尺寸/cm：30×10×6.5

- 带圆棒训练板外形尺寸/cm：20×10×11.8

- 50.多用组合箱

- 一、产品组成

- 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁等10种训练用具组成。

- 二、主要技术指标

- 1）外形尺寸（长×宽×高）：55×39×14㎝

- 2）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ27mm，3根）、（中：Φ20mm，4根）、（小：Φ15mm，5根）

- 3）玻璃球数量：大（3个）、中（4个）、小（5个）

- 4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ4mm×50mm）、（中：Φ6mm×45mm）、（小：Φ4mm×40mm），各15个

- 5）螺栓外形尺寸及数量：M8×30（5只）、M6×40（3只）

- 6）螺母外形尺寸及数量：M8（12只）、M6（6只）

- 51.早期语言评估和训练系统

- 可提供儿童早期语言能力的训练和评估，训练内容有基础训练、词语、词组、句子、短文各方面训练。系统按照儿童语言发育规律，可对儿童进行无意识交流的唤醒训练、交流训练和短句、短文表达交流训练等。训练内容分为多个主题，含有大量词汇、句子和短文素材，便于对儿童进行个性化教学训练，系统利用多媒体电脑提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练语言功能的目的。

- 系统由五大模块构成，包括系统介绍、学生管理、语言评估、语言训练和生态教学平台。

- 1、语言评估功能：可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估，根据患者实际情况，可选择阶段评估或即时训练评估，根据不同的评估结果，设定早期语言干预的目标及干预的具体手段，干预训练内容数量不少于7000个，使学生从无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练，直到能进行短句、短文的表达交流。

- 2、康复训练：根据并遵循有关语言发展的规律、理论，甄选语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、童谣吟诵、音乐训练，通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发训练兴趣。

- 3、生态教学平台：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库，进行各阶段的强化个体化训练，使对受训者的训练更有针对性，从而提高训练的效果与效率。

- 4、能实现阶段评估和即时训练评估两种评估形式；可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估。并能根据评估结果，设定早期语言干预的目标，干预的具体手段，提供8000多个干预内容，使学生从无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练，直到能进行短句、短文的表达交流。

- 5、根据并遵循有关语言发展的规律、理论，甄选语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、童谣吟诵、音悦厅训练六个训练阶段。通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发儿童的训练兴趣。

- 52.手功能综合训练板

- 外形尺寸/cm：70×48×10

- 用途：上肢功能性锻炼与协调能力。

- 53.万象跨栏

- 功能：进行前庭觉、本体觉的感觉统合训练，增强儿童的运动企划能力。也可做为儿童的体能训练。

- 1、拱门：数量4个，规格：600*250*670mm;

- 2、钻圈：数量4个，规格：550*250*670mm;

- 3、跨栏：数量4个，规格：830*250*200mm;

- 4、材质：环保工程PE塑料；

- 5、工艺：滚塑工艺，一次性成型。

- 54.积木墙（配套认知拼装积木）

- 积木墙尺寸：定制约306*153cm高约4.5平方

- （由36张单块背景板尺寸25.5x51cm拼接/裁）

- 积木颗粒：高砖基础大颗粒约1150颗（高4孔砖为主），

- 花朵积木60颗，

- 齿轮配件63颗，

- 轨道配件约66颗，

- 边框积木约140颗，含参考图册

- 材质：积木为优质abs塑料，CCC编号2015012203767144，

- 无毒无味，执行标准GB6675.1-2004,可提供检测报告，底板及其他配件优质abs塑料（藤蔓零件除外）

- 收纳：木质积木槽长51x高18x宽15.5cm，配透明挡板，数量5个CCC编号2017152203018671

- 安装方式：根据墙面质地选择使用环保免钉胶或者双面胶

- 55.牙科综合治疗机（儿童款）

- 1、牙科椅运行模式为非连续运行，即运行2分钟，休息18分钟；牙椅负载＞150kg;使用期限 15 年。

- 电源：AC220V  50Hz，输入功率：800VA。

- 熔断丝规格：F6.3AL250V ; 牙科椅控制板：F10AL250V。

- LED 观片灯：AC24V，观片灯尺寸：138mmX85mm；亮度大于2000 cd/m2，光源色温大于6500K。

- 牙椅电机：升降电机：TA23-1373-003；DC24V；6000N；Max 5.5Amp；

- 靠背电机：TA23-1373-004；DC24V；6000N；Max 5.5Amp。

- LED-J 口腔灯

- 储存运输环境 ：温度:-20℃-70℃  相对湿度:10%-90%

- 使用环境  ：温度:5 ℃-40 ℃   相对湿度:30%- 80%

- 大气压力：500-1060hpa

- 防水等级 ：IPX0未做特别的防水保护

- 输入电压和频率：AC12V -AC24V  50/60Hz

- 调试调节：感应式无极亮度调整

- 照度：LED-J:5200-70000LUX

- 色温：LED-J:4000-5700K

- 光斑尺寸：80x160MM(距离 700MM)

- 产品尺寸规格：长420mmx宽 220mmx高430mm

- 重量(净重)：LED-J: 1.92KG

- 加热器：AC24V；80W。

- 牙椅外形尺寸：长 2000X 宽 860X 高 1900mm。

- 通利电磁阀：DC24V；5W；0~0.8MPa。

- 两位三通电磁阀：DC24V；4W；两位三通电磁阀（舜通）：DC24V；0~0.6MPa。

2、牙科综合治疗机各部件的运动范围：

2.1、牙科椅(坐垫中心)：330 mm～760 mm。

2.2、采用角度传感器进行椅位记忆，椅位记忆永不丢失。

2.3、采用带缓慢启动的治疗系统，可消除启停带来的顿挫感，运行平稳，体感舒适。

2.4、靠背转角：0°～70°。

2.5、旋转痰盂旋转角度：90°。

2.6、灯臂转角：360°；上下移动范围：700mm。

2.7、手术灯左右转角：270°，手术灯上下转角：135°。

2.8、助手臂1转角：90°，助手臂2转角：60°，助手臂副控转角：90°。

2.9、气源：无油；0.8MPa＞气压>0.5MPa 的气压条件下，流量>80L／min。

2.10、水源：水硬度限值低于2.14mmol/L(<12°dH)）；PH限值 6.5～8.5；在 0.2～0.4MPa水压条件下，流量 >5L／min。

2.11、操作环境：温度 5℃～40℃ ，相对湿度 10%~80%；大气压极限80-106kPa。

2.12、操作空间：长≥4m，宽≥3m，高≥2.5m；地面平整且偏斜角度<0.5º。

2.13、运输条件：易碎、向上、小心轻放、防潮湿，堆码极限2层，禁止翻滚。

2.14、运输环境：温度极限-40℃～70℃，湿度极限10%~80％，大气压极限80-106kPa。

贮存环境：温度 5℃～40℃，相对湿度≤80％，无腐蚀性气体及通风良好的室内。

- 设备配置：

- 1、静音电动椅   1套

- 2、台湾堤摩讯低压直流电机  2支

- 3、知名品牌气弹簧   1支

- 4、水、气、电总开关装置   1个

- 5、超薄不锈钢可折叠、双关节头枕   1套

- 6、企鹅型压铸铝弯板金属靠背（牢固且可轻松拆卸背垫）1 套

- 7、定制国产皮革含安全带坐垫、靠背   各1套

- 8、双扶手设计（右侧扶手可向下旋转 90 度）左、右   各1套

- 9、带缓慢启动的治疗机电脑系统板，采用角度传感器进行椅位记忆系统，带3组9个可自定义记忆椅位   1套

- 10、一键消毒系统   1套

- 11、低压加热器（内加热），自动恒温漱口给水系统 1套

- 12、大行程灯臂达700mm   1套

- 13、三轴转动无极可调(且黄、白光及混合光源任意切换)10珠（飞利浦进口灯珠）LED口腔灯，压铸铝一体成型口腔灯手柄，手柄外套可拆卸方便清洗消毒  1套

- 14、倾斜角度设计强弱吸过滤器，内含滤网，避免积水滋生细菌  1套

- 15、强、弱吸手柄   各1支

- 16、放置平板电脑支架   1 套

- 17、无贴纸触摸式一体辅控盒  1 套

- 18、采用美耐皿材料注塑工艺成型机箱 1 套

- 19、纸杯架、纸巾盒及搁物盘三合一组合套装   1套

- 20、外置式低压 24V 观片灯  1 套

- 21、三用枪（冷、热）  2支

- 22、知名品牌电磁阀  4只

- 23、两位三通电磁阀（含舜通） 3个

- 24、封闭电源，高压部分线路防潮防泼溅，避免电磁干扰  1套

- 25、可旋转整体陶瓷痰盂盆   1套

- 26、可选配下挂式器械盘/推车式器械盘（脚刹装置、机椅互锁） 1 套

- 27、双水瓶设计   1套

- 28、组合式多功能脚踏开关    1套

- 29、内置式地箱（可配外置卡通地箱）  1个

- 30、SMC带杯全铜滤芯过滤器气减压阀，安全稳定，经久耐用  1套

- 31、知名品牌全铜滤芯水过滤器，简单方便，安全卫生 1套

- 32、牙科医师椅、护士椅   各1张

- 56.牙科综合治疗机（成人款）

一、整体要求：连体式设计，侧箱与电动牙科椅同步升降。整机外壳采用注塑工艺，侧箱采用磁吸开门设计。

- 二、性能特点：

1、医生治疗单元：

▲1.1、不少于三套医生工作程序，每套程序可根据医生的习惯设定5个记忆椅位，共15个个性化椅位可设置。

▲1.2、 医生治疗单元配有触摸操作面板，可控制椅位运动、口腔灯开关、观片灯开关、冷热漱口水、冲痰盂、光纤手机灯开关。

1.3、治疗台托盘配有硅胶衬垫，可拆卸进行高温高压灭菌。。

1.4、下挂式治疗台：挂架采用双关节设计，挂架转臂旋转角度≥110º，挂架独立旋转角度≥150º，挂架位≥6个。

- ▲1.5、器械托盘尺寸≥290×450mm。

- 2、助手治疗单元

▲2.1、强弱吸的启动和关闭：采用红外线光电感应技术，具有延时吸唾功能。

2.2、吸唾系统：采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。

▲2.3、强弱吸手柄采用金属铝制带开关手柄，可134℃高温高压灭菌。吸唾管可拆卸清洗消毒。

2.3、触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅运动程序、漱口水加热、痰盂冲水、口腔灯开关。

2.4、助手位四个器械挂架：助手位三用枪、强吸、弱吸及内置式光固化机挂架。

2.5、双段式三关节助手位臂，满足四手操作需求。

- ▲2.6、配有可拆卸的金属铝制器械托盘（尺寸≥280×180mm）。

3、侧箱单元

- 3.1、侧箱开门方式：磁吸开门设计，方便使用及维护。

- 3.2、可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，漱口盆旋转角度≥180°。

- ▲3.3、内置排污设计，无外露排污管道。

- ▲3.4、蒸馏水（净水）加注：采用顶置加水方案，加水口位于侧箱顶部，无需拆卸储存容器。

- 3.5、净水瓶容量：≥2L。

- 3.6、LED口腔灯，光照度8000-30000LUX，四档感应调光，带蓝光截止功能。

- ▲3.7、口腔灯可通过感应器、医生位、助手位及脚踏四种方式进行开关。

4、电动牙科椅单元

- 4.1、采用多关节头枕，按压式调节头枕角度，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。

- ▲4.2、通过角度传感器实现椅位记忆。

- 4.3、电动牙科椅安全保护：座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，自动停止下降运动，并小幅上升。

- 4.4、电动牙科椅最低椅位高度≦380mm，配有软启动升降系统，使电动牙科椅柔性起动、停止。

- 4.5、超薄铝合金一体成型靠背，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。

- 脚控开关单元：

- ▲5.1、多功能集成脚控开关：可控制器械转速、椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关、加漱口水、冲痰盂。

▲5.2、可控制工作位A/B、漱口位、漱口复位、复位，与口腔灯开/关智能联动，结合3套医生程序的切换，可控制的记忆椅位≥12个。

三、

1、电压：220VAC  50Hz。

2、功率：900VA。

3、水压：200－400Kpa。

4、气压：≥550Kpa。

5、口腔灯光照度：8000-30000LUX。

四、配置：

1、高速手机线2条。

2、低速气动马达线1条。

3、带洁牙机1台。

- 4、三用喷枪2把。

- 5、强吸/弱吸各1套。

- 6、LED口腔灯1套。

- 7、多功能集成脚控开关1套。

- 8、医生座椅1张。

- 9、固定扶手1套。

- 10、助手位铝合金器械托盘1套。

- 57.牙科电动无油空压机

- 设备用途：用于牙科设备的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求.符合医用气体工程技术规范GB50751-2012

- 一、整体要求：采用碳素钢罐体，内涂纳米银离子抗菌涂层，高效抗菌达99.99%；选用纯铜无油压缩机，进口的阀片、高耐磨密封材料和轴承；可智能平衡机头工作时间，确保稳定运行并提供高质量的洁净压缩空气。

- 二、性能特点：

- 1.▲罐体采用纳米银离子抗菌涂层，高效抗（细）菌达99.99%，预防感染

- 2.优质铜芯电机，具有过热保护功能

- 3.▲采用高精密气缸，进口轴承，进口高耐磨密封材料，进口阀片，增强耐磨性，有效增加电机使用寿命

- 4.先进的散热风口设计，快速散热， 保证电机运行稳定

- 5.★智能驱动控制技术，电机专用保护控制模块，系统可平均每个机头的工作时间，延长机头使用寿命，有效降低能耗，节能省电

- 6.▲具有自动排水功能，避免压缩空气被冷凝水污染，减少维护频率，节省人工成本

- 7.碳素钢罐体，内部防锈处理，有效避免罐体内部锈蚀

- 8.采用静音无油压缩机，确保压缩气体洁净无油

- 9.采用压力开关，罐体压力达到/减至规定压力，自动启停，高效便捷。

- 10.配备安全保护阀，过压自动泄气，保证安全性

- 三、

- 1.使用电源：a.c.220 V/50 Hz

- 2.输入功率：1500W

- 3.额定排气量：160L/min（0.4MPa）

- 4.压力开关：0.55-0.8MPa

- 5.储气罐容积：60L

- 6.噪音：≤70dB（A）

- 7.罐体内部银离子涂层：60-80μm

- 8.罐体内部抗（细）菌率：99.99%

- 9.环境温度：+10℃～+40℃

- 10.相对湿度：≤75%

- 11.大气压力：70 kPa～106 kPa

- 12.外形尺寸：746*420*764（长宽高）

- 13.重量：50KG

- 四、标准配置清单：

- 1.压缩机头 2个   1.5kw

- 2.压力开关组件 1套

- 3.空气储气罐 1个 60L

- 4.自动排水阀 1个

- 5.说明书 1本

- 58.牙科电动抽吸机(负压机)

一．设备用途：

提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

二、整体要求：真空泵和排污系统一体式电机设计，标配水气二级分离装置，可监测牙椅自动启停，向牙科治疗机提供稳定高效的负压动力源。

- 三、性能特点：

- 1.▲真空泵和排污一体式电机设计，运行更稳定，寿命更长

- 2.★分离装置跟电机同轴，保障风机使用寿命

- 3.抽吸机真空泵定制大流量风机

- 4.自动控制系统，自动感应牙椅工作状态，实现抽吸机的启动和停止

- 5.延时抽吸功能，尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净

- 6.▲全抽全排的抽吸工作，卫生高效

- 7.过载保护设计，安全可靠

- 8.配抽吸机过滤器，过滤更加彻底

- 9.▲风机负压过载自动泄压，保证风机正常工作，延长使用寿命

- 10.低噪音设计,降低噪音污染

- 四、

- 1.使用电源：a.c.220 V/50-60Hz

- 2.额定功率：1000W

- 3.最大电流：7A

- 4.抽吸流量量：1200L/min

- 5.支持牙椅数量：3-4台

- 6.真空度：-15KPa

- 7.环境温度：15～35℃

- 8.相对湿度：≤75%

- 9.大气压力：86kPa～106kPa

- 五、标准配置清单：

- 1.牙科电动抽吸机主机 1个

- 2.分离系统 1套

- 3.管路1宗

- 4.说明书 1本

- 59.牙胶充填仪

- 1.1 无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活；

- 1.2 工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃,适配市面 上大多数牙胶棒；

- 1.3 加热时间短，约20秒即可达到设定工作温度；

- 1.4  OLED 屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便 监控热牙胶使用情况以便及时更换；

- 1.5 工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

- 1.6 玲珑机身，体积小，手感好；

- 1.7 全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

- 1.8 国家专利自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清 理，大大节省设备的维护保养时间；

- 1.9  2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约4小时，使用寿命长(可充放电500次以上)。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个；

- 1.10 纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga,  满足临床治疗需求；

- 1.11 一年主机质保，工厂拥有专业的售后团队，提供使用保障。

- 配置清单

- 主机  1台

- 牙胶针  2根

- 弯针扳手 1个

- 充电底座  1个

- 电源适配器  1个

- 使用说明书  1本

- 保修卡  1份

- 装箱清单  1份

- 60.热熔牙胶充填机

- 一、 主机部分

- 1.1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

- ★1.2. 360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

- 1.3. 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

- ★1.4.工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

- ★1.5. 0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却；

- 1.6. 2600mAh  大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长(可 充放电500次以上);

- 1.7.采用OLED 屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

- 1.8.T1-T5 五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独 调整相应的温度。

- ★1.9 .不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各 种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

- ★1.10. 工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm  及横截面加热，工作尖其  他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的， 同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

- ★1.11.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设 定为3秒，5秒，8秒和10秒，以免损伤牙体组织，安全高效。

- 配置清单

- 主机  1台

- 发热针  3根弯针扳手 1个

- 充电底座  1个

- 电源适配器  1个

- 使用说明书  1本

- 保修卡  1份

- 装箱清单  1份

- 61.牙科影像板扫描仪

- 技术规格:

- 软件：需与配套设备软件

- 操作系统：window7/10以上

- 分辨率：≥8 lp/mm

- 获取影像时的位深：12bits/pixel  灰阶：16bits/pixel

- 影像采集区域的像素灰度值标准差R与采样点的灰度值  R/Vm≤2%

- 像素尺寸：≥35微米

- 连接方式：USB连接线

- 平板电脑移动端软件可在线下载和自动更新；电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址；标配平板电脑。平板电脑可直接向设备发送指令，扫描回传影像；可连接多台电脑，在任意电脑上查看和读取。

- 影像板材质：（软片）

- 影像板尺寸（支持牙片尺寸：0/1/2/3）：（标配Size2）

- Size 0：31X22mm

- Size 1：40x24mm

- Size 2: 41x31mm

- Size 3: 54x27mm

- 有效成像面积：（标配Size2）

- Size 0: 31X22mm

- Size 1: 40x24mm

- Size 2: 41x31mm

- Size 3: 54x27mm

- 影像板寿命：≥2500次

- 影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。

- 成像扫描时间≤6秒；秒扫描完成后，自动擦除影像数据；

- 软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式；支持导入DCM格式的图片；

- 软件端支持影像打印；软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正；软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；

- 重量：≤3KG

- 医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。

- 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板；自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响。

- 62.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(CBCT)

1.	X射线发生及相关性能指标

1.1	最小焦点：≤0.4mm

▲1.2	最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV，最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA

▲1.3 最小加载（曝光）时间：CT 全景 头颅侧位成像最小加载（曝光）时间均：≤9.5秒

2.	探测器及相关成像性能

2.1	探测器数量：≥2（在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器）

2.2	CT探测器类型：CSI+非晶硅探测器；头颅侧位探测器类型：CSI+CMOS探测器

2.3	CT最大可视空间(FOV)：≥16cm（宽）×10cm（高），一次成像非拼接非融合，且包含5cm*8cm、8cm*8cm固定视野可选。

2.4	CT的图像重建时间：≤40s（各视野均可达到），CT图像最小体素尺寸：≤50μm

▲2.5	CT成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm，全景成像空间分辨率 ≥4.0 lp/mm，头颅成像空间分辨率 ≥4.0 lp/mm

3.	机械装置性能及其他要求

3.1	整机（含外壳）重量：≤230kg

3.2	机架底座：X型底座（非U型）设计，方便轮椅患者进行拍摄。

▲3.3	摆位及扫描：摆位时设备控制面板与技师均位于受检者正前方，使技师可正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位；CT扫描过程中受检者侧对立柱（非面向立柱站立），以缓解紧张情绪。立柱升降距离：≥700mm

▲3.4	激光线定位线数量：≥7，触控式控制面板：具备；尺寸：≥10寸

▲3.5 设备具备独立牙片功能，和CBCT 同一注册证。

4.	软件功能要求

▲4.1	口腔数字化影像软件和正畸处理软件均具备原厂独立NMPA注册证。

4.2	基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理（CT、全景、头颅正侧位、口内摄影（牙片）、口内扫描、面部扫描）。

4.3	图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释(在图像上添加文字、箭头等标记)。

4.4	具备金属伪影矫正，模拟种植等常规功能

- 63.纯水/微酸水一体机

1、产水水质：微酸性电解水（纯水做基质）产水电导≤15us/cm，次氯酸含量≤10-80PPM可调。

▲2、纯水产水量≥150L/H，微酸水产水量≥100L/H，纯水箱容积均为≥70L，微酸水箱≥60L，均集成与设备内部。

3、出水水质符合团体标准 T/WSJD 40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》用水要求。

▲4、整机采用一体式机柜设计，预处理、反渗透，电解系统、储水系统、供水设备、配电箱等都集成于主机机柜中，底部采用福马轮设计，方便移动和固定。。

▲5、纯水与微酸水合为一体均集成与机柜中，既可以单独供应纯水，也可以单独供应微酸水，发生断电及设备故障时，还可以打开阀门单独供应软水应急。

6、主机可实现双制水，双储水，双供水功能，两套系统互不干涉。

7、预处理带有软化系统，吸盐，注水，正反洗，运行均自动运行，软化盐箱与电解质盐箱均集成在设备内部。

8、整机设备电源采用AC220V 50Hz、额定功率≤1KW、待机功率≤10W；

9、满足《GB 28234-2020 酸性电解水生成器卫生要求》微酸水国家标准技术指标 pH 值 5.0-6.5，次氯酸含量分高低浓度10mg/L和40mg/L两个档位，可随时切换使用。

▲10、微酸水可实现分档位浓度控制，高低浓度可一键切换，无需人工调节。

11、采用PLC集成控制，触摸屏操作，实时在线显示 pH 值、 ORP 值、有效氯含量等指标参数，随时监测消毒液的技术指标。

▲12、消毒液浓度参数可通过触摸屏任意设定调节，无需手动调节任何阀门。

13、电解系统采用氯化钠溶液电解技术,非稀盐酸电解或液体混合勾兑，电解质易获取，易储存，成本低，绿色，环保，安全。

▲14、机柜下方具备漏水接盘，主机出现漏水可及时报警并停机。

15、电解槽采用隔膜式，并且碱水出口具有开机停机自动冲洗功能。

16、系统触摸屏具备缺水、运行电流等中文报警内容显示，同时伴有声音报警。

17、消毒液通过电解盐水自动生成，使用后无残留、无刺激、无毒副作用，可还原成自来水。

▲18、整套设备配备恒压供水泵供水，可适应远距离用水点使用，根据用水点的使用情况，供水泵自动启停运行。

- 64.LED光固化机

- 一、主机部分

- *1.1设备光强输出波长为385nm-515nm, 可聚合绝大部分牙科光固化 材料

- *1.2 可输出四挡光强：2300mW/cm² 、1500mW/cm² 、1000mW/cm²、

- 600 mW/cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉 冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆 可供医生自行设置固化时间

- 1.3    强大动力支持：搭载1600mAh 大容量电池，可支持1200次3 秒固化

- *1.4 光强可视：搭载OLED 屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间 及主机电量

- *1.5 内置有6种工作模式，分别为高效模式 (M0,M1,M2) 软启

- 动模式 (RAMP),  脉冲模式 (PULSE),  龋齿检测模式 (Detect)。

- 二、灯头部分

- 2.1  9mm 厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出

- 2.2  360°可旋转机头，轻松照射整个口腔

- *2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰

- *2.4  机头装置直径9.5mm 的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积 达70.8m m²

- 2.5  蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED  灯，一颗紫色 LED  灯

- 三、

- 3.1 尺寸：22 厘米 x11 厘米 x8厘米±1 厘米(包装)

- 3.2 净重：109g

- 3.3 内部电池：锂电池：DC  3.7V,1600mAh,±10%

- 3.4 适配器输入：单相，AC 220V,±10%

- 3.5 适配器输出：5V1A

- 3.6 额定频率：50Hz,±1Hz

- 3.7 输入功率：0.4A

- 四、配置清单

- 灯头：1个

- 主机：1个

- 遮光板：1个

- 一次洗防护套：1包

- 电源适配器：1个

- 充电底座：1个

- 使用说明书：1本

- 合格证：1份

- 装箱清单：1份

- 保修卡：1份

- 65.超声喷砂牙周治疗仪

- 一、概 述

- 1钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适

- 2牙周工作尖细至0.4mm,细致舒适

- 3水量和功率分为12档，双圆盘触摸智能控制，可调范围宽

- 4喷砂嘴采用独特设计，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流 5产品内部由耐腐蚀元件组成，治疗药水随心用

- 6 LED触摸显示面板，全功能触摸，智能触控

- 7洁牙手柄和喷砂手柄能在134℃高温和0.22MPa 高压中消毒

- 8无线脚踏开关，快捷便利

- 9 柔和LED 照明，提高临床操作效率

- 10双管路一键清洗，洁牙管路清洗60s,  喷砂气路清洗15s

- 11 进口调压阀精准调节，喷砂气压更平稳，更舒适

- 12 使用外置线性电源，漏电流直降最低，提高体验

- 二、产品性能结构及组成超声洁牙机

- 1、主要组成部分：由功能控制电路、喷砂罐、气路、液路、手柄、 喷砂嘴、工作尖及脚踏开关(有线或无线)、电源及扳手组成。

- 2、产品的适用范围

- 适用于口腔临床治疗中做牙周治疗，抛光喷砂，清除口腔牙齿表面 的牙结石、牙菌斑，牙渍等；清除牙周袋内的牙石和菌斑，清洗、 荡洗牙齿根管。

- 3、产品

- · 电源输入：AC  220V~  (50~60)Hz ·主机输入：25V~,50Hz   1.3A

- · 无线脚踏开关电池：5号电池×2

- ●接收灵敏度-114dB(符合中国国家电信法)接收频率：2.4G-2.5G

- ·尖端主振动偏移：最小值，1 μm, 偏差-50% 最大值，100μm, 偏差+50%

- ·半偏移力：最小值，0.1N,偏差-50%

- 最大值，2N,  偏差+50%

- ·尖端振动频率：30 kHz±5 kHz;

- ·输入功率：35 VA

- ·超声输出功率：3W~20W

- 装箱单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声喷砂牙周仪 | 1 | DQ-40 |
| 2 | 水箱组件 | 1 |  |
| 3 | 无线脚踏开关 | 1 |  |
| 4 | 有线脚踏开关 | 1 |  |
| 5 | AH-1龈上喷砂手柄 | 1 |  |
| 6 | PH-2发光手柄 | 1 |  |
| 7 | 消毒盒 | 1 |  |
| 8 | 电源适配器/UL | 1 |  |
| 9 | 说明书 | 1 |  |
| 10 | 合格证 | 1 |  |
| 11 | 保修卡 | 1 |  |
| 12 | 装箱单 | 1 |  |
| 13 | 防水贴/中文 | 1 |  |
| 14 | 工作尖 | 1 | E1 |
| 15 | 工作尖 | 1 | P12R |
| 16 | 工作尖 | 1 | IM1 |
| 17 | 工作尖 | 1 | P16 |
| 18 | 工作尖 | 1 | P11 |
| 19 | 工作尖 | 1 | P12 |
| 20 | 工作尖 | 1 | P12L |
| 21 | 工作尖 | 1 | G5 |
| 22 | 工作尖 | 1 | P1 |
| 23 | 工作尖 | 1 | G1 |
| 24 | T型异径三通快插接头 | 2 | PEG8-6 |
| 25 | 锁气接头 |  |  |
| 26 | 限力扳手 |  |  |
| 27 | 根管扳手 |  |  |
| 28 | PU管6x4 | 2 | 0.5米 |
| 29 | 编织软管4x6 | 1 | 2.5米 |
| 30 | 0 型 圈 | 6 | 11.1x1.8 |
| 31 | 0 型 圈 | 3 | 5x1 |
| 32 | 0型圈 | 6 | 4.5x1.5 |
| 33 | 0型圈 | a 2 | 50x3 |
| 34 | 硅胶管4*1.5 | 2 | 11mm |
| 35 | 0型圈 | 6 | 6.5x1.5 |
| 36 | 0型圈 | 6 | 11x1.5 |
| 37 | 0 型 圈 | 4 | 8x1.5 |
| 38 | 0 型 圈 | 8 | 3.2x1 |
| 39 | 保险管 | 1 |  |
| 40 | 砂罐组件 | 1 |  |
| 41 | 工作尖使用示意图 | 1 |  |
| 42 | 工作尖磨损对比卡 | 1 |  |
| 43 | 自锁式快插母接头 | 2 |  |
| 44 | 自锁式快插公接头 | 1 |  |
| 45 | 通砂针 | 1 | 0.5 |
| 46 | 通砂针 | 1 | 1 |
| 47 | 工作尖说明书 | 1 |  |
| 48 | 超声喷砂牙周仪密封圈规格表 | 1 |  |

- 66.100平方装修

| 序号 | 装修内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨加9mm木工板贴石膏板 | 75㎡ |  |
| 2 | 墙板材料 | 1765㎡ |  |
| 3 | 多层实木板柜体，石英石台面 | 24.3m |  |
| 4 | 台下陶瓷盆，含水龙头 | 5个 |  |
| 5 | 10mm厚钢化长虹玻璃。 | 16.23㎡ |  |
| 6 | 10mm厚钢化玻璃门 | 5个 |  |
| 7 | 75及50排水管，25PPR给水管及预埋 | * |  |
| 8 | 石粉砂底，水泥砂浆，32.5号水泥，砂浆厚度3cm以内，线缝笔直、接缝平整。瓷砖 | * |  |
| 9 | 材料，（开关及插座） | * |  |
| 10 | 定制钛合金（黑色） | 43m |  |
| 11 | 施工垃圾及拆墙建渣运走 | * |  |
| 12 | 图纸设计 | * |  |