需求公示附件

一、资格条件：

1、一般资格要求：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：投标人必须提供有效的营业执照；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人2021年度或者2022年度的经审计财务报告，新成立不满一年的公司提供开户银行出具的资信证明；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人2022年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（格式文件详见招标文件范本）；

⑥符合法律法规规定的其他条件：“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）。查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需要查询）。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求： 按财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号执行。

2、特殊资格要求：

本项目的特定资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目 。

3、本项目不接受联合体投标，不接受分支机构投标。

二、采购内容及要求：

主要技术参数

材料与化工专业硕士生教育实验室拟采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多量程精密电池测试仪 | 1 |  |
| 2 | 微波水热合成仪 | 1 |  |
| 3 | 扫描电化学显微镜 | 1 |  |
| 4 | 箱式气氛真空马弗炉 | 1 |  |
| 5 | 多通道电化学工作站 | 1 |  |
| 6 | 一体式电池恒温试验箱 | 1 |  |
| 7 | 总有机碳分析仪 | 1 |  |
| 8 | 多级逆流萃取设备 | 1 |  |
| 9 | 实验室微波高温设备 | 1 |  |
| 10 | 病理切片系统 | 1 |  |
| 11 | 显微镜(荧光、成像) | 1 |  |
| 12 | 半制备型液相色谱仪 | 1 |  |
| 13 | 有机合成装置 | 1 |  |
| 14 | 双层玻璃反应釜（托盘型） | 1 |  |
| 15 | 双层玻璃反应釜（可升降旋转型） | 1 |  |
| 16 | 双层玻璃反应釜（可升降旋转型） | 1 |  |
| 17 | 高低温循环装置 | 1 |  |
| 18 | 全波长酶标仪 | 1 |  |
| 19 | 电子天平 | 1 |  |
| 20 | 离心机 | 1 |  |
| 21 | 磁力搅拌器（加热型） | 1 |  |
| 22 | 电化学套装 | 1 |  |

附录：各设备的主要技术参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多量程精密电池测试仪 | 1.通道数：8Chl 2.编程步数：1024 3.精度：≤±5uS/S (设备自主控制运行，无通信等时间延迟误差) 4.最小工步时间：20mS 5.最小脉冲时间：2mS 6.采样控制间隔：≤10mS（标准10mS，可调区间是1mS~1000mS）*2 7.输入阻抗：≥10GΩ（INPUT BASE CURRENT < 0.5nA） 8.温度漂移：≤20ppm/℃ 9.响应时间：电流0~90% ≤1mS ；电流-90~90% ≤3mS （并联模式下增加1mS） 10.采样率：100Hz（采样间隔时间10mS，通道独立，互不影响）*2 11.设置方式：间隔时间、采样频率、间隔电流、间隔容量、间隔电压、间隔能量 12.工作模式：静置 / 恒流充放电/ 恒压充放电/ 恒流恒压充放电/ 倍率充放电 / 恒功率充放电 / 恒阻充放电 / 脉冲充放电 / 斜坡充放电 13.截止条件：时间 / 电压 / 电流 / 功率 / 容量 / 能量 / 循环数 / 周期数 14.保护：过压、欠压、过流、欠流、过充、过放、过充倍率、过放倍率、断电保护、断网保护、宕机保护 15.功能支持：DCIR、电容计算、工步脉冲、三电极测试（参比测试）、DQ/DV 自动高精度、多电极测试、通道并联多扫速——循环伏安、线性扫描 16.输出方式：四电极（支持参比电极测试） 17.通信方式：10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console) 18.温度范围：0~40℃（23±2℃最佳精度） 19.湿度范围：≤90% 无凝露 20.工作电源：AC220V~±10%50Hz / AC110V~±10% 60Hz,40 W *7 21.电脑：i5-10505 8G 1TB 2G独显 23.8英寸高清屏显示器. 22.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 23.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 2 | 微波水热合成仪 | （一）、微波系统 1.微波功率：额定功率800W / 2450MHz，无级非脉冲式连续微波功率输出 2.微波反应腔设计： ①304不锈钢一体焊接而成，坚固可靠（要求提供第三方出具的焊接报告证明） ②内表面涂覆多层特氟龙防腐涂层，适合酸碱腐蚀及高温的环境下使用，且易于擦拭清理 3.内腔尺寸：约20L，适合多种密闭容器的工艺装配 （二）、功能系统 1.反应系统：80ml特氟龙水热反应罐，封闭式反应体系，支持测温、测压、搅拌功能（要求成熟产品，不接受按参数设计，需提供设计图纸，实物照片，销售合同，以及产品专利证书） 2.温度控制： ①温度范围：常用工作温度0～220℃ ②采用光纤测温，插入式测温方式 3.压力控制 ①压力范围：常用工作压力0～3MPa ②采用导管式压力传感器，接触式测压方式 4.匀料控制：磁力搅拌：采用特氟龙包裹转子，磁力驱动，速度可调 5.过程监控： ①微波腔体内部设置LED射灯照明，通过门体观察窗监控炉腔内工作情况 ②设置彩色视频监控内部物料反应情况，通过视频可以了解反应系统工作情况 （三）、控制系统 1.采用PLC编程控制：良好的人机互动，一体化控制终端，温度、压力和功率均智能可控，具有设定速率从而实现等速率升温功能（***需提供微波等速率升温软著说明） 2.触摸屏对话窗口，操作简单快捷，即时显示时间、温度、压力、功率曲线，数据可读取存储 3.多套程序记忆功能，可最程序进行存储、修改、调用、删除等系统操作 （四）、安全系统 1.门体多重联锁结构，开门断电，保护操作人员 2.门体采用下拉式锁紧结构，具有弹性平移泄压的功能，保护的操作人员。（需提供下拉式弹性防爆泄压门体设计结构和实物图） 3.门体采用λ/4高阻抗微波抗流抑制结构，保证操作人员的健康安全，微波泄漏量：<5mW/cm2（具备微波加热设备国家质检部门微波泄漏防护检测报告） 4.设备设置负压风机，能够快速排除炉腔内尾气，保护操作人员 （五）、整机说明 1.设备供电：220Vac / 50Hz，整机能耗：1300W 2.外观尺寸：主体约：782×492×450mm（宽×高×深） 3.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件； 4.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务； |
| 3 | 扫描电化学显微镜 | 一、硬件参数指标 步进电机XYz分辨率 :8nm 步进 电机加闭环压 电晶体XYz分辨率:1.bnm XYZ移动距离 :m nlm 1.1恒电位仪/双恒电位仪 ·零阻电流计 · 2,3,4电 极 结 构 ·浮动地线或实地 ·两个通道最大电位范围:±10V ·最大 电流 :±250mA连 续 (两个通道 电流之和 ),±350mA峰值 · 槽 压 :± 13V ·恒 电位仪上升时间: 小于 1us,通 常 08us ·恒 电位仪带宽 (3分 贝):1bIHz · 所 加 电 位 范 围 :± 10mV,± 50mV,± 100mV,± 650mV,±3276V,± 6553V,± 10V ·所加电位分辨:电位范围的0.0015% · 所 加 电 位 准 确 度 : ±1血V,±满 量 程 的 0.01% ·所加 电位噪声:(10uv均方根植 · 测 量 电 流 范 围 :± 10pA至 ±025A, 12量 程 ·测量 电流分辨:电流量程 的00015%,最低 03fA ·电流测量准确度:电流灵敏度大于等于1e~6A/V时 为o.2%,其 他 量 程 1% ·输入偏置 电流:<10pA 1.2恒电流仪 · 恒电流范围 :3nA~250mA · 所加电流准确度 :如果电流大于3e~7A时为0.2%,其他范围为 1%±20pA ·所加电流分辨率:电流范围的003% `、 · 测量电流范围 :± 0.05 V,± 0.1V,± 025 V,± 0.1V ±25V,±10V ·测量电位分辨率:测量范围的0.0015% 1.3电位计 · 参比电极输入阻抗 :1e12欧姆 ·参比电极输入带宽: 10MHz ·参比电极输入偏置电流 :≤10pA@25°C 1.4波形发生和数据系统 ·快速信号发生更新速率:10MHz, 16位分辨 ·快速数集系统:16位分辨,双通道同步采样,采样速率每秒 l,000,000点 ·外部信号记录通道最高采样速率1MHz 1.4其他侍蔚 · 自动或手动R降补偿 ·电流测量偏置:满量程 ,16位分辨,0003%准确度 · 电位测量偏置 :±10V,16位分辨 ,0.003%准确度 ·外部电位输入 ·电位和电流的模拟输 出 · 可控电位滤波器的截止频率 : 1.5NIHz,150KHz,15KHz,15KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,015Hz · 可控信号滤波器的截止频率 : 1.5NIHz,150KHz,15KHz,1,5KHz,150Hz,15Hz,15Hz,015Hz ·旋转电极控 电压输出:0-10V 对用 于0-10000rpm的转速 ,16位分辨 ,0003%准确度,需要某些旋转 电极装置才能工作 通过宏命令可以控制数字输入输出线 内闪存储器可迅速更新程序 串行口或UsB口数据通讯 电解池拧制:通氮,搅拌,敲击 (需要特殊电解池系统 ) CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理 交流阻抗模拟器和拟合器 探头逼近 曲线的模拟和拟合 最大数据K度:256000-16384000点可选择 二、技术参数 2.1扫描探头技术 : 表面成象处理 （SPC） 探头扫描曲线 CPSC,X,Y,Z方向) 探头逼近曲线 (PAC) 扫描电化学显微镜 (SECM) PSC和SECM允许电流,电位,常 电流,阻抗检测 2.2启位扫描技术: 循环伏安法(CV) 线性扫描伏安法( LSV) TAFEL图 (TAFEL) 2.3电位阶跃和脉冲技术 计时电流法 (CA) 计时电量法 (CC) 阶梯波伏安法 (SCV) 差分脉神伏安法 (DPV) 常规脉冲伏安法 (NPV) 差分常规脉冲伏安法 CDNPV) 方波伏安法(SWV) 2.4交流技术 交流伏安法 （ACV) 二次谐波交流伏安法 (SHACV) 傅里叶变换交流伏安法(FTACV) 交流阻抗(IMP) 交流阻抗-电位 (IMPE) 交流阻抗-时 间 (IMPT) 2.5恒电流技术 计时电位法（CP） 电流扫描计时电位法 (CPCR) 多电流阶跃 (ISTEP) 电位溶 出分析 (PSA 2.6其他电化学测量技术 时间-电流曲线（i-t） 差分脉神安培法 (DPA) 双差分脉冲安培法(DDPA) 三脉神安培法 (TPA) 积分脉冲电流检测 (IPAD) 扫描-阶跃混和方法(SSF) 多电位阶跃 (STEP) 流体力学调制伏安法 (HMV) 控制 电位 电解库仑法 (BE) 电化学噪声测量 (ECN) 各种溶 出伏安法 开路 电位-时 间曲线 (OCPT) 2.7实验参数 · CV和LsV扫描速度 : 0.000001V/s至 10,000V/s,双通道同步扫描及采样至10,000V/s ·扫描时的电位增量:01mV(当 扫速为 1,000V/s时 ) ·,CA和 CC的脉冲宽度 : 00001至1000sec ·CA的最小采样间隔: 1us, 双通道同步 ·CC的 最小采样 问隔: lus ·CC模拟积分器 · DPV和NPV的脉冲宽度 :0.001至 10sec · SWV频率 : 1至100kHz ·i-t 的最小采样闸隔: l us, 双通道同步 · ACV频率范围 :01至 10kHz · SHACV频率范围 :01至 5kHz · FTACV频率范围:01至 50Hz,可同时获取基波 ,二次谐波,三次谐波 ,四 次谐波 ,五 次谐波 ,六次谐波的ACV数据 ·交流阻抗: 000001至 1MHz ·交流阻抗波形幅度: 000001V至 07V均方根值 三、配置 1.电位仪：1台 2.马达控制器：1台 3.高分辨 的三维定位仪及支架：1台 4. 样品台板1个 5. 校正用的带10K电阻的铜针 l 个 6. 带O形圈的聚四氟样品池 l 个 7. 可固定基体电极的聚四氟样品池 l 个 8.2mm直径铂盘基体电极 2支 9. 银/氯化银参比电极2支 10. 10um铂盘探头 3个 11.电极线2根 12. 软件光盘 1 个 13. 屏蔽箱1个 14．电脑：i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器. 15.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 16.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 4 | 箱式气氛真空马弗炉 | 1.一体式设计优化炉体结构，节约空间 2.炉膛材料选用高纯陶瓷纤维材料，高温不易变形、保温性能佳 3.双层壳体结构，配有风冷系统，外壳温度在室温+10℃ 4.智能 PID 控制仪表，30 段可编程程序，可曲线升温并设定温度速率，恒温时间控制，自动停机等 5.控温精度高， 1000 度以内的精度±0.1℃；1000 度以上±1℃ 6.具有开门断电超温报警漏电保护过温保护 7.可选配大屏幕无纸记录仪，实现对升温曲线的实时记录，并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印 8.控温范围:室温-1650℃ 9.工作温度:≤1600℃ 10.控温精度:＜1000 ±0.1℃ ； ≥1000±1℃ 11.升温速度:最快升温速度≤30℃/min,推荐1000度以下≤10℃/min 12.降温速度:自然降温，可程序控制 13.炉表温度:炉体表面温度小于室温+10（测量点为1000℃） 14.功率:18kw 15.炉膛尺寸:400*300*300mm（深*宽*高) 16.外形尺寸:参考尺寸1000*1200*980mm（深*宽*高) 17.容积：36L 18.电源: 380V50HZ 19.箱体外装:冷轧钢板，表面耐药性涂装 20.炉膛:陶瓷纤维 21.传感器:B型热电偶 22.加热元件:硅钼棒 23.炉体结构:双层壳体结构，配有风冷系统 24.控制方式:0段程序控温智能PID调节 25.设定表示:数字设定/数字显示 26.超温保护:具有过温保护断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断 27.附加功能:偏差修正、停电补偿、锁键功能漏电保护 28.定时器:1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 29.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 30.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 5 | 多通道电化学工作站 | 一、主要技术指标： 1、通道数：3通道 2、输出电压范围：±13V 3、施加/测量电位范围：±10V ★4、施加/测量电流范围：±1A 5、施加电位精度：±0.1% 6、施加电位分辨率： ±100mV（3μV） ±1V （30μV） ±10V（300μV） 7、测量电位精度：0.1%×满量程读数±1mV 8、测量电位量程：±100mV，±1V，±10V，量程自动切换 8、测量电位分辨率：测量范围的 0.00038% 9、施加电流精度：±0.1% 10、施加电流分辨率：0.0015% 11、测量电流精度：±0.1%×读数 ★12、电流档：1nA-1A，10档电流量程自动切换 13、恒电位带宽：10MHz 14、切换速度：10V/μs 15、上升时间：≤500ns 16、差分静电计带宽：≥10MHz 18、参比电极输入偏置电流：≤1pA@25°C 19、iR补偿：自动或手动iR补偿 ★20、阻抗测量频率范围：10μHz-1MHz 21、交流电压振幅：0.1mV-1V RMS ★22、交流电流振幅：0.03mA-1A p ★10.测试方法： 1）电分析方法：开路电位、线性扫描伏安法、循环伏安法、阶梯线性扫描伏安法、阶梯循环伏安法、计时电流法、计时电位法、计时库仑法、快速电位脉冲、快速电流脉冲、方波伏安法、差分脉冲伏安法、标准脉冲伏安法、交流伏安法、二次交流伏安法等。 2）腐蚀方法：开路电位、线性极化法、TAFEL 极化法、动电位极化、循环极化、恒电位、电偶腐蚀、恒电流、动电流、零电阻安培计、电化学噪声、拆分式 LPR等。 3）阻抗技术：开路电位、控制电位 EIS、控制电流 EIS、M-S曲线等。 4）能源技术：开路电位、恒电位、恒电流、恒功率、恒电阻、自定义充放电实验等。 ★11．软件支持自定义设置实验方法，完成序列或循环实验 ★12.循环或序列实验过程中，可自动导出已完成的实验数据 13.两个通道间可相互独立，均支持所有电化学实验方法 ★14.电化学工作站必须通过按照国标GB/T6587-2012 和GB/T17626 的测试要求进行的温湿度试验、静电放电抗扰度实验、电快速瞬变脉冲群抗扰度实验、浪涌（冲击）抗扰度实验、工频磁场抗扰度实验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验。以确保产品在不同工作环境下的稳定性和可靠性。 15.电脑：i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器. 16.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 17.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 6 | 一体式电池恒温试验箱 | 1）输入电源：220V±10%/50HZ 2）电池规格：扣式电池,可放置 144 个扣电,16 个软包电池 3）箱内有效体积：≥200L ，温度范围：0-60℃ 4）冷却方式：风冷式 5）温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时） 6）温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时） 7）升温时间：25℃→60℃ ≤30 min 8）降温时间：25℃→0℃ ≤30 min 9）制冷剂：R134a 10) 内置设备型号：CT-4008T-5V10mA-164 三量程：量程 一：5μA~1mA；量程二：1mA~5mA；量程三：5mA~10mA数量：12 台; CT-4008T-5V20mA-164 三量程数量：6 台;CT-4008T-5V50mA-164 三量程，数量：2 台 11)电压范围：25mV-5V 12)充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 13)放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 14)保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 15)编程步数：254 16)通道数：每层 8 个 17)通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构 18)通道控制模式：单独控制 19)数据输出方式：EXCEL，TXT 20)电压电流采样检测：四线制连接 21)输入阻抗:≥1GΩ 22)电压精度：±0.05%FS 23)电流精度：±0.05%FS 24）支持充放电设备，温箱软件互联 25)工作温度：0-40 摄氏度 26)存储温度范围：-10-50 摄氏度 27)工作环境相对湿度范围：≤70%RH 28)存储环境相对湿度范围：≤80%RH 29)支持掉电保护 30)质保两年 31）控制电脑：i5-10505，8G，1TB，2G独显，23.8英寸高清屏显示器 32）两台 50 mA 量程的接软包电池放置架； 33）公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 34）售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 7 | 总有机碳分析仪（TOC） | 1. 测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测） 2. 操作方式:计算机控制型 3. 测定项目:TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN（选配）、POC（选配） 4. 应用对象:水样、固体（选配）、气体（选配） 5. 性能参数 ★5.1 测定范围（mg/L）TC：0－30000、IC ：0－35000 5.2 检测限:4μg/L（TC），4μg/L（IC） ★ 5.3 测定精度 :CV≤1.5%（重复精度） 5.4 测定时间 TC：约3分钟、IC约3分钟 5.5 进样方式：八通道进样器自动吸样（用注射泵/滑块自动进样） 5.6 进样量: 10－2000μL（可变） 5.7 主机配备IC预去除功能主机完成，内部注射器部件自动添加酸并吹扫 5.8 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释 6.载气：高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶 载气气压 :200 ±10 kPa（可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa） 载气流量 :150 mL/min（IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 230-250mL/min） 载气消耗量:约1440 L/月（运行条件：8小时/日×5日/周） 7.环境温度: 5~35 ℃ 8.电源 :AC: 100~127V ± 10%，最大耗电量:800 W AC: 220~240V ± 10%，最大耗电量:1200 W 保险丝:8A.T（100V 系统）15A.T（200V 系统） 9. 外型尺寸:约340（宽）×660（深）×480（高）mm (不包括突出部分) 10. . 软件功能 （1）自动设定最佳测定条件 做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。 做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。 （2）自动选择最佳标准曲线 对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。 （3）未知样稀释倍数与进样体积自动调节 对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。 （4）自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定 对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。 （5）可对应多种目的的校正系统 测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。 （6）内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。 11. 电脑:i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器 12. OCT-L八通道进样器 ★可使用的样品瓶数 :8 个样品瓶，16 个样品瓶（使用 2 个 OCT-L单元时）、（用户处任意形状的样品瓶均可使用）环境温度:5 ~ 35°C。 13. 固体样品附件 测量项目:TC，IC，TOC (TC-IC) TC 氧化方法:燃烧氧化（TC 电炉温：900°C，最高 980°C） IC 反应方法:酸化（IC 炉温：200°C） ★测量范围:TC：0.1 - 30mgC；IC 0.1 - 20mgC 最大样品重量:1g（TC 测量和 IC 测量的最大水含量分别为 0.5g 和 0.3g） 重复精度标准偏差:范围值 ±1% 测量时间:一般 5 - 6 分钟（最长大约 8 分钟） 载气:氧气（99.9%），500mL/min 室温:5 - 35°C 电源要求: (SSM-5000A) 100 - 120 V 或 220 - 240 V (±10%) 7A，50/60Hz 14.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 15.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 8 | 全自动多级逆流萃取设备 | 技术参数： 一、单极配置 1、槽体为单级组合形式，材质为6级PAMM，6级PPH；可根据实际 生产需要进行萃取、洗涤、反萃等组合； 混合室有效体积为1.0L，混合室及澄清室容积比约为1:3； 3、每级设单独搅拌电机，单独调速，电机功率60W/台，转速0-1450R/min可调； 4、每级设有机、水相本级回流可调； 5、每级设水浴保温； 6、每级配备盖板（塑料螺栓紧固密封）； 7、萃取槽槽体混合室：100*100*115 澄清室：100*280*158 级数:12级 8、萃取槽体内槽T=8mm，外围水浴保温T=10mm,带夹套水浴保温 9、水相围堰及调节器：φ25（螺纹调节） 10、水相回流围堰及调节器：φ25（螺纹调节） 11、搅拌杆： φ20-65 12、搅拌水封 13、搅拌电机：50W及调速器（非防爆） 14、油相出堰 15、油相回流调节器：螺纹调节 二、水浴保温系统：含水浴加热箱0.7m³一台，加热器及温控1套，水浴循环泵一台（304），水浴循环管道一批（UPVC） 三、电脑：i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器 四、级间连接管道：φ8、PP快拆弯头、PP快拆三通、四氟丝口球阀、φ8透明四氟管 五、机架：30*30型钢制作完成外表氟碳漆防腐 六、操作平台：50*50型，钢制作完成外表氟碳漆防腐，活动式带脚轮 七、蠕动泵：Q=0.1-100ml/min，配管B25#，单台配管2m/台 九.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 十.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 9 | 微波高温箱式炉 | 一、适用范围：微波高温箱式炉，适用于空气条件下微波烧结、微波灰化、微波膨化、微波热处理、微波焙烧、微波煅烧、微波合成等工艺实验研究。 二、技术参数 1. 电源：220±10V 50Hz 2. 额定功率：5KW 3. 微波输出功率：0.01～3.0KW 连续可调 4. 微波频率：2.45GHz 5. 最高工作温度： 1600℃ 6. 连续工作温度：≤1550℃ 7. 加热空间：140×140×100mm (长×宽×高) 8. 测温方式：热电偶 9. 测温范围：热电偶 0-1600℃ 10. 控温精度：读数±0.5% 11. 控制系统： PLC 控制， 7 寸触摸屏操作，含手动、恒温、自动三种控温模式，可设 40 段可设工艺参数编辑，带数据存储，导出实验数据；曲线实时显示，屏保显示 12. 设备自带一键烘炉功能 13. 微波泄漏：含微波屏蔽器，手持微波检漏仪，微波泄漏＜1mW/cm2 14. 安全报警：设备超温、磁控管过热、微波系统故障 三、关键配置 1．304 不锈钢炉体 1 套，碳钢喷塑外罩 1 套 2．工业级微波系统 2 套，含松下磁控管及麦格米特开关电源 3．1800℃高纯固化多晶纤维保温结构 1 套、微波专用承烧板 1 块 4．碳化硅坩埚 4 只、刚玉坩埚 4 只 5．铂铑热电偶 1 支 6．含三菱 PLC 1 件，7 寸昆仑通态触摸屏 1 件 7．含手持式微波检漏仪 1 台、微波全屏蔽弹圈 1 套 8．含操作手套、坩埚钳 1 套 9．循环冷水机 1 台 四、质量保证期：设备质量保修期为 3 年（易损品除外），从安装调试经用户验收当天起。在保修期内免费提供零件及服务。质保期过后，厂家提供终身维修服务。 五、售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 10 | 病理切片系统 | 一、取材台参数 1、精选优质SUS304磨砂不锈钢，有耐腐强度高等特点，操作台面厚度≥1.5mm； 2、专业设计的下排气口低于操作人员腰部，并使气流与操作人员反方向流动，让有害气体在没有嗅到之前被及时排出，确保工作人员不受甲醛等有害气体的侵害； 3、配取材台专用热水器，具备储热和直接供应热水功能，温度两级可调； 4、两侧装有可伸缩钢化玻璃侧板，通透性好，不防碍记录者视线； 5、超静音抽风机（噪音≤55分贝），额定转速≥2800r/min，风量≥1350M3/小时，风速大小可调节； 6、无缝焊接的一体化水池，取材台中间从左到右有特制导流槽，保证台面无积水； 7、侧面喷淋系统、360°旋转的伸缩水龙头（直流和花洒两种模式），可以冲洗到不同的工作区域，清洁彻底、无死角； 8、操作台面与水池方向呈3°倾斜，使污水自然向低处流尽； 9、配磁力吸咐架，便于取材工具的拿取； 10、整机电路系统配备漏电，过载保护装置，保证使用者绝对安全； 11、不锈钢角阀控制侧面喷淋出水，感应装置控制冷热水龙头出水； 12、有紫外线消毒系统（自动定时关闭）、照明系统、取材辅助光源，并自由控制； 13、外形尺寸：1500mm×800mm×1950mm（长×宽×高） 二、摊烤片机参数 1、全中文液晶触摸显示屏，操作简便； 2、具定时开关机功能，具有记忆功能，自动恒温，运行后自动保留设置温度； 3、采用PID模糊控制技术，有效克服热贯性，温控恒定准确； 4、集摊漂、烘、烤于一体，热风循环设计，三路温度控制系统； 5、具有单独的烘片、烤片开关键，当只用摊片功能时可选择打开或关闭烘片、烤片； 6、充分体现人体工程学的斜60度插角烤片；一次可烤片≥64片，烘干缸一次可放3个染色架，可同时处理≥90片； 7、烤片烘片双定时，烘烤片速度快，均匀，效果好； 8、二级安全保护，原装加热元器件；采用高效热传导系统、设有过热保护。 9、摊片温度：室温～99℃可调； 烤片温度：室温～99℃可调； 烘片温度：室温～99℃可调； 三、自动组织脱水机参数 1、大液晶触摸显示屏，全中文菜单，操作简单明了； 2、具有智能键功能（可不看屏盲操作），在显示屏无显示和触摸功能损坏时脱水机的主要功能可正常操作； ★3、采用智能化程序控制技术，全面保护设备及标本。出现故障时智能化分段保护标本：吊篮在1--7缸脱水机出现故障时，组织在1号缸保护；吊篮在8、9缸脱水机出现故障时，组织在7号缸保护；吊篮在石蜡缸脱水机出现故障时，组织在石蜡缸保护。 4、脱水机操作屏上显示“自我检测”项，具有预防卡缸的异常保护功能，并可实时显示运行状态及各种功能； 5、可设置≥20套运行程序，进口的核心芯片，功能强大，绝不受外界磁场干扰； 6、精铸内铸式多重温控保护，无水加温，无需频繁加水，使用更安全，更便捷； 7、新一代环保设计理念，采用电离分解有害气体，并配以全密封内循环过滤，确保操作人员不受有害气体的侵害； 8、合理的单缸揭盖设置，以及弹力密封技术，避免试剂挥发； 9、开放式、可任意设置吊篮停留滤液时间和吊篮振荡次数的起缸滤液设计，避免前一缸试剂带入后一缸造成混液； 10、运行中可随时添加小标本；柔性编程，不同的组织可从任意缸开始到任意缸结束，获取不同组织最佳的脱水效果； 11、脱水吊背横向传动采用钢制直线导轨配合步进电机，运行更精准，经久耐用； 12、吊篮起降背采用双列二维软传动机构，传动稳定，无噪音，无硬磨损； 13、停电保护，在突发停电状态下，保持程序记忆，并完成脱水全过程； 14、液缸数量：12个（9个液缸，3个蜡缸） 15、单缸容积：1500ML 16、吊篮滤液：时间可任意调整 17、可处理标准组织：≥75个 18、单缸处理时间：0～99小时可调 四、包埋机参数 1、全中文4.3寸彩色触摸显示，智能化软件控制； ★2、主蜡缸容积：≥7升，一次可装更多石蜡，多次加温可增加石蜡韧性，使切片时包有组织的蜡块不易破碎； 3、拥有修蜡、回流、清洁等多功能的一体化不锈钢台面，附带蜡块整形修正单元； 4、无影灯照明设计，保护了操作人员的眼睛健康； 5、自动清理残蜡：加热台上配有导蜡槽，可随时独立加温，使台面的残蜡自动流入保温盒，有效防止残蜡在工作台上溢流； 6、设计待机软件，非工作待机状态时，整机断电微电流待机，节能安全； 7、预约式开关机功能，可设置好定时开关机时间，实现每周任意一天自动开关机； ★8、具有智能键功能（可不看屏盲操作），在显示屏无显示和触摸功能损坏时包埋机的主要功能可正常操作； 9、PID模糊自动控制技术，多重温度保护，无触点加温方式，防止热惯性； 10、温度采用电子和机械双重控制，如果电子控温损坏则过温机械保护； 11、多功能多段位定时控制，分直接加温和延时加温两种。主蜡缸、左盒、右盒、流蜡管、工作台等处温度显示自动控制； 12、多重石蜡沉淀过滤功能，使流蜡更顺畅； 13、有手控和脚踏控制双控制工作方式，可随意选择； ★14、具有八孔镊子加热块，左盒边四孔，右盒边四孔； 15、蜡缸温度范围：室温～85℃可调； 保温盒温度范围：室温～85℃可调； 工作台温度范围：室温～85℃可调； 16、分体冷冻台温度：室温～－20℃任意预置； 五、切片机参数 1具有智能键操作，操作简单，切片连续均匀； 2、全新交叉滚柱导轨、持久润滑的微进机构，无需加润滑剂维护； ★4、具有刀片防护架，防止手不小心撞上刀片，刀片防护架有退刀片功能； 5、配抽屉式废屑槽，可随意清理切片废屑； 6、右侧操作手轮可任意点锁定，提供最大的安全和方便； ★7、弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，操作更轻松； 8、刀片夹具有左右移动功能，保证整个刀片都可以使用； 9、切片厚度：1-60μm可调（精度为1μm）； 10、刀片角度0~30°可调； 11、最大切片截面：30mm×50mm； 12、石蜡夹头上下移动距离：≥60mm； 13、石蜡夹头前后移动距离：≥20mm； 六、染色机 1、大屏幕中文菜单，7寸彩色触摸显示屏操作； ★2、具有智能键功能（可不看屏盲操作），在显示屏无显示和触摸功能损坏时染色机的主要功能可正常操作； 3、可设置≥20套运行程序，满足多种染色方式的要求； 4、染色机操作显示屏上显示“自我检测”项，具有预防卡缸的异常保护功能； 5、程序智能动态检测功能，可对标本运行情况进行跟踪检测，可对各种异常情况自动识别，自动判断，自动处理，防止损坏标本； 6、采用电离分解有害气体，并配以全密封内循环系统，确保使操作人员不受有害气体的侵害； 7、洗片缸采用缸底自动进水，离缸口以下3cm处自动排水，防止因仪器水泵出现故障而水满溢至仪器内，也避免了上部喷淋进水时，因冲力过大洗掉了诊断细胞； 8、可对苏木素、乙红等染色剂自动加温功能，染色效果更好、更稳定（可根据使用要求设置为加温或不加温）； 9、开放的染色步骤、随意化增减设置，使染色机既轻巧方便，又可完全满足染色的要求； 10、染色吊背横向传动采用钢制直线导轨配合步进电机，使运行更精准，不会发生对缸不准、卡缸； 11、配置专门的烘干缸，染色完成后热风烘干，真正实现染色过程一次完成； 12、停电保护：防止停电对染色机运行程序数据的影响； 13、新型细胞组织染色机冲洗盒，具有自动冲水，无泵和无传感器自动排水功能； 15、试剂缸：18个 16、染液缸容积：≥1000ML 17、单次染片量：≥72片 18.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 19.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 11 | 显微镜 | 用途：可观察普通染色的切片，用于研究工作。 1.工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1研究级正置显微镜 ★2.1.1研究级正置显微镜，可作明场、荧光观察 2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm 2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，视野数≥22 ★2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节 2.1.6 物镜：不低于以下指标 4X（N.A.≥0.1，W.D.≥18.5） 10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6） 20X（N.A.≥0.4，W.D.≥1.2 spring） 40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6spring） 100X（N.A.≥1.25，W.D.≥0.13spring, oil） 2.1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 2.1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22 2.1.9 物镜转换器：五孔及以上物镜转盘 2.1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1 2.2 荧光装置 ★2.2.1 落射荧光照明/激发一体装置：1.44英寸液晶显示屏，开机问候语，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动控制；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一体旋钮控制，一键操控所有功能；内置处理芯片，可烧写问候语，支持外部联动控制；配置4个独门通道，3组独立荧光激发滤片组，最高可配4组。 2.2.2 通道LED荧光通道激发组： 紫外激发组：EX365/40nm,BM410nm,DM473/22nm； 蓝色激发组：EX472/28nm,BM490nm,DM520/30nm； 红色激发组：EX53/20nm,BM570nm,DM585/20nm； ★2.2.3 激发光源：大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型盒体散热及风扇制冷，有效降低荧光飘移。 2.3 成像系统 2.3.1最大像素：≥1250万 2.3.2 芯片大小：≥1英寸 2.3.3 像素大小：≥3.1微米 x 3.1微米 2.3.4 曝光时间：0.041ms-10000ms 2.3.5 帧速：15fps@4088 x 3072 pixels 2.3.6 制冷方式：内置矩阵散热器+风扇制冷 2.3.7 真彩图像：8bit/16bit RAW，24bit RGB， 2.3.8 数据传输：USB3.0高速图像传输接口 2.3.9 白平衡：自动/手动 2.3.10 曝光：自动/手动/区域 2.3.11 图像分析软件：采用动态图象测量，辅以各类图象优化算法，兼且具有“图象区域放大”、“色彩直方图”、“自动识别比例尺”、“批注”、“导出报表”、“图片保存”和“视频录制”等实用辅助功能。； 2.3.12电脑： i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器 2.4.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 2.5.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 12 | 半制备型液相色谱仪 | 一、技术参数 紫外检测器参数： 波长范围nm：190-800 带宽nm：8 ★流通池：半制备/分析流通池 波长精度nm：±0.5 波长重复性nm：0.15 ★基线噪声（静态）Au：W ± 0.35x10'5 漂移（静态）Au/h：W 1x10'4 ★最4唯测限g/mL：W 4X10-8 外形尺寸cm：46.5X31.5X18 电源参数：90V-240V, 50Hz~60Hz, 150W 泵参数： ★流速范围ml/min：0.001-50 ★最大工作压力Mpa：30 ★压力脉动：1%, at 10Mpa 流速准确度%：±0.35 流速重复性%：W0.1 梯度准确度%：±2 梯度重复性%：W0.2 外形尺寸cm：46.5X31.5X18 配置： 高效液相色谱仪半制备型梯度系统 1套 高压输液泵(Ⅲ代) 2台 流量范围：0.001-50ml/min 最大压力：30MPa 紫外可见光检测器(Ⅲ代) 1套 波长范围：190-400nm 光源：氘灯，双波长 50ml流通池 1个 手动进样阀(含定量环) 7725i 1台 色谱工作站(含加密狗) 1套 半制备型动态混合器 1台 梯度系统工具及配件包 1套 溶剂组织盒 1个 电脑：i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器 公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 13 | 有机合成装置 | 一、功能 温度设定：操作设定，数码显示 搅拌设定：操作设定，数码显示 气体置换：真空吸引，惰性气体加压 还流：高效率循环，瞬时拆装 试药添加：可在惰性条件下也可以气体流动下添加 试药添加：可在惰性条件下也可以气体流动下添加 反应观察：直观、确认、颜色、反应状态、搅拌力度 安全对策：温度控制（x5）压力控制，安全控制 冷却水接口：外径10.5mm 接液部材质：聚四氟 实验管尺寸：￠30×200H 搅拌子尺寸：￠20×7H（一字型） 环境温度：5-35℃ 电源输入：220V50Hz 二、技术参数 合成规模：10~30mlx5根 搅拌方式强磁力搅拌 温度调节范围：-10~150℃（5×个别温调）※ 转速度范围：250~1300rmp(30ml水时) 回流：可进行高效回流※ 试剂添加：利用吸管、滴管、定量滴管等添加试剂可以惰性条件下进行固体试料的添加 外形尺寸：430x270x460mm 电源：220V、50Hz•10A 加热功率：800W 三、公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 四、售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 14 | 双层玻璃反应釜（托盘型） | 一、特点 1.采用新型高硼硅玻璃(GG-17)实有武力、化学性能的反应实验设备。 2.本产品独特设备，整机不锈钢框架结构(其连接部分三通四通精巧配连)，紧凑坚固不走型，移动方便。 3.特有的变频调速，让您在实用中高低速，理想准确自如，可选配全防爆系统。 4.釜腔和夹套设计为无死角，釜盖特制固体加料，清洗不用拆卸更方便。下方料为用户设计其更理想能放出浓液和微量固体液料。 5.反应釜夹层的加热(制冷)溶液在反应完毕后能更彻底完全排除，无积液。 6.整机科学理想，美观、实用，是国内同行领先。 二、技术 1、由于玻璃反应釜采用的材料(GG17高硼硅玻璃)是拥有优良物料和化学性能。在变频调速的搅拌过程运转中会比较平稳，即使力矩大也不会产生火花。 2、另外，组件采用四氟密封，在市场同类产品中可保持较好的真空度(一般在-0.095mpa左右)，保持在工作状态下的高精度密封。而且还有磨屑收集槽。 3、合金钢机械密封，聚四氟乙烯连接口，保持在工作状态下的高精度密封。 4、Pt100传感器探头，测温精度高，误差小，有效提高工作效率 5、聚四氟乙烯放料阀，可活动接口，出料彻底快捷。 6、玻璃反应釜夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排积，不积液 7、整体不锈钢立柱移动式框架结构，五口反应釜盖，具回流、加液、测温等全套玻璃。 8、强扭力，无噪声。采用的日本技术交流齿轮减速电机 9、玻璃反应釜的双聚四氟乙烯搅拌桨，适用于低至高黏度液体的搅拌与混合。 三、参数 恒压漏斗L：2 冷凝面积㎡：0.6 接收瓶L：5 底阀高度mm：500 双层釜体：采用GG-17高硼硅玻璃材质，厚度≥5mm 搅拌电机转速r/min：0-650 防爆电机功率W：370 普通电机功率W：200 数显调速盒：先进变频调速，带有数字显示功能，数显转速和温度 六口反应釜上盖： ①中间：搅拌口#40法兰；机械密封1个（陶瓷轴承），搅拌杆内径不锈钢，外部全包四氟防腐材料 ②左前：温度计套管#24磨口；玻璃温度计套管放置温度传感器，温度数显于调速盒上，可选配就地数显温度计 ③正前：固体加料口#95法兰； ④左后：恒压漏斗#40磨口；实现真空状态下加料，加料速度可控制 ⑤正后：进气加料阀#34磨口； ⑥右后：回流弯头#50球磨；蒸馏冷凝，回流弯头连接釜盖和冷凝器之间，用于分离，浓缩及收集 反应釜架子：铸造喷塑一体式，托盘支撑更牢固 玻璃放料阀：带侧方料口，可拆卸，无死角设计 四.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 五.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 15 | 双层玻璃反应釜（50L可升降旋转型） | 釜体容量:50L 内径365mm外径410mm 内长576mm 夹层容量:约16L 电压频率:220V/50HZ 整机功率：160W 搅拌电机功率:120W1/3 升降电机功率:40W1/12.5 搅拌转速:0-450rpm/min 釜体温度范围:-80℃～+250℃ 测温精度:±1℃ 真空度:0.098Mpa 釜盖:Φ265mm 六口（全四氟盖）:搅拌口Φ50mm螺纹口 冷凝回流口:50#球磨口 恒压漏斗口:40#标口 减压口:34#标口 测温口:24#标口 固体加料口:Φ80mm螺纹口，内径50#mm 搅拌桨：Φ17×1000H(mm) 叶展190mm 冷凝器：Φ120×600H(mm) 下Φ60法兰口 冷凝面积：0.5㎡ 回流弯头：上Φ60法兰口左50#球磨塞 恒压漏斗：2L 上29#标口配玻璃塞下40#标塞 下配40#标口×40#标塞S型转接头与釜盖连接 减压阀：34#标塞阀放气咀（宝塔接头）外径12mm 夹层进出循环口：Φ45mm法兰口配套6分缓冲装置、外接口4分丝口 放料口：Φ75mm法兰 Φ33mm放料孔斜出料口（宝塔接头）Φ34mm 离地290mm 真空抽气咀：宝塔接头外径12mm 冷凝盘管进出循环咀：宝塔接头外径15mm 主机升降行程：740mm（实际以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准） 釜体旋转：向左旋转150° 公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 16 | 双层玻璃反应釜（30L可升降旋转型） | 釜体容量:30L 内径365mm外径410mm 内长576mm 夹层容量:约16L 电压频率:220V/50HZ 整机功率：160W 搅拌电机功率:120W1/3 升降电机功率:40W1/12.5 搅拌转速:0-450rpm/min 釜体温度范围:-80℃～+250℃ 测温精度:±1℃ 真空度:0.098Mpa 釜盖:Φ265mm 六口（全四氟盖）:搅拌口Φ50mm螺纹口 冷凝回流口:50#球磨口 恒压漏斗口:40#标口 减压口:34#标口 测温口:24#标口 固体加料口:Φ80mm螺纹口，内径50#mm 搅拌桨：Φ17×1000H(mm) 叶展190mm 冷凝器：Φ120×600H(mm) 下Φ60法兰口 冷凝面积：0.5㎡ 回流弯头：上Φ60法兰口左50#球磨塞 恒压漏斗：2L 上29#标口配玻璃塞下40#标塞 下配40#标口×40#标塞S型转接头与釜盖连接 减压阀：34#标塞阀放气咀（宝塔接头）外径12mm 夹层进出循环口：Φ45mm法兰口配套6分缓冲装置、外接口4分丝口 放料口：Φ75mm法兰 Φ33mm放料孔斜出料口（宝塔接头）Φ34mm 离地290mm 真空抽气咀：宝塔接头外径12mm 冷凝盘管进出循环咀：宝塔接头外径15mm 主机升降行程：740mm（实际以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准） 釜体旋转：向左旋转150° 公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 17 | 高低温循环装置 | 1、工作范围：冷却温度范围：200℃/-40℃ 2、额定制冷量 2.1零摄氏度时，大卡/时（Kcal/h）：11206；千瓦（KW）：13 冷吨（RT）：3.8 2.2 -40摄氏度时；大卡/时（Kcal/h）：3534；千瓦（KW）：：4.1 冷吨（RT）：1.2 3、加热槽容积L：15 4、输入功率KW：26.1 5、总电流 A：32 6、加热功率KW：20 7、工作条件：环境温度：≤30℃；相对湿度：60％；工作电压：380V±10％ 50Hz；介质粘度：500C•S• t 以下。 8、机能 控温能力：智能数显控温仪、PT100温度传感器、控温精度±2℃ 设定方式：在使用范围内任意设定、分辨率 0.1℃ 安全保护：过压、延时、过流、过热、漏电、缺相保护器 冷媒：R404a 9、压缩机功率、电流：7.35KW、12.6A 10、循环泵性能：功率350W、电流1.8A 、流量70L/min、扬程18米 11、体积（mm）：880*880*1190 12.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 13.售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 18 | 全波长酶标仪 | 一、主要特点： 1、带有单独标准比色杯光路，可以作为紫外-可见分光光度计使用； 2、适用于大多数生命科学研究工作，尤其是DNA/RNA分析； 3、适用于蛋白质定量分析，支持紫外吸收、Bradford、Lowry等方法； 4、适用于终点法ELISA/EIA，具有多种拟合曲线进行分析； 5、适用于MTT（IC50/LD50）分析； 6、适用于细胞活性和细胞毒性测试； 7、适用于微生物鉴定，细菌浓度分析； 8、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； 9、适用于内毒素LAL分析； 10、能够检测任何标准96孔或紫外透射96孔微孔板； 11、内置光栅单色器，波长范围为190 ~ 1000 nm； 12、波长精度可达 ± 1 nm，波长重复性可达0.2 nm； 13、具有单波长、双波长、多波长检测功能； 14、具有动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析； 15、具有光谱扫描模式，可得出紫外-可见光谱； 16、具有温控孵育系统，温度可达65℃，适应高温试验； 17、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床； 18、使用闪烁氙灯光源，寿命长、发光稳定； 19、具有样品检测探测器和参比探测器，检测精确； 20、采用光电池检测器，非CMOS检测器； 21、可使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证； 22、具有功能强大的数据分析软件，微孔板分析工作站，能够进行定性和定量处理，并具备丰富的计算公式，来进行数据处理，并可生成打印报告，方便快捷； ★23、操作显示：触屏操控和PC端控制两种方式。触屏控制方便快捷，打开仪器即可进行测试；PC端软件版，可通过设置测试流程，实现自动化运行，并可进行复杂的布板方式，满足客户的不同需求； ★24、带有4.3英寸触摸屏，可独立控制比色皿通道； ★25、动力学和光谱测试具有良好的实时操控性，可实现动态测试数据的实时查看，不用等待测试完毕才能查看数据； ★26、具备开机即可启动的背景温度设置，使得仪器在实际测试时，不用从室温启动加热，可缩短升温时间； 27、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输； 28、全中文界面，适合国内操作人员使用与教学； 29、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比； 二、主要指标： ★1、检测波长范围：190 nm ~ 1000 nm（1 nm步进）； 2、波长准确度：± 1.0 nm； 3、波长重复性：< 0.2 nm； 4、带宽：2 ~ 10 nm间可定制； 5、杂散光：< 0.005% (450 nm)； 6、测定范围：0 ~ 4.000 OD； 7、线性范围：0 ~ 2.500 OD (96孔板，450 nm)， ± 2.0%； 8、准确度：0.003 OD或 ± 2.0% (200 ~ 1000 nm)； 9、整板重复性：极值< 0.006 OD； 10、读数分辨率：0.0001 OD； ★11、孵育温度：（室温+2℃）~ 65℃，±0.2℃在37℃，其它温度±0.3℃； 12、振荡：线性振荡，具有低、中、高三种振荡速度； 13、微孔板类型： 96孔和384孔； 三、主要组成： 1、主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、比色皿分析装置）； 2、光吸收全波长酶标仪工作站软件； 3、电脑：i5-10505，8G， 1TB， 2G独显，23.8英寸高清屏显示器 四、公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 五、售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 19 | 电子天平 | 一、参数及功能 1、最大称量值：220g 2、可读性：0.1mg 3、重复性：0.1mg 4、线性误差：0.2mg ★5、灵敏度漂移：3.0 ppm/ ˚C 6、稳定时间：3s 7、秤盘尺寸：80mm 8、天平采用全新电子线路，配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果 9、多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能 10、背亮液晶显示屏 11、前置水平调节脚和水平指示器 12、动态温度补偿，实时修正温度波动对于称量结果的影响 13、配下挂称量的专用挂钩和防风； 14、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件 15、带RS232接口，可将称量结果直接传送至Excel等开发式应用程序 |
| 20 | 离心机 | 1、微机控制，触摸面板、大屏幕液晶显示，交流变频电机驱动，运行平稳、宁静。 2、设有电动安全门锁，转子自动识别功能。具有10种程序储存功能，9档升速，10档降速档位。 3、拥有10款转子，可配多种适配器应用广泛，既能高速离心（18500rpm），又能大容量离心（4×100ml）一机多用； 4、其独特的风流导向，确保样品的温度 5、★特殊的减震系统，确保运行平稳 6、产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求。 7、★最高转速：18500r/min 8、★最大相对离心力：23797xg 9、最大容量： 4×100ml 10、转速精度： ±10r/min 11、定时范围：1min～99min 59sec 12、整机噪声：≦60dB(A) 13、电源：AC220V 50/60Hz 10A 14、整机功率：750W 15、配置：6*50ml尖底角转子（最高转速11000 r/min 最大离心力12850×g） 16.公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 17. 售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 21 | 加热磁力搅拌器 | 一、技术参数 1、★操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示 2、★具有锁定键，防止误操作 3、最大搅拌量 (H2O)：20 l 4、转速范围：50 - 1500 rpm 5、加热输出功率：1020 W 6、控温范围 (盘面) ：室温+仪器自热(2)至500°C 7、可调安全温度回路范围：100 - 650 °C 8、外接温度传感器接口可选配PT1000, ETS-D5, ETS-D6 9、外部PT1000温度控制精度（500mlH2O在600ml烧杯，40mm搅拌子，600rpm，50℃）：0.5 ±K 10、一体成型的玻璃陶瓷盘面，尺寸：180 x 180 mm 11、★自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式。 12、★间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。 13、★粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度。 14、★计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能。 15、标配RS 232 / USB接口，可连接电脑软件进行控制或进行软件升级以及查询序列号。 二、配置 1、主机一台含IKAFLON® 30 / 40搅拌子，PT 1000.60 一支 2、固定支架一套 三、公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 四、售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |
| 22 | 电化学套装 | 标称电压（输入）:48 VDC；最大电流（输入）： 1500 mA 电压输出：30/10 V；当前输出： 100 mA 电机输出功率：9 W；速度范围：50 - 1500 rpm 设置速度精度： 10 rpm；最大搅拌量 (H2O)： 0.1 l 搅拌子长度： 8 - 16 mm；转速控制：控制旋钮；显示屏： TFT。 Output current resolution： 0.1 mA Output voltage resolution ：0.01 V Current measuring resolution ：0.1 mA Voltage measuring resolution ：0.1 V Current measuring accuracy： 0.1 mA Voltage measuring accuracy ；0.01 ±V 外形尺寸： 130 x 150 x 250 mm； 允许环境温度： 5 - 50 °C 允许相对湿度： 80 % DIN EN 60529 保护方式： IP 40 USB接口：是 电压：100 - 240 V；频率：50/60 Hz 仪器输入功率：39.84 W 仪器输入功率：待机 5 W 直流电压： 48 V 电流消耗： 750 mA 公司产品通过ISO9001质量认证体系，整机质保三年，免费升级软件 售后服务：2小时内响应，4小时内做出回复，48小时内到现场服务 |

- 商务要求：

| 标的提供的时间 | 以合同签订的时间为准，完成供货、安装、调试、交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 由中标供应商与采购人签订合同时另行约定。 |
| 验收要求 | 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |

备注：专家论证费及评标费用由中标方支付。

评分标准：采用综合评估法