贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）3D腹腔镜系统采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）3D腹腔镜系统采购

项目编号：QYC2024-0003

采购预算：3600000.00元

最高限价：2610000.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）:

时间：2024-07-15至2024-07-17

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：市场询价

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院）

项目联系人：姜老师/何老师

联系电话：0855-3910171

2、代理机构

代理全称：贵州启云诚项目管理有限公司

联 系人：武艳云

联系方式：0855-8269959

采购需求附件

- 资格条件：

- 一般资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供审计的2022年度财务审计报告或2023年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意1个月依法纳税凭证和 2024 年任意1个月企业缴纳社会保障资金的证明材料 (依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料)；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行承诺原件扫描件加盖电子公章；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件加盖电子公章；

6.法律、行政法规规定的其他条件：供应商承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动。

7.供应商法定代表人身份证明书扫描件及本人身份证原件扫描件；或法定代表人授权委托书扫描件及受委托者本人身份证原件扫描件；

特殊资格要求：

1.本项目所需特殊行业资质或要求：投标人须提供合法有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

- ▲本项目不接受联合体投标，不能转包及分包

- 注：具体资格条件以本项目发布的采购公告要求为准。

- 商务要求：详见招标文件

- 验收标准、规范及方式： 符合国家相关验收标准及规范。

- 评分办法：本项目采用综合评分法。

- 四、采购内容及技术参数：

一、采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D腹腔镜 | 套 | 1 |

二、总体要求：

- ★该手术系统核心组件由内窥镜图像处理器、三维荧光胸腹腔内窥镜、冷光源、气腹机和手术器械组成，要求为国内最新上市的同一品牌产品。可提供三维胸腹腔内窥镜手术支持，满足普外科、肝胆外科、心胸外科、妇产科、泌尿外科等多学科不同手术需求。

- 技术参数

- （一）内窥镜图像处理器:

- 能够提供二维和三维影像，并实现二维/三维图像的一键切换和图像180°翻转。

- 主机可以提供普外，泌尿，妇科，心/胸四种标准配置模式，最多可以创建≥10个自定义配置模式。

- ★具有红色增强、烟雾减少（两种功能可以组合使用），画外画三种图像显示效果；具备3种荧光手术模式，包括荧光绿色模式，白色模式，和荧光增强模式。

- 至少三种电子化图像优化功能：亮度、对比度、边缘增强，分别≥10档可调。

- 最大数字变焦≥1.8倍。

- 具备≥4组以上视频信号输出端口：3D视频信号至少包含2组3G SDI或2组DVI-D接口，2D视频信号至少包含2组DVI-D或1路HD-SDI接口。

- 主机面板≥4枚控制按钮，可以进行光源开关、录制视频等操控。

- ★选配4K手术模式，分辨率为≥3840*2160P，60Hz逐行扫描；

- 电气安全：CF型，防除颤。

- （二）三维荧光胸腹腔内窥镜:

- 具有0°和30°可选，工作长度≥310mm，直径≤10mm；

- 最大景深范围≥150mm，视场角≥73°；

- ★摄像头内含两路1/3英寸CMOS图像传感器，全高清采集分辨率，逐行扫描；

- 最低光灵敏度≤0.007W/m2，最小快门速度1/100000s；

- ★摄像头集成导光束于一体，使用时无需组装和拆卸，摄像头电缆和导光束同等长度，长度≥4米；

- ★摄像头控制按钮≥4个，短按和长按分配不同功能，可以控制光源开关和菜单、进行白平衡、视频录制和荧光模式切换等操作；摄像头可实现图像180度翻转，变焦功能；

- 荧光成像适用于：血管血流、胆道系统、淋巴系统；

- ★内窥镜头端可自动加热，有效避免内窥镜镜头起雾；

- ★选配4K摄像头，4个1/6英寸CMOS芯片。焦距16-32mm，景深50-200mm；

- ★选配4K腹腔镜，直径5mm、10mm（0度或30度）可选；

- 电气安全：CF型，防除颤，可用于心胸外科手术；

- （三）冷光源：

- 光源类型：LED；

- 激光发射波长≥805nm；

- 具备激活与待机模式；

- ★具备自动亮度/手动亮度模式切换，控制可以从0到100%逐步调节光亮度，每档调节步幅为：5%；

- ★可进行光缆测试，可测试光缆的光传导情况，并根据测试结果判断是否更换光缆；

- 电气安全：CF 型，防除颤。

- （四）气腹机：

- 最大气体流量≥50L/min，可设定的压力范围1-30mmHg；具有气体加热功能，可加热到接近人体温度的37度，具有气体加热超温报警功能，超温时自动关闭气体加热和注气。

- 触摸屏显示器，显示压力和流量的实时数据与额定数据。

- ★具有排烟过滤功能，排烟等级：关、6L/min、12L/min；过滤性能：对气体中0.5微米及以上微粒的滤除率100%。

- 具有气源压力检测功能，分六级压力阶梯显示气瓶压力；具有超压自动排气系统，超压排气响应时间≤3秒。

- ★具有记录手术报告功能，可以显示最后10次手术记录，并可导出至U盘。

- 气腹机具有机器自检功能，过压，堵塞、污染时自动报警。

- （五）显示器：

- 背光：LED, 尺寸≥31英寸, 显示分辨率1920*1080。

- 能同时显示二维和三维图像，包含2路SDI和2路DVI信号输入端口,2路SDI输出端口，可分配图像信号到第2台监视器。

- ★选配显示器，4K分辨率≥3840*2160P；

- （六）手术器械：

- ★可拆分为内芯、外芯、PEEK绝缘外杆及手柄 4个部分，以便彻底清洗灭菌。

- 直径具有3.5MM、5MM、10MM、12.5MM等规格可选，工作长度≥310MM，可360度转向。

- ★持针器采用轴向手柄设计，具有按钮式锁定装置，钳口具有超负荷保护机制；工作端左弯型，直径 5MM，工作长度≥310MM。

- 支持高温高压，低温或环氧灭菌等多种灭菌方式。

- 四、配置要求：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜图像处理器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 30°三维胸腹腔内窥镜 | 1 | 根 |  |
| 3 | 30°一次性使用内窥镜保护鞘 | 1 | 套 |  |
| 4 | 冷光源 | 1 | 台 |  |
| 5 | 气腹机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 可重复使用加热气腹管 | 2 | 根 |  |
| 7 | 脚踏开关 | 1 | 套 |  |
| 8 | 3D显示器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 3D显示器（副屏幕） | 1 | 台 |  |
| 10 | 系统台车 | 1 | 台 |  |
| 11 | 摄像头支架 | 1 | 套 |  |
| 12 | 3D防雾眼镜 | 1 | 盒 |  |
| 13 | 高清影像录制设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 台 |  |
| 15 | 4K医用摄像头 | 1 | 个 |  |
| 16 | 腹腔内窥镜 | 1 | 根 |  |
| 17 | 医用显示器 | 1 | 台 |  |
| 18 | 系统台车 | 1 | 台 |  |
| 19 | 器械套装（两把） | 1 | 套 |  |

注：1.本次招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。供应商可提出标准、商标或其他型号，并逐项做出说明，但供应商须保证这些型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求，以满足采购需求。同时提供技术规格偏离表。参数要求必须符合国家强制性标准，否则视为不满足招标文件要求。

2.采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请供应商自行结合本项目特点，以满足采购人采购需求。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准