毕节市中医医院心肺功能测试系统项目（五次）

采购需求公示

一、资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所属行业为工业，本项目专门面向中小微企业采购，项目评审过程中，中小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）必须有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证及法人身份证明（或有效身份证明性文件），授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书和被授权委托人身份证（或有效身份证明性文件）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法的会计师事务所出具的2023年度完整的财务审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注）；或提供基本开户银行2024年任意时间出具的有效资信证明；

（4）提供2024年任意3个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料（依法免税和不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）供应商若为生产厂家须提供《医疗器械生产许可证》；供应商若为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料；

（7）诚信资格要求：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与投标。①提供公告发布当日至开标前任一时间，在“信用中国”网站查询下载的信用信息报告（法人和非法人组织公共信用信息报告）；②提供公告发布当日至开标前任一时间，在中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）的完整查询记录截图”；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；（提供书面声明）

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供书面声明）

二、评标办法：低价中标

三、技术参数：

采购需求

运动心肺测试系统

- 一、基本要求：

运动心肺测试系统与运动心电图仪、运动血压监护仪、运动脉搏血氧仪、跑台或功率车等设备联机使用。通过测试者在特定的运动负荷下，收集测试者呼出的气体流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压、血压、血氧、心功能等参数的数据，利用九图法，分析测量人体的心肺功能、肺活量指数、基础代谢率、脂肪代谢等，从而供医生评价心肺功能的整体情况和储备能力，进行营养评估和心肺功能预警。

二、主要技术要求

- 气体代谢测量方法：采用快速每口气法。

2、流速范围：不窄于-15L/s～+15L/s；通气量范围：不窄于-10L～+10L；精确度：≤±2.3%；(需提供白皮书或其他技术证明文件)

2.1、气流阻力：<0.5cm H2O/L/s（在12L/s 时）(需提供白皮书或其他技术证明文件)

3、氧气传感器：电化学式氧传感器。测试浓度范围：不窄于1%～25%；分辨率：0.01%O2；准确度：≤±0.2%；T90响应时间：≤80ms；

4、二氧化碳传感器：红外传感器。测试浓度范围：不窄于0%～10%；分辨率：0.01%CO2；准确度：≤±0.3%；T90响应时间：≤80ms；

5、具有≥三种定标功能，包括但不限于海拔定标、流量定标、气体定标；具备一键全自动定标功能或各部分单独全自动定标方式。(需提供白皮书或其他技术证明文件)

6、实时分析功能：系统具有吸入及呼出气体的氧浓度、二氧化碳浓度的实测数据分析功能。

7、具备静态肺测试功能，具有常规通气、分钟最大通气量、流速容量环测试功能，医生可以自由选择测试区间和测试结果，降低重症和老年等患者的测试难度。（需提供白皮书或其他技术证明文件）

7.1测试数据包括但不限于：吸气肺活量(VC IN)、深吸气量（IC）、潮气量（VT）、补呼气量（ERV）、用力肺活量（FVC）、分钟最大通气量（MVV）、最大呼气流量（PEF）、一秒量（FEV1）、一秒率（FEV1%VC）、75%肺活量最大呼气流量（MEF75）、50%肺活量最大呼气流量（MEF50）、25%肺活量最大呼气流量（MEF25）等。

8、具备动态心肺功能测试功能，测试数据包括但不限于：摄氧量（VO2）、每公斤摄氧量（VO2/Kg）、二氧化碳排出量（VCO2）、呼吸交换率（RER）、代谢当量（Met）、心率（HR）、心率储备（HRR）、心排量（Qtc）、每搏量（SVc）、氧脉博（VO2/HR）、呼吸末氧分压（PETO2）、呼吸末二氧化碳分压（PETCO2）、摄氧效率曲线（OUES）、呼吸频率（BF）、呼吸储备（BR）、每分钟通气量 （VE）、氧通气当量（EqO2）、二氧化碳通气当量（EqCO2）、通气效率（VE/VCO2-Slope）、呼气潮气量（VTex）、死腔潮气比（VD/VT）、吸气时间（T-in）、呼气时间（T-ex）、呼吸总时间（Ttot）、吸气时间与呼吸总时间比（Tin/Ttot）、收缩压（Psys）、舒张压（Pdia）、血氧饱和度（SpO2）、负载功率（Load）、做功效率（VO2/WR）、能量消耗（EE）、FAT脂肪消耗量、FATmax脂肪最大氧化强度、CHO碳水化合物消耗量等数据。

9、具有动态肺测试模块编辑、运动规程、分析流程设置功能；具有标准9 宫格图形化的运动心肺试验结果的图表显示；图表显示模板可自行编辑，显示的参数内容可自行编辑；

9.1动态肺测试模块编辑：系统可以根据医生要求自定义编辑动态肺测试的模块曲线图；系统内置（新九图）曲线图、AT（无氧阈）曲线图、Intrabreath(内呼吸)曲线图、Qt Calt(心排量）曲线图、Resp-Driver(呼吸动力学）曲线图、Calorimetry(营养代谢）曲线图、Workload（运动功率）曲线图和Ergo-ER（运动状态）曲线图测试显示模块等；

9.2运动规程：系统内置≥10种常用运动测试方案，还可根据医生要求自定义编辑或新增患者运动负荷规程；

9.3分析流程设置：系统可根据医生要求自定义选择分析流程；系统内置运动终止原因、确定运动极限值、有氧阈值分析、确定通气无氧阈、斜率分析、动态流速流量环分析、RPE量表、基础代谢率分析、营养代谢分析。

10、具备设备自动检测功能；可自动检测运动心电图仪、运动血压监护仪、运动脉搏血氧仪、功率车或跑台、自动定标桶等装置的连接状态，测试数据能够通过数据端口实时传输到系统软件中。

11、可连接运动跑台或功率车；系统可以根据医生要求自定义编辑患者运动负荷规程；

12、软件可根据测试结果生成测试报告，具有打印功能；并可进行报告编辑，系统可以根据医生要求自定义编辑打印报告的模板。

13、运动处方功能：系统可以根据测试结果，可以自动出具有氧运动训练处方、抗阻运动训练处方、平衡运动训练处方和柔韧性运动训练处方，医生可以根据患者实际情况进行运动频率（F）、运动强度（I）、运动时间（T）和运动方式（T）的调整。

14、具备医生工作站功能和主任工作站功能

14.1需实现同一局域网的医生端实时接受测试系统发送的测试报告，同步更新测试端患者报告；医生工作站可编辑、修改和报告打印。需要实现医生端多点登陆功能，可查询、编辑和报告打印功能。

14.2需实现同一局域网的主任端实时接受测试系统发送的测试报告，同步更新测试端患者报告，可编辑、修改和报告打印功能。可导出excel表格做数据分析统计功能，包括患者信息，测试量及测试报告等。可导出测试报告的word表单，可实现在线编辑，下达训练处方。

15、可实现院外回访数据的实时监测与训练，监测和训练数据自动生成一个报告；支持报告单的下载，在线传输功能，便于院内对心肺慢病患者的康复进行动态管理，患者院外病情自我管理，实时反馈院外训练效果。

16、具有≥5项心肺康复训练模块，包括但不限于呼吸训练、排痰训练、有氧训练、力量训练、平衡训练等。

17、运动心电工作站滤波器包括但不限于：具备交流滤波器、肌电滤波、低通滤波器等模式；（需提供白皮书或其他技术证明文件）

17.1采样率10kHz/秒/通道(采集)； 0.5kHz (分析)
A/D转换：18bits
分辨率：2.52uV/LSB
时间常数：≥3.2s
频率特性：0.05Hz～150Hz
灵敏度：2.5, 5, 10, 20 ,10/5(mm/mV)，AGC ，转换误差应为±5%；
耐极化电压：±500mV
输入阻抗：≥20MΩ
输入回路电流：≤10nA
输入电压范围：<±5 mVpp
除颤恢复时间：5S
定标电压：1mV±2%
噪声电平：≤15μVp-p
滤波器：交流滤波器；50Hz/60Hz/关闭
肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz/关闭
基漂滤波器： 0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz
低通滤波器：150Hz/100Hz/75Hz
共模抑制比 (CMRR)：≥100dB（AC OFF）

18、脉博血氧仪

18.1、充满电后可使用≥16小时；存储时间：≥21天，充电时间：≤4小时；

18.2、血氧饱和度SpO2：0-100%，精确度：±2个数字位；

18.3、LED屏幕显示，实时监控生命体征，屏幕长宽：≥11CM X ≥4.5CM；

19、运动血压监护仪

19.1、无创血压测量：采用柯氏音听诊法检测R波，适合所有静态和动态压力测量；

19.2、具有不少于两种模式：示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式。

DKA模式：收缩压：不窄于41-270mmHg，舒张压：不窄于21-160mmHg；OSC模式：收缩压不窄于41-260mmHg，舒张压：不窄于21-160mmHg。（需提供白皮书或其他技术证明文件）

19.3、心率测量范围：40-200bmp，精度±1BPM。

19.4、运动试验专用的无创血压监测系统，在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压。

20、功率车

20.1功率范围：1-999W ；

20.2转速范围：独立的脚踏速度30至130 N／min

20.3显示：液晶显示器，≥320×240像素，可180度旋转；

20.4车把和座椅可调节：调整垂直和水平120-210cm

20.5可显示信息有：功率，转速，时间，速度等；

20.6计算机控制，永磁转矩测量；运动负荷控制为功率恒定模式。

三、配置要求

| 序号 | 名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺功能测试主机及配套附件 | 1 | 套 |
| 2 | 心肺功能测试系统软件 | 1 | 套 |
| 3 | 可重复使用呼吸面罩 | 3 | 个 |
| 4 | 流量检测器 | 1 | 台 |
| 5 | 减压阀 | 1 | 个 |
| 6 | 硅胶毛细管 | 1 | 个 |
| 7 | 气体采样管 | 1 | 个 |
| 8 | 疲劳评估量表 | 1 | 张 |
| 9 | 4L标定气体 | 1 | 瓶 |
| 10 | 定标桶 | 1 | 个 |
| 11 | 自动定标桶 | 1 | 个 |
| 12 | 自动定标连接线 | 1 | 条 |
| 13 | 一次性使用心电电极 | 100 | 个 |
| 14 | 台式脉搏血氧仪 | 1 | 台 |
| 15 | 运动血压监护仪 | 1 | 台 |
| 16 | 心电工作站 | 1 | 套 |
| 17 | 采集盒 | 1 | 个 |