贵阳市第二人民医院

贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目（项目名称）

需求公示附件

| 项目序列号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | GZWH-2025-4842A |  |  |
| 项目名称： | 贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 |  |  |
| 品目编号： |  |  |  |
| 品目名称： | 贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 |  |  |
| 采购方式： | 单一来源 | 采购类别： | 服务类 |
| 采购人： | 贵阳市第二人民医院 |  |  |
| 代理机构： | 贵州卫虹招标有限公司 |  |  |

# 第一部分  专用部分

## 第一章　采购范围

### 第一节 采购项目概述

一、项目及品目概述

本项目为贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目。

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为（大写）捌拾柒万捌仟元整  （￥ 878000.00），本项目的最高限价为（大写）：捌拾柒万捌仟元整（￥ 878000.00）。

本项目按（☑总价/□单价/□下浮率/□费率/□固定价）进行投标报价。

计价单位元（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：□是/☑否

2.分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：/

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：□是/☑否，具体内容为：(/)

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采 购 人

1.采购人名称：贵阳市第二人民医院

2.地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路547号

3.联系人：罗老师

4.联系电话/传真：0851-84139004

5.电子邮箱：/

七、代理机构

1.名称：贵州卫虹招标有限公司

2.地址：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场18楼D座

3.联系人：罗进梅

4.联系电话/传真：18786631522

5.电子邮箱：2711820240@qq.com

八、监督部门

监督部门：贵阳市财政局

监督电话：0851-85806835

详细地址：贵阳市观山湖区林城东路金阳行政中心二期C区340室

### 第二节 项目概况

一、采购范围

本项目采购的服务来源范围要求为本国合法生产商、经销商提供的相关服务。

- 二、须满足的规范、标准

- 本项目执行的规范或标准以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准。

### 第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供2023年度（或2024年度）经审计的财务报告或基本开户银行出具的2025年的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的2025年的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（格式自拟）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年1月至今任意一个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）及2025年1月至今任意一个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6.法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求

供应商须具备：投标供应商须提供医疗器械经营许可证；

（三）本品目□接受/☑不接受联合体投标

（四）本品目□是/☑否专门面向中小微企业采购。（投标供应商需提供《中小企业声明函》，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业）。

## 第二章　服务需求及商务要求

### 第一节 服务需求

- 一 、服务名称、数量及主要技术规格：

| 序号 | 维保设备名称 | 设备厂家 | 数量 | 型号 | 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 东软医疗系统股份有限公司 | 一套 | Neuviz 128 CT | 整机全保（含球管、高压注射器） |

- 配置及性能要求

- 1.供应商须保证采购人所维保设备处于优良运行状态，针对维保设备提供设备安全检查、运行状态检查以及维修服务，并提供维保期内的系统状态报告；

- 2.维修、调试工艺须符合相应的国家标准，没有国家标准的，须按照设备出厂技术标准进项安装调试，保证各项功能能通过主机操作系统正常测试、各项功能完整且能正常使用，供应商须提供相应标准文件；

- 3.维修、保养所提供的零配件要求系统性能稳定、质量可靠，具有商检证明、合格证等合法身份、并与主机注册类型一致，或者取得合法用于该型号设备的CFDA证书。符合中国国家有关管理法规，须提供有效的证明材料，符合相应的国内、国际机械电气标准；

- 4.供应商须具有合法进入并使用维保设备全部软件系统的能力，拥有使用系统软件进行精准测试、精准调试设备的权限，提供设备软件系统版权登记人的授权书原件；

- 5.CT 维保期内提供的球管须符合如下要求：

- 5.1 所用球管须为全新原装，符合国家有关管理法规，须具有商检证明、合格证等合法身份、并且与主机注册类型一致，或者取得合法用于该型号CT的CFDA证书；

- 5.2 提供拟用球管适用于该型号CT的产品注册标准或产品注册检验报告；

- 5.3 球管须符合如下参数

- 5.3.1热存储总容量：8MHU；

- 5.3.2额定电压：140KV；

- 5.3.3最大毫安：667mA@120KV；

- 5.3.4焦点大小：

- （1）Small：0.6*1.2mm IEC60336；

- （1）Large：1.1*1.2mm IEC60336；

- 5.3.5靶材料：钼锆钛合金，钨，铼，石墨；

- 5.3.6恒定最小固有过滤(等效Al)：0.5mm Al@75kV；

- 5.3.7高压发生器：最大80KW；

- 5.3.8  X线球管阳极最大散热率：11KW；

- 5.3.9球管采用动态飞焦点技术；

- 5.3.10射线管焦点与基准轴的公差±2mm；

- 5.3.11阳极角：7°；

- 5.3.12正常阳极转速：6300RPM；

- 5.3.13最大灯丝电流：7.2A；

- 5.3.14最大灯丝电压：10V；

- 5.3.15标称连续输入功率：6.48KW；

5.3.16标称CT扫描功率指数 (SPI)：

- （1）小焦点：45KW IEC60613/2010；

- （2）大焦点：67.1kW IEC60613/2010；

- （3）操作方式：间歇加载的连续运行额定电压：140KV, 误差≤10%；

- 6.须按照设备出厂技术标准进行安装调试，保证各项功能；须提供该设备球管安装调试标准；

- 7.定期保养：每年两次，须按照原厂保养手册要求实施保养，且提供正式保养报告。须提供保养内容及保养标准详细清单，所需的相关物料由供应商自行承担；

- 8.  CT保养要求：

- 8.1机架保养，包括：机架性能检测；除尘与保养；运动系的润滑与调整；检查切片系统、数据采集系统；检查系统皮带松紧度；保养滑环碳刷；信号与能源传输链检查；

- 8.2扫描床保养，包括：运动部件、电气部件的检查、清洁、调整、校准；

- 8.3主控台保养，包括：清洁机柜；清洁机柜风扇；计算机除尘；

- 8.4安全检查，包括：急停开关和门控开关等安全开关的检查；检查操作面板和  CT BOX的功能；激光定位灯检查；灯丝电流校正；输入电源和地线的检查；

- 8.5系统性能测试与系统文件备份，包括：数据采集测试；水模扫描； CT 值校 准；空气温湿度校准；射线硬化校准；性能测试；文件备份；

- 8.6高压注射器校准；清洁。

### 第二节 商务要求

- 一、服务期及服务地点

1．服务期（日历天/工作日）：一年。

- 2．服务地点：采购人指定地点。

- 二、验收标准、规范及方式

- 1.验收标准

1.1验收标准：应符合我国国家有关技术规范和技术标准，所有费用由中标人负责。

1.2验收合格后双方签订最终验收报告。若维保验收不合格，则所有责任及复检相关费用由中标人承担。

1.3在验收时，若发现提供服务与采购文件、投标文件服务要求不符，采购人不予验收和支付维保费用，并向供应商追究相关责任。

三、售后服务：投标供应商应配有专职服务人员，备有充足备品备件库。提供本项目负责人（姓名）、联系电话（24 小时接听）。

- 四、付款方式：本项目分为两笔进行支付：

- 1.第一笔维保服务费：从成交供应商开始维保之日起，维保期满6个月投标供应商向采购人开具合同金额50%的发票，采购人收到发票后30个工作日内向成交供应商支付第一笔维保服务费；

- 2.第二笔维保服务费：成交供应商在合同到期后1个自然月内向采购人开具剩余合同金额50%的发票，采购人收到发票后30 个工作日内，向成交供应商支付第二笔维保服务费。

- 五、履约保证金：无。

- 六、投标有效期：提交响应文件截止时间起90天。

- 七、响应应急时间：365天7×24小时全天候服务，提供24小时400报修电话，服务响应时间要≤1小时，工程师平均到达现场维修时间≤8小时。

- 八、供应商须保证维保期内开机率不低于330天/年，如不达标按以下标准支付赔偿：

| - 维保保障项目 | - 不达标承诺 | - 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| - 电话响应时间 | - 超出时间二倍延长保修期 | - 按小时计，每累计24小时计为一天以供应商电话服务中心电话记录为准 |
| - 现场服务响应时间 | - 超出时间三倍延长保修期 | - 按小时计，每累计24小时计为一天以乙方电话服务中心派工单发出时间为 计时起点 |
| - 设备保养 | - 不足每次延长保修期30天 | - 以保养记录为准 |

- 九、履约保障能力：

- 1.供应商须具有国家认可机构认证的维保设备维修保养资质认定证书或取得设备原生产厂家技术支持书面承诺，提供证书原件；

- 2.供应商维保人员须提供原厂技术人员培训证书复印件，技术人员具备需进行维修、维保的设备三年以上经验，且拥有需进行维修、维保的设备人员不少于5人，提供维修技术人员名单及上述人员维修、保养该型号设备的资格证明或客户签字的服务报告复印件，其中至少一份一年以上客户签字的服务报告；

- 十、其他未尽事宜，待双方协定合同时商议。

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目□是/☑否需要阐述

阐述内容要求：/

2、本品目□是/☑否需要演示

演示内容要求：/

3、本品目□是/☑否需要提交样品

样品展示要求：/

特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和协商小组接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。投标供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在投标文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

### 第四节 图纸附件

（如有可上传）

### 第五节 实质性要求明细表

| 序号 | 技术实质性要求 | 商务实质性条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第一节 采购清单及技术参数”全部条款 | 满足“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第二节 商务要求”全部条款 |  |

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

## 第三章　协商办法及协商标准

### 第一节 协商办法

本项目按照  财政部74号令有关规定  进行协商。

采用单一来源采购方式采购的，采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

### 第二节 协商标准

一、协商因素

协商的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。

二、协商标准

1.供应商的最终报价不超过财政批准的预算或最高限价。

2.供应商所提供的货物和服务在功能和性能上能最大程度地满足采购要求。

3.供应商的售后服务承诺好，售后服务体系完善，有良好的质量保证承诺。

4.供应商的信誉：无不良记录，企业信誉良好。

5.供应商承诺的交货时间能满足采购要求。

6.供应商的相关业绩较好。

7.供应商承诺的其它优惠条件对采购人最为有利。

资  格  审  查  表

| 项目名称：贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 项目序列号： |  |
| --- | --- |
| 品目名称：贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 品目编号： |  |
| 地点：贵阳市公共资源交易中心 日期： |  |

| 序号 | 供应商名称资格要求 |  | 供应商1 | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商是法人的，应提供2023年度（或2024年度）经审计的财务报告或基本开户银行出具的2025年的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的2025年的资信证明。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（格式自拟）。 |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年至今任意一个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）及2025年至今任意一个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件） |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | （1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本） （2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。 |  |  |
| 7 | 所需特殊行业资质或要求 | 供应商须具备：投标供应商须提供医疗器械经营许可证； |  |  |
| 资格审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

协商小组（签字）：/

符  合  性  审  查  表

项目名称：贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 项目序列号：

品目名称：贵阳市第二人民医院采购东软CT维保服务项目 品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心 日期：

| 序号 | 供应商名称审查内容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务实质性审查 | 满足“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第二节 商务要求”全部条款 |  |  |  |  |
| 2 | 技术实质性响应审查 | 满足“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第一节 采购清单及技术参数”全部条款 |  |  |  |  |
| 3 | 报价评审 | 异常低价审核 |  |  |  |  |
| 4 | 无效标审查 | 按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过 |  |  |  |  |
| 资格审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |  |

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。

协商小组（签字）/

报 价 记 录 表

| 项目名称： 项目序列号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目名称： 品目编号： |  |  |  |  |
| 地点：贵阳市公共资源交易中心 日期：20XX.X.X |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 | 初始报价（元） | 最终报价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |

协商小组（签字）

### 第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足一家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形

### 第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

（二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；

（三）经协商小组认定为异常低价的；

（四）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；

（五）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经协商小组认定影响投标文件响应的；

（六）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；

（七）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（八）投标有效期不满足采购文件要求的；

（九）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。