**贵阳市第一人民医院 INNOVA IGS 540 OMEGA CERBA球管采购项目采购需求公示**

**一、申请人资格条件**

供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（1）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：投标人是法人的，提供2022年度或2023年度经有资质的会计师事务所或审计机构出具的审计报告或基本开户银行出具的 2024年1月至投标截止时间段有效资信证明；部分其他组织和自然人，没有财务审计报告的，可以提供基本开户银行出具的2024年1月至投标截止时间段有效资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟)；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2024年1月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和2024年1月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）

6.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

所需特殊行业资质或要求：

1.投标产品属于医疗器械管理的产品且供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；（复印件加盖投标单位公章）

2.投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证【含登记表（若有）等附件】或医疗器械备案证书（凭证）；（复印件加盖投标单位公章）

3.投标产品属于进口产品且供应商为代理商的须提供制造商或制造商中国总代理针对本项目出具的授权书（原件扫描件）。

（3）本品目□接受☑不接受联合体投标

1. **商务条件**

一、交货期及交货地点

1.交货期（日历天）：接用户通知五个工作日内到货，七个工作日内安装调试完成。

2. 交货地点：贵阳市第一人民医院

二、验收标准、规范及方式

1.验收标准：符合国家及行业执行有关规范、标准要求，并满足采购人的使用要求。

2.验收规范：符合国家及行业执行有关规范、标准要求，并满足采购人的使用要求。

3.验收方式：按采购清单要求进行验收。

三、售后服务

通过资格认证的原厂维修工程师现场安装及调试，球管的更换需要使用专业维修工具并需遵循严格的安装及调试程序,保证设备的安全运行与优良的图像质量，各项参数指标符合产品手册的要求及国家辐射剂量检测。

四、付款方式

验收合格，走完院内付款流程15个工作日内一次性付清。

五、质保期

自安装之日起12个月，质保范围内球管故障免费更换原厂全新进口球管。

六、投标有效期

90日历天

七、履约保证金

不要求

八、其他

1.采购文件未尽事项，确定中标人后，本着最大限度兼顾采购方需求的前提下进行协商，以满足采购项目需求。

2.开标后，采购人有权进一步核实投标人提交的各项资料，投标人必须无条件响应采购人该要求，如不响应该要求或发现有弄虚作假，采购人将报财政主管部门取消其中标资格

1. **采购内容和技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |
| 1 | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准 |
| 2 | 靶材料: 钨-铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片(GB9706.11-1997) |
| 3 | 焦点数量：≥3个 |
| 4 | 焦点尺寸（YY/T0063-2007）：0.3,0.6,1.0 |
| 5 | 阳极标称输入功率112.9KW(大焦点）55.8KW(中焦点）20.0KW(小焦点） |
| 6 | 最大阳极热容量≥2740kJ(3.7MHU) |
| 7 | 球管最大过压限制≥138KV |
| 8 | 相对于参考轴的靶角度11度15分 |
| 9 | 阳极旋转（阳极驱动频率）130Hz +0Hz/-10Hz（7800rpm+0rpm/-600rpm） |
| 10 | 标称X射线管电压≥125kV |
| 11 | 轻合金管套，内衬铅以减小辐射泄漏，装备压力感应开关和热敏安全开关 |
| 12 | 投标人需提供球管中华人民共和国医疗器械注册证书 |
| 13 | 球管安装校验需按原厂标准完成 |
| 14 | 投标人须是GE原厂或具有GE原厂授权 |
| 15 | 提供球管的进口报关单 |
| 16 | 包含运输、安装、调试、验收等 |
| 17 | 质保期：自安装之日起12个月 |

**四、评分标准**

单一来源采购

**五、特别说明**

**本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准。**