2025年黔南州检验检测院采购气相、离子色谱仪

设备项目

采购需求

采购单位：黔南布依族苗族自治州检验检测院

采购代理机构：佰利建设管理（集团）有限公司

二〇二五年七月

一、项目基本信息

1、项目名称：2025年黔南州检验检测院采购气相、离子色谱仪设备项目

2、项目编号：BLJT2025B011

3、采购预算：陆拾玖万元整（小写：￥690000.00）

4、最高限价：陆拾玖万元整（小写：￥690000.00）

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2025年07月25日至2025年07月29日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：黔南布依族苗族自治州本级政府采购计划书〔2025〕1774号

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

名称：黔南布依族苗族自治州检验检测院

地址：贵州省都匀市匀东镇长安路9号

联系人：安先生

电话：0854-8222197

2、代理机构

代理全称：佰利建设管理（集团）有限公司

地址：贵州省黔南州都匀市中建花园D栋7楼（南沙洲公园旁，蒙家桥公交站台后面）

- 联系人：唐小刚、冯新新、袁彩蝶

联系方式：18285019030、13985752229

- 五、供应商资格

- （一）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，预留份额100%，其中小微企业预留份额0%，供应商如为中型企业或小微企业，须出具《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商在投标时须针对预留部分填写《中小企业声明函》，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- （二）一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照（或事业单位法人登记证书）；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告，包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明（备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；或提供承诺函；

- （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- ①提供2025年任意一个月依法缴纳税收的凭据（依法免税的提供证明文件）；或提供承诺函；

- ②提供2025年任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的提供证明文件）；或提供承诺函；

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式详见第六章投标文件参考格式）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件：提供《守法经营声明书》（格式参照第六章投标文件参考格式）；

- （6）根据财政部财库（2016）125号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。提供“信用中国”网站（www.cred itch ina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无以上不良记录的承诺书：提供信用查询承诺函（格式参照第六章投标文件参考格式）。

- 特殊行业资质或要求：/

- （四）本项目 不接受 联合体投标

- 六、采购标段：本项目共划分为1个标包，供应商最多可投1个标包。

- 七、采购内容：采购气相色谱仪、离子色谱仪设备各一台（套）。

八、采购方式：竞争性磋商

九、评标办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，评标专家按照竞争性磋商文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为成交候选供应商的评标方法。

### （一）废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理，项目评审终止：

（1）符合专业条件的或对竞争性磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商报价均高于预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律法规规定的其他情形。

### （二）无效标条款

- 出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

- （1）递交的响应文件不完整或未按竞争性磋商文件要求加盖公章及签字的；

- （2）供应商不符合国家及竞争性磋商文件规定的资格条件的；

- （3）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

- （4）磋商报价被磋商小组认定低于成本价的；

- （5）磋商报价高于预算金额，采购人无法支付的；

- （6）响应文件对竞争性磋商文件的实质性要求和条件未作出响应的；

- （7）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- （8）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- ②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- ④不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- ⑤不同供应商的响应文件相互混装；

- ⑥不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （9）未交纳投标保证金的；

- （10）投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

- （11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （12）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的；

- （13）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

- 十、采购需求

第一节 采购内容及技术参数

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 套 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1 | 套 |

二、产品参数

1、气相色谱仪

| 技术参数 | 1、柱温箱 1.1、柱箱温度：室温以上2℃～450℃ 1.2、程序升温：≥32阶 ★1.3、最高可设定升温速率：≥250℃/min； 1.4、冷却速度：从450℃降到50℃≤3.5min； 1.5、为操作方便、及时查看色谱图采集状态，并可在脱离计算机的情况下完成仪器参数的设定以及仪器的维护，要求主机必须具备采用不小于7英寸的彩色触摸屏，在不连接电脑的情况下可通过触摸屏进行操控。 1.6、柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间，方便安装和更换色谱柱。须提供安装智能灯的柱箱内部图片证明 1.7、柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用； 1.8、具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱类型自动设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明； 2、进样单元： 2.1、最高温度：≥450℃ 2.2、最多可同时安装3个独立控温的进样口；配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能。 2.3、标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 2.4、压力设定范围：0～150psi 2.5、压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min ★2.6、压力程序：≥7阶 2.7、分流比设定范围：0 ～12500 ★2.8、流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2 2.9、进样口设计：快速扳转的进样口设计，更换衬管及隔垫无需拆卸螺丝； 3、检测器单元 3.1、可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。 3.2、氢火焰离子化检测器（FID） 3.2.1、最高使用温度：≥450℃ 3.2.2、自动点火功能 3.2.3、检测限：≤1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.2.4、动态范围：≥107 3.2.5、数据采集速度：≥1000Hz 4、自动进样器 ★4.1、进样位数：≥150位（2ml样品瓶） 4.2、进样次数设定：1～99次； 4.3、进样速度：至少具备2种模式，高速、低速，吸取样品深度可调。 4.4、柱塞速度：至少具备3种模式，高速、中速、低速； 4.5、进样口停留时间：0~99.9秒（0.1秒步进）； 4.6、进样方式：至少具备3种模式，即传统型、样品+溶剂、样品+标准+溶剂； 4.7、进样量线性 ：≤±0.5% （进样体积1~5µL, 样品n-C12）； 4.8、交叉污染：小于10-4（使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯）。 4.9、样品优先模式：当进行样品批处理进样时，可对某样品进行优先进样设定，而后继续完成批处理设定。 5、顶空进样器 5.1、样品流路 5.1.1、样品流路温度：室温+10℃~225℃； 5.1.2、加热：电子加热； 5.1.3、为方便使用及维护保养，要求顶空必须与气相色谱仪主机为同一品牌； 5.1.4、样品瓶数量：≥20位 ★5.1.5、加热孔数量：≥6个加热位 5.1.6、摇晃（平衡时）：无，1-3个级别； 5.1.7、加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以≤0.01分钟为单位设置） 5.2、气体控制：通过GC内置的AFC电子控制，无需额外软件控制； 5.3、界面控制：使用USB建立PC与顶空的通讯。 6、数据处理系统 6.1、数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 6.2、报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 6.3、主机具有Eco节能模式及Eco模式自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 6.4、主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置要求 | 名称 | 数量 | 备注 |
|  | 气相色谱仪主机(含工作站) | 1套 |  |
|  | 分流不分流进样系统 | 2套 |  |
|  | FID检测器 | 1个 |  |
|  | 自动进样器（≥150位） | 1套 | 需与主机品牌一致，且具唯一货号 |
|  | 顶空进样器（≥20位） | 1套 | 需与主机品牌一致，且具唯一货号 |
|  | 消耗品包 | 1套 | （需与主机品牌一致，且具唯一货号）含高温进样隔垫25个、绿色隔垫50个，惰性化处理石英棉3gm，SPL接头1套，O型圈50个，石英棉填充工具1套，专用镊子1个，自动进样器用10ul进样针1根，手动10ul进样针1根，石墨压环30个（0.5），石墨压环10个（0.43），惰性化带石英棉不分流衬管5个，惰性化带石英棉分流衬管5个，毛细管柱切割器1套； |
|  | 气路套件 | 1套 | 含气体过滤器1套，及氢气、氮气、空气管各1根； |
|  | 配置工作站级电脑 | 1台 | 满足仪器硬件和软件的工作需求(要求品牌商务台式电脑：处理器Intel 酷睿及i5以上，内存≥16G ，硬盘1T，独立显卡，显示器24英寸，正版Windows10/11专业版操作系统)； |
|  | 激光打印机 | 1台 |  |
|  | 原厂配套色谱柱 | 2根 | 分别为RTX-1 30m*0.25um*0.25mm（或同等效果进口色谱柱）和RTX-WAX 30m*0.25um*0.25mm（或同等效果进口色谱柱）； |
|  | 1.5ml样品瓶（含盖垫） | 100个 | 需与主机品牌一致，且具唯一货号 |
|  | 4ml溶剂瓶（含盖垫） | 50个 | 需与主机品牌一致，且具唯一货号 |
|  | 空气发生器、氢气发生器、氮气钢瓶（含气及减压阀） | 各1套 |  |

- 离子色谱仪

- 适用于药品、食品、环境样品中阴离子类物质的分析。

| 技术参数 | 1、离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器，电导检测器和在线电解淋洗液发生器。 2、泵： 2.1、高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 2.2、流量范围：0.00-5.00 mL/min。 2.3、最大压力：35 MPa(5000 psi)。 2.4、流量准确度：<0.1%。 2.5、流量精度：<0.1%。 2.6、压力脉冲：<1.0%。 2.7、泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分。 3、色谱分析柱： 3.1、与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱1套，塑料非金属外壳。 3.1.1、乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。 3.1.2、兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。 3.1.3、耐受0-14的pH工作范围。 3.1.4、最大耐压不小于4000psi。 3.1.5、耐受2.0mL/min及以上的流速。 3.1.6、柱容量不小于200μeq/根。 ★3.1.7、必须使用与所投仪器主机同品牌色谱柱，一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于6分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。（提供仪器软件截图） - 抑制器： - 4.1、与主机同品牌的阴离子抑制器1 套。 4.1.1、抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。 4.1.2、自动电解连续再生微膜抑制器。 4.1.3、无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 4.1.4、无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 4.1.5抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。 4.1.6、提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。 4.1.7、所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 5、电导检测器： 5.1、类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。 5.2、检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。 5.3、电导池电极材料：钝化316不锈钢。 5.4、电导池体材料：化学惰性聚合材料。 ★5.5、检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 ★5.6、信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个。需提供仪器的软件该功能截图。 6、软件： 6.1、基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。 6.2、可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。 ★6.3、可同时控制同一品牌离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。需提供仪器的软件该功能截图。 6.4、具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。 6.5、标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。 7、在线电解淋洗液发生器： 7.1、梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 7.2、梯度误差：<0.2%。 7.3、提供等度和高压浓度梯度。 7.4、产生方式：利用电解产生的OH-在线生成碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 7.5、支持KOH、NaOH、MSA等多种电解淋洗液发生罐选择。 7.6、标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。 7.7、标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。 8、与主机同品牌的自动进样器 用于自动完成大量样品分析的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 8.1、具有50个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。 8.2、具有进样清洗位。 8.3、能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。 8.4、进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。 8.5、上样速度：0.1-5.0 mL/min。 8.6、进样器可耐压达100psi，预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置要求 | 名称 | 数量 | 备注 |
|  | 离子色谱仪主机 | 1台 |  |
|  | KOH储备罐 | 1台 | 需与主机品牌一致，且具唯一货号 |
|  | 自动进样器 | 1台 |  |
|  | 电解淋洗液发生器 | 1套 |  |
|  | 5ml样品瓶(含瓶盖） | 250个 |  |
|  | 阴离子分析柱 | 1根 |  |
|  | 阴离子保护柱 | 1根 |  |
|  | 阴离子再生抑制器 | 1套 |  |
|  | 软件及操作系统 | 1套 |  |
|  | 阴离子混合标准溶液 | 1套 |  |
|  | 配置工作站级电脑 | 1台 | 满足仪器硬件和软件的工作需求(要求品牌商务台式电脑(相当于）：处理器Intel 酷睿i5及以上，内存≥16G ，硬盘1T，独立显卡，显示器24英寸，正版Windows10/11专业版操作系统)。 |
|  | 激光打印机 | 1台 |  |

注：1、本项目不接受进口产品。

2、“产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标供应商根据本章技术参数的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

3、投标供应商应注意投标的风险，认真阅读和理解《竞争性磋商文件》，并应如实填写技术参数要求偏离表，若评标时磋商小组掌握了确切事实说明某投标供应商没有如实填写技术参数要求偏离表或有虚假材料应标行为，该投标将被视作非实质性投标作无效投标处理。

4、若采购人验收时发现任一产品未达到《竞争性磋商文件》规定及响应文件响应，存在虚假应标情况，采购人有权拒绝验收和支付合同货款，将取消其成交资格，并赔偿所造成的损失及追究相应的法律责任。

第二节 商务要求

一、交货时间及交货地点

- 1、交货期：合同签订后40日内完成交货安装调试及验收。

- 2、交货地点：采购人指定地点。

二、质量标准

所有产品均须符合国家产品的有关质量标准及竞争性磋商文件要求，产品须是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。

- 三、验收标准、规范

- 1、以相应的国家或者行业标准及磋商文件规定的具体要求为准，如需进行验证的投标供应商须积极配合。

- 2、采购人将按照竞争性磋商文件、响应文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标供应商自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）。

- 四、版权

- 所有投标供应商应当保证交付给采购人的产品不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由供应商承担。

- 五、质保期

- 1、整机验收合格后免费质保期12个月，提供售后服务承诺书原件作为证明材料。竞争性磋商文件中有特殊要求的，按照特殊要求质保，且单项设备的质保不得低于原厂质保。供应商承诺优于此要求，以供应商承诺为准。

- 2、质保期内供应商应免费对所投产品进行维护、保养、维修、更换，维修期间应提供备件，确保不影响正常使用。

- 六、履约保证金

- 1、履约保证金：采购人可根据项目实际情况要求成交人交纳履约保证金，履约保证金不超过项目合同总金额的10%，交纳形式为成交人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体缴纳比例和支付方式由成交人与采购人签订合同时自行商定；

- 2、履约保证的期限：从签订合同后到合同履行完毕；

- 3、履约保证金返还：成交人在履行合同期间，无违约且提供的货物无任何质量和问题的，将在30个工作日内全额退还；如成交人出现未能按合同规定履行的情况，采购人将不退还履约保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。

七、设备培训

1、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。

- 2、供应商须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。厂家免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3、现场培训至操作人员正常操作设备后才进行验收。

- 4、厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

八、售后服务

- 1、成交人在接到用户要求对所购仪器进行维修的通知时，应在24小时内给予明确的解决措施，如需成交人派人到现场维修，则应在2日内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

2、仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3、具备完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4、在质保期内，如发生质量问题，成交人保证在接到通知后，应在 24 小时内给予答复；并派合格的维修工程师 48 小时内到用户现场进行维修，所产生的费用由成交人负责。如成交人在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交人自行负责。

九、付款方式

签订合同时与采购人协商确定。

十、投标有效期

90日历天。

- 其他要求

无