采购需求附件

- 一、资格条件

符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本项目所需特殊行业资质或要求：

- 供应商若为医疗器械生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；供应商若为代理商或经销商须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

- 二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、质量标准：所投产品须符合国家、行业等相关标准，所有货物必须是最近一年生产且全新、未使用过的经国家检验合格的产品，符合相关国家标准要求。所提供货物必须是正规生产厂家的产品，否则供应商承担全部责任。对于招标文件即使没有列出的，而对保证货物正常使用必不可少的其他辅助配备产品，供应商必须列入投标文件并报价，否则在实施过程中只能由供应商给予免费提供。若中标供应商提供的货物不能与采购人现有设备相匹配或是满足不了采购人需求开展不了工作的，取消其中标资格，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购内容：

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血液透析滤过机（双泵机） | 详见以下主要技术参数 | 3 | 台 |
| 血液透析机（单泵机） | 详见以下主要技术参数 | 1 | 台 |
| 血透床 | 详见以下主要技术参数 | 4 | 张 |

血液透析滤过机（双泵机）：

★1 ≥15英寸彩色液晶显示屏，报警灯与屏幕一体化设计，方便医护人员全方位操作。

2 屏幕可旋转，能满足不同角度查看需求

3 全中文操作系统

4具有化学消毒和热消毒功能

5反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

6待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液, 节省透析液

7 可在线生成冲洗液，无需生理盐水预冲。

8超滤方式: 容量式平衡腔控制

9漏血检测与报警: 光学原理检测

10 机器内置的超滤曲线方案不低于8+N种，即设备内置默认超滤曲线方案不低于8种，并至少具有1种无程序变化可任意设定的连续曲线。

11具有肝素曲线功能

12具有透析液流量曲线功能

13具有透析液温度曲线功能

14具有闹钟提醒功能，可输入提醒事项。

15具有透析充分性功能: 显示Kt/v值

16设备可支持后期升级URR（尿素清除效果）监测功能。

★17具有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时. 且必需具有与设备同品牌透析液过滤器，保证透析液过滤器和血液透析机的兼容性、稳定性。

18配有备数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

19 后备电池： 标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

20 配有B干粉筒支架

21机身净高度（不含突起物和输液杆支架）不低于1530mm

22设备设计使用年限不低于10年。

★23供水压力：0.5～5.5bar或更大范围

24动脉压监测和显示范围:  -380～＋400 mmHg或更大范围

25动脉压监测精度: ±10 mmHg或更小精度

26静脉压监测和显示范围: 30～＋350 mmHg或更大范围

27静脉压监测精度: ±10 mmHg或更小精度

28跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg或更大范围

29跨膜压监测精度：±20 mmHg或更小精度

30血泵流量： 0，50～600ml/min可调或更大范围

31血流量调节梯度（步长）10ml/min

★32透析液浓度（总电导率）最小可设定值: 不高于12.7ms/cm

33肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

34置换液流量范围：20～400ml/分钟或更大范围

35超滤率: 0～4000ml/h或更大范围

36超滤泵误差 <1%

★37 配置要求：血泵1个；置换液泵1个；肝素泵1个；透析器夹子1个；进水/出水管各1根；消毒液吸管1根；消毒液支架1个；输液支架1个；超净滤器支架1个；备用电池1个；；B干粉筒支架1个

血液透析机（单泵机）：

★1 ≥15英寸彩色液晶显示屏，报警灯与屏幕一体化设计，方便医护人员全方位操作。

2 具备全中文操作系统，具有显示和复位报警功能。

3数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

4透析液流量: 300～800ml/min或更大范围

5具有化学消毒和热消毒功能

★6透析液浓度（总电导率）最小可设定值: 不高于12.7ms/cm

7反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

8待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液, 节省透析液

9动脉压监测和显示范围:  -380～＋380 mmHg或更大范围

10动脉压监测精度: ±10 mmHg或更小精度

11静脉压监测和显示范围: 70～＋380 mmHg或更大范围

12静脉压监测精度: ±10 mmHg或更小精度

13跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg或更大范围

14跨膜压监测精度：±50 mmHg或更小精度

15血泵流量： 0，50～600ml/min可调或更大范围

16血流量调节梯度（步长）10ml/min

17肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

18漏血检测与报警: 光学原理检测

19超滤方式: 容量式平衡腔控制

20超滤率: 0～4000ml/h或更大范围

21超滤泵误差 <1%

★22机器内置的超滤曲线方案不低于8+N种，即设备内置默认超滤曲线方案不低于8种，并至少具有1种无程序变化可任意设定的连续曲线。

23具有肝素曲线功能

★24具有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时. 且必需具有与设备同品牌透析液过滤器，保证透析液过滤器和血液透析机的兼容性、稳定性。

25 配有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

26后备电池： 标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

27机身净高度（不含突起物和输液杆支架）不低于1530mm

28设备设计使用年限不低于10年。

★29供水压力：0.5～5.5bar或更大范围

30设备可支持后期升级URR（尿素清除效果）监测功能。

★31配置要求：血泵1个；肝素泵1个；透析器夹子1个；进水/出水管各1根；消毒液吸管1根；消毒液支架1个；输液支架1个；超净滤器支架1个；备用电池1个

血透床：

1.外形尺寸：长度2140mm,宽度980mm，床面离地高度500mm，允许偏差±5%

2.功能：整体具备：起背；起腿；

3.功能指标：背部折起75°±5°；腿部折起45°±5°；静态承载≥400kg，调节承载≥240kg。

4.特性：手动二功能，同时具有背膝同步联动功能，在背部升降时，膝部配合升降，有效防止患者体位下滑偏移，减轻医护人员工作强度，更快速安全护理操作。符合人体工程学设计，能有效降低医护人员的劳动强度。

5.护栏：六档铝合金护栏，总长≥1480mm，展开高度≥400mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支立柱采用高强度厚度≥2.0mm铝合金管（不锈钢管可选），内部设加强筋，坚实、耐磨，不变形；支座安装方式，可收缩平放，收缩时略高出床板并低于床垫，可防止床垫移位，又方便临床操作，具有防夹手功能，设有双保险快速定位开关，方便安全。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!