## Sheet1
采购清单
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 雾化机 | 1、采用无油高效活塞泵，无需日常润滑。 2、散热好，连续工作时间长。 3、机内组件采用插拔式设计，售后维护便捷。 4、雾化颗粒细腻均匀。 5、噪音低。 | 3 | 285 | 855
2 | 空气消毒机 | 技术参数 1、移动式，外观尺寸：385×340×850mm。 2、适用空间：≤100立方。 3、循环消毒风量：≥1740m3/h。 4、等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。 5、等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m3 6、细菌总量≤94cfu/m3 7、消毒时空气中臭氧浓度：≤0.058mg/m3。 8、负离子发生量：≥2×107个/cm3。 9、自然菌的杀灭率≥91.62%.白葡萄球菌杀灭率≥99.99%. 10、风速高、中、低可选 ，具有消毒及风量加强功能。 11、采用主控制芯片，附带时钟显示功能，工作稳定可靠。 12、程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作， 13、消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。 14、临时消毒0.5小时、1小时、2小时、4小时可选。 15、采用后下进风，前上立体出风，循环风量大。 16、带多次使用初效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。 17、外设防滑扣手，推拉移动自如。 18、负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘等功能。 19、额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤110W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤60dB. 20、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 | 2 | 2580 | 5160
3 | 艾灸仪 | 咖色经典豪华版 白色豪华尊享版 金色豪华尊享版 白色至尊美容院版 金色至尊美容院版 【灸头温控+七色光谱+四面加热】白色语音旗舰版 【灸头温控+七色光谱+四面加热】金色语音旗舰版 【灸头温控+七色光谱+四面加热+微电按摩】白色语音至尊版 【灸头温控+七色光谱+四面加热+微电按摩】金色语音至尊版 【刮痧拔罐+微电按摩+灸头温控+七色光+四面加热】白色至尊版 【刮痧拔罐+微电按摩+灸头温控+七色光+四面加热】金色至尊版 【刮痧拔罐+微电按摩+灸头温控+七色光+四面加热】 | 10 | 490 | 4900
4 | 针灸仪 | 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)。 2、输入功率:10.0VA。 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波。 4、输出脉冲路数：六路输出。 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)。 6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)。 7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)。 8、输出直流分量：0。 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）。 10、体积：≤345mm×225mm×94mm。 11、重量：≤1.4kg。 | 2 | 295 | 590
5 | 上臂式电子血压计 | 1、测量方式:上臂式。 2、语音播放:含有。 3、标配袖带:普通袖带。 4、使用人数:单用户。 | 6 | 165 | 990
6 | 特定电磁波治疗仪（TDP烤灯） | 1、治疗头直径：Φ166mm（内径） 2、额定电压：220V（伏特） 3、频 率：50HZ(赫兹) 4、输入功率： 230VA（伏安） 5、计时方式：电子调温定时（0分钟-60分钟“——”长通） 6、加热方式:电热盘加热 7、治疗板使用寿命：1000小时 9、辐射波长：2-25um 10、产品尺寸：520*700*1300 | 4 | 195 | 780
7 | 心电图机 | 一、标准配置： 1、主机：1 台（含充电电池 1 块）； 5、电源线：1 根； 2、含抗除颤电击保护的一体化导联线：1 根； 6、地线：1 根； 3、肢体电极：4 个； 7、心电图热敏记录纸 1 卷； 4、胸电极：6 只； 8、保险管：2 支。 二、主要技术指标及基本参数： 1、导联：标准 12 导联，12 导联同步采集； 2、配 7 英寸彩色液晶，全键盘操作，可同步显示、记录 12 导心电波形； 3、具有自动分析功能，中文菜单及结果分析； 4、能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入 5、 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别； 6、12 导波形显示和 250 个病例存储（可 SD 卡扩展） 7、RR 间期监测，并将 R-R 趋势测量报告连同心电波形一并给出； 8、具有冻结功能，可以冻结前后 12 秒心电波形并回放； 9、自动检测并触发打印心律失常心电报告； 10、可支持条码扫描快速录入患者信息（可选购）； 11、支持 2 分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）； 12、内置可充电锂电池, 电池充满电能连续记录 200 份心电图以上； 13、高分辨热敏打印(支持 210mm*20m 卷纸或 210*140mm 折叠纸)； 14、可设置选择 5 秒-12.5 秒心电图自动记录； 15、具有手动、自动、节律、储存四种工作模式，适合各种工作状况要求； 16、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波 50Hz/60Hz，肌电滤波器 25Hz / 45Hz； 17、输入回路：浮地输入方式，具备抗除颤效应； 18、输入阻抗：≥50MΩ； 19、频率响应：0.05-160Hz（-3db）； 20、输入回路电流：≤0.05uA； 21、噪声电平：≤15uVp-p； 22、耐极化电压：≥±500mV； 23、共模抑制比：≥120dB（加滤波器）； 24、时间常数：≥3.2s； 25、患者漏电流：<10uA； 26、灵 敏 阈：≤20uVp-p； 27、道间干扰：≤0.5mm； 28、采 样 率：12Bit/1000Hz(1ms)； 29、定标电压：1mV（±2%）； 30、灵敏度选择：自适应，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 31、走纸速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s； 32、记录通道：3+3、6、6+1、12； 33、通讯接口：标配 USB/UART 接口，USB 主机接口支持网络传输、外接 U 盘和 USB 打印机（可选配）； 34、允许重新修改患者信息； 35、安全类别：IEC I 类 CF 型（符合 GB9706.1-2007）； 36、计量等相关证件； 37、电源：宽电压可适应 110-220v，50/60hz； 38、产品必须通过： IEC60601-1（GB9706.1-2007）通用安全要求 IEC60601-2-25（GB10793-2000）心电图机安全专用要求 | 4 | 5600 | 22400
8 | 尿分析仪(即时检验） | 1.测定原理：反射光电比色法 2.检测波长：460nm±10nm、516nm±10nm、630nm±10nm、725nm±15nm 3.检测速度：最快检测速度≥260条/小时 4.工作方式：单条测试、连续测试，具有自动感应尿液分析试纸条功能 5.可测项目：分析仪使用适配尿液分析试纸条可检测人体尿液中白细胞(WBC)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(URO)、胆红素(BIL)、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、尿比重(SG)、隐血(BLD)、酸碱度(pH)、维生素C(VC)、尿钙(Ca)、肌酐(CR)、微量白蛋白(MA)等十四项结果；同时仪器可提供微量白蛋白与肌酐比值参数(ACR)、蛋白质与肌酐比值参数(PCR) 6.显示：7英寸液晶显示器显示中英文引导菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用符号单位、国际单位、传统单位或英文单位表示 7.打印：内置微型打印机打印测试结果 8.条码输入功能：可接条形码扫描器识别条形码 9.计数及待测试纸条数量显示：能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量 10.自检及故障识别功能：分析仪能开机自检，发生故障时能显示出相应的故障提示 11.使用环境： 15℃～30℃ RH≤80%(推荐使用) 12.极限环境： 5℃～40℃ RH≤80% 13.贮存环境：-20℃～55℃ RH≤93%,推荐相对湿度RH≤80% 14.控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制 15.数据输出端口：分析仪具备串口、USB、WLAN和PS/2数据端口 16.存贮功能：可贮存12000个样本数据 17.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数(CV,%)≤0.8% 18.与适配尿液分析仪试纸条的准确度：检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果 19.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数(CV,%)≤0.8% 20.携带污染：检测除比重和pH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性 21.重量：5kg 22.外型尺寸：360mm×270mm×195mm 23.使用电源：主机：12V ;电源适配器：100V-240V～ 50/60Hz 24.消耗功率：30VA-50VA 25.使用期限：10年 | 1 | 1250 | 1250
9 | 中频治疗仪 | 出通道：双路输出 输入功率:30VA 安全分类:I类BF型 工作频率：2kHz~6kHz 净重:1.5kg 相对湿度：80% 大气压力：860hPa~1060hPa 外形尺寸:297*210*70mm 环境温度:+5℃~40℃ 调制波种:方形、三角形、锯齿波、指数波 调制方式:连续调制、断续调制、问歇调制、变频调制和替调制 | 5 | 850 | 4250
10 | 电动刮痧仪 | 电压：110—220V，通用电压； 重量：2.5-3公斤（四头款3.5公斤）； 功率：36瓦； 管子线长：1.5米； 电源线：1.2米； 压力：90KPA； 仪器尺寸：30×20×12CM； 包装尺寸：43.5×38.5×14.7CM； 加热功能：大、小刮痧头带加热功能，可调1-2档位（档位越高加热越快）； 吸力调节：大小刮痧头设计有旋钮可调节吸力； 视频教程：四头款刮痧仪器有使用操作视频，老师讲解各功能操作细节。 | 6 | 580 | 3480
11 | 2、上臂式筒式血压仪 | 1核心功能：测量血压、测量脉博、智能加压、背光显示、语音播报、高压警示 适用部位：上臂 供电方式：电池供电 注册证号：粤械注准20212071493 测量精度：±2mmHg 自动关机：30分钟 佩戴自检：实时监测 测量频率：每秒1次 显示方式：大屏背光显示 适用人群：成人 商品尺寸：约250×280mm 商品重量：约450g | 1 | 495 | 495
12 | 水银血压计 | 1、材质：金属外壳、水银、台式。 2、显示方式：标尺双刻度显示。 3、测量范围：0-300mmHg。 4、允许误差：±3mmHg。 | 1 | 135 | 135
13 | 各种规格玻璃罐3套 | 1、材质：玻璃； 2、规格：1-5#各1个。 | 18 | 25 | 450
14 | 身高体重称 | 1、型号：RGZ-120。 2、重量计量：最大秤量Max=120kg，最小秤量Min=5kg，分度值e=d=0.5kg。 3、长度计量：量度范围70～190（cm） 分度值0.5cm。 4、承重板面积：（长×宽）370×270（mm）。 5、外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm）。 6、铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。 | 4 | 265 | 1060
15 | 候诊椅 | 1.材质：塑钢； 2.规格：三人位，带皮。 | 2 | 660 | 1320
合计 |  |  | 69 |  | 48115