## 2025年省级专项资金购置设备项目采购需求

（本采购需求公示附件中资格条件、技术参数、商务要求、 评分办法最终以采购文件为准）

- 采购方式：公开招标

2、采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：

| 分包 | 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 数量 | 单位 |  | 合计 |  | 是否允许进口设备投标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （台/套） |  |  | （万元） |  |  |  |
| 包1 | 1 | 产科 | 多床位智能胎监系统 | 30 | 1 | 套 |  | 30 |  | 不允许 |  |
|  | 2 | 皮肤科 | 数码皮肤显微镜 | 15 | 1 | 台 |  | 15 |  | 不允许 |  |
|  | 3 |  | 调Ｑ激光 | 19.7 | 1 | 台 |  | 19.7 |  | 不允许 |  |
|  | 4 | 眼科 | 眼底激光治疗仪 | 44 | 1 | 台 |  | 44 |  | 不允许 |  |
|  | 5 | 康复医学科 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 21 | 1 | 套 |  | 21 |  | 不允许 |  |
|  | 6 | 内分泌风湿科 | 感觉神经定量检测仪 | 20 | 1 | 台 |  | 20 |  | 不允许 |  |
|  | 7 | 输血科 | 全自动血型分析仪 | 20 | 1 | 套 |  | 20 |  | 不允许 |  |
|  | 8 | 肿瘤科 | PICC及中心静脉置管的超声心电导引系统（彩色超声多普勒诊断系统） | 15 | 1 | 套 |  | 15 |  | 不允许 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 8 |  | / |  | 184.7 |  |  |
| 包2 | 1 | 心电图室 | 心电图机 | 1 | 22 | 台 |  | 22 |  | 不允许 |  |
|  | 2 |  | 动态心电图一体机 | 1.5 | 2 | 台 |  | 3 |  | 不允许 |  |
|  | 3 |  | 动态血压机 | 1.5 | 2 | 台 |  | 3 |  | 不允许 |  |
|  | 4 | 内分泌风湿科 | 胰岛素泵 | 2.4 | 5 | 台 |  | 12 |  | 不允许 |  |
|  | 5 | 疼痛科 | 内热针治疗仪 | 6 | 1 | 台 |  | 6 |  | 不允许 |  |
|  | 6 | 耳鼻咽喉科 | 多导睡眠监测仪 | 3.99 | 1 | 台 |  | 3.99 |  | 不允许 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 33 |  | / |  | 49.99 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.69 |  |  |

3、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供合法审计机构出具的2023年度或2024年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。

②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：

①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。

②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金〔2020〕421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。

（7）投标人自行承诺不存在下述情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（8）本项目不接受联合体投标

2.本项目的特定资格要求：

①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件；

②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

## 评标办法

### 第一节 资格性审查

1．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的规定，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标人的资格进行审查。

2．在资格审查过程中，除了对投标人的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或采购代理机构有权通过官方网站等对投标人提供的证明文件的真实性进行核实。

3．未通过资格审查的投标人，不得进入评标程序。合格的投标人不满足3家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

4．资格性审查内容：

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |
| （1） | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。 |
| （2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供合法审计机构出具的2023年度或2024年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。 |
| （3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。 |
| （4） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。 ②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。 |
| （5） | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。 |
| （6） | 法律、行政法规规定的其他条件： ①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。 ②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金〔2020〕421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。 |
| （7） | 投标人自行承诺不存在下述情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购； |
| 3 | 本项目的特定资格要求： ①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件； ②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |
| 5 | 投标保证金证明材料。 |
| 6 | 提供法定代表人身份证明书。 |
| 7 | 提供法定代表人授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。 |

### 第二节 评标办法和定标原则

#### 一、评标原则

1．认真贯彻国家有关法律法规和政策，维护国家利益。

2．维护各方当事人的合法权益。

3．对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。

4．按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

#### 二、评标方法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评审得分＝F1＋F2＋……＋Fn；F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的汇总得分。

#### 评分标准

评审得分： 105 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 | 政策性加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 45 | 25 | 5 |

1．投标报价【满分30分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标报价分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 备注： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，对享受价格扣除政策的企业产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 说明： （1）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）投标人必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品进行标注说明，且不得出现畸形报价，否则评标委员会有权不予认可。 （4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》《监狱性单位声明函》和《中小企业声明函》所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300号）执行。 （6）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （7）本项目若投标供应商为中小企业，中小企业划分所属行业: 工业 |

2．技术分【满分45分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 投标响应评价分 （客观分） | 40 | 评标委员会根据各投标人对招标文件“技术参数（规格）要求”的响应情况进行评审： 1、投标响应完全满足或优于招标文件“第五章 采购需求”中“技术参数（规格）要求”得分40分。 2、投标响应与招标文件“第五章 采购需求”中“技术参数（规格）要求”的任意一条▲条款存在负偏离，在40分基础上扣减5分/条；任意一条非▲条款存在负偏离，在40分基础上扣减3分/条，扣到0分为止。 本项评分的条款将结合投标供应商提供的产品资料（如检测报告或白皮书等）。未提供产品技术资料佐证的条款，评标委员会有权视为不能满足招标文件要求作“负偏离”评分。 |
| 2.2 | 投标产品综合评价分（主观分） | 5 | 评标委员会根据投标人提供的核心设备产品技术资料（如产品说明书、官方宣传彩页、第三方检测报告等）(提供任意一项即可）对产品进行综合评价。 （1）评标委员会认为所投产品适用性好、安全性强，技术设计在所有投标产品中最先进，得5分； （2）评标委员会认为所投产品适用性较好、安全性中等，技术设计缺少先进性，得3分； （3）评标委员会认为所投产品适用性一般、安全性较弱，技术设计较差，得1分； （4）未提供任何技术资料或专家认为产品完全不符合：0分。 此项所指的“投标人提供的产品技术资料”为核心设备的资料，核心设备清单详见“第五章 采购需求-一、采购清单” |

3.商务分【满分25分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 项目服务方案评 （主观分） | 5 | 评标委员会根据投标人提供的服务方案（主要内容包含但不限于：项目实施总体计划、质量保障措施、货物配送进度计划、售后服务方案等）进行评价： ①项目实施总体计划：包含从备货到质保期内的整体工作计划；②质量保障措施：包含产品质量保障措施、配送质量保障措施、售后保障措施等；③项目配送进度计划：因本项目交货时间要求短，投标人应针对实际情况制定切实可行的配送进度计划，不得影响采购方业务开展。④售后服务方案：包含售后服务人员、售后培训计划等； （1）方案内容全面，完全符合项目要求，实施计划清晰、高效、科学、合理，把握工作的重点，符合相关规范要求，得5分； （2）方案内容较为全面，基本符合项目要求，实施计划较为清晰、合理，能把握工作的重点，符合相关规范要求，得3分； （3）方案内容不全面，无法满足本次采购项目需求，得1分； （4）未提供方案，得0分。 |
| 3.2 | 业绩评价（客观分） | 12 | 评标委员会针对本项目所投产品包中核心设备（2022年1月1日至今）具有的同类产品销售业绩份数进行评价： ≥6份：12分 5份：10分； 4份：8分； 3份：6分； 2份：4分； 1份：2分； 0份：0分。 注：须提供合同复印件或中标通知书复印件加盖公章，不提供不得分，一份完整的有效业绩须包含产品包里的所有产品，可以不是一份合同。 此项所指的“同类产品销售业绩”为核心设备的销售业绩，核心设备清单详见“第五章 采购需求-一、采购清单” |
| 3.3 | 维修响应成时间评价（客观分） | 8 | 评标委员会根据投标人对维修人员接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价（投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间，承诺到达的时间不能超过24小时，须在投标文件中附承诺）。 1、第一名，8分； 2、第二名，4分； 3、第三名，1分； 4、第四名或更低，0分。 |

4.政策性加分（在总得分基础上加分）【满分5分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 政策性加分（1） （客观分） | 2分 | 所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。 |
| 4.2 | 政策性加分（2） （客观分） | 3分 | 根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采〔2017〕6号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加3分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额的50%进行确定。 |

说明：①投标人须提供以上评分标准中涉及的资料和证明材料供评标委员会评审，并清晰标注页码；②评标委员会认定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，不得寻求外部的证据；③投标人应按上述评分标准自行提供有关方案或证明资料。

#### 四、评标流程

1.符合性检查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查内容：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 商务要求实质性响应审查：满足招标文件商务要求中标注★的要求 |
| 2 | 无效投标审查：招标文件“第三章 投标人须知”第23.4条款中认定为无效投标的情形 |
| 3 | 异常低价审核。备注:供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。 |
| 4 | 所投产品配置清单、配件清单价格总和及清单单价不得超过采购文件所列示清单单价及价格总和，否则其投标将被否决。 |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正以书面形式回复，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由授权代表签字。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对合格的投标人进行商务和技术评审，综合比较与评分。

5.推荐中标候选人名单。评标委员会根据投标人评审得分高低排定名次。按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照技术、商务的得分由高到低顺序推荐。汇总后评审得分由高到低的前3名为中标候选人。

6.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（2）投标人名单和评标委员会成员名单。

（3）评标方法和标准。

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者采购人是否委托评标委员会确定中标人。

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 五、定标原则

1.采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审得分排名最靠前的投标人。投标报价最低的并不作为推荐排名靠前的依据。

2.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，顺序确定中标人。

3.出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

3.2经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立的，中标资格无效。

3.3在签订采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标文件要求的情形，并得到评标委员会确认的。

#### 六、废标条款

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不满足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价超过采购预算或最高限价（若有），采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 第五章 采购需求

说   明

1．“产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2．投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，将视为未实质性响应作无效投标处理。

3．投标人须按“第九章 投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。标注特殊符号的技术条款和商务条款（若有），没有证明材料佐证的“正偏离”“无偏离”，评标委员会在评审中有权不予认可。

### 一、采购清单

| 分包 | 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 数量 | 单位 | 合计 | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （台/套） |  | （万元） |  |
| 包1 | 1 | 产科 | ●多床位智能胎监系统 | 30 | 1 | 套 | 30 | 不允许 |
|  | 2 | 皮肤科 | 数码皮肤显微镜 | 15 | 1 | 台 | 15 | 不允许 |
|  | 3 |  | 调Ｑ激光 | 19.7 | 1 | 台 | 19.7 | 不允许 |
|  | 4 | 眼科 | ●眼底激光治疗仪 | 44 | 1 | 台 | 44 | 不允许 |
|  | 5 | 康复医学科 | ●呼吸神经肌肉刺激仪 | 21 | 1 | 套 | 21 | 不允许 |
|  | 6 | 内分泌风湿科 | ●感觉神经定量检测仪 | 20 | 1 | 台 | 20 | 不允许 |
|  | 7 | 输血科 | ●全自动血型分析仪 | 20 | 1 | 套 | 20 | 不允许 |
|  | 8 | 肿瘤科 | PICC及中心静脉置管的超声心电导引系统（彩色超声多普勒诊断系统） | 15 | 1 | 套 | 15 | 不允许 |
| 小计 |  |  |  |  | 8 | / | 184.7 |  |
| 包2 | 1 | 心电图室 | ●心电图机 | 1 | 22 | 台 | 22 | 不允许 |
|  | 2 |  | 动态心电图一体机 | 1.5 | 2 | 台 | 3 | 不允许 |
|  | 3 |  | 动态血压机 | 1.5 | 2 | 台 | 3 | 不允许 |
|  | 4 | 内分泌风湿科 | 胰岛素泵 | 2.4 | 5 | 台 | 12 | 不允许 |
|  | 5 | 疼痛科 | 内热针治疗仪 | 6 | 1 | 台 | 6 | 不允许 |
|  | 6 | 耳鼻咽喉科 | 多导睡眠监测仪 | 3.99 | 1 | 台 | 3.99 | 不允许 |
| 小计 |  |  |  |  | 33 | / | 49.99 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 234.69 |  |

清单中带●的为核心设备（核心设备的参数与部分评审打分有关）

### 技术规格参数（要求）

### 包1

#### 设备1：多床位智能胎监系统

一、技术参数

1、监护参数：胎心率、宫缩压力和胎动。

2、12晶片无线胎心探头，超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<10mW/cm²。胎心率测量和显示范围30～240BPM，胎心率测量误差≤±1BPM。

3、宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。

4、工作站台车一体化设计，16个无线探头基座，系统配置8个无线胎心探头和8个无线宫缩压力探头，最多支持8个孕妇集中式标准单胎监护。

5、无线探头与主机无障碍实时通讯距离超过80米。

6、无线探头具备IP68级防护等级，支持水中分娩。

7、无线探头具有显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接等情况，方便临床进行判断。

8、无线探头连续使用时间超过10小时。

9、无线探头与监护仪主机通信中断并重新连接后，通信中断期间的检测数据能续传。

10、无线胎心率探头支持超过5小时胎心率数据及80分钟胎心音存储，无线宫缩压力探头支持超过5小时宫缩压力值数据存储。

11、支持扫码录入孕妇信息形成孕妇列表，支持从孕妇列表中选择孕妇建档，节省孕妇建档时间。

12、支持用户随意取放无线探头，系统自动完成无线探头的床位分配。每个子窗口均支持动态配置为单胎/双胎/三胎监护模式。

13、多胞胎监护模式支持显示、打印分离的或混合的FHR轨迹。

14、支持监护过程中更换无线探头，系统自动完成前后两个探头的数据衔接。

15、支持病人管理功能，支持搜索、新建、编辑病人信息、调取病人历史监护数据。

16、支持胎心音回放功能。

17、支持Fischer、Krebs、NST、CST、Sogc等5种智能评分方法，支持存储档案数超过40万例，支持监护数据档案回放。

18、报警功能：支持国际标准的三级（高中低）报警系统，支持添加事件记录。

19、具有监护计时、提醒功能，支持按需延长监护时间。

配置要求

| 序号 | 产品配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站台车 | 1 | 台 |
| 2 | ≥23英寸触摸显示屏 | 1 | 台 |
| 3 | 电脑主机（含键鼠） | 1 | 台 |
| 4 | 无线胎心探头 | 4 | 个 |
| 5 | 无线宫缩压力探头 | 4 | 个 |
| 6 | 电源线 | 1 | 根 |
| 7 | 打印机 | 1 | 台 |
| 8 | 合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件 | 1 | 套 |
| 9 | 单台的超声多普勒胎儿监护仪 | 2 | 套 |

#### 设备2：数码皮肤显微镜

一、探头技术参数

体表摄像机：

1.图像分辨率：≥1080×1920；

2.聚焦方式：快速自动聚焦；

手持探头参数

1.放大倍率：100×以上；倍数范围可自行调节且具有多倍率锁定功能，无需更换镜头

2.成像分辨率： ≥2592*1944 （≥500万像素）

二、软件功能

皮肤分析软件：

1.具有实时显示、采集、预览、删除、恢复、同屏显示、图像对比皮肤分析、报告打印等功能；

2.高清显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能；

3.图像处理：具有图像调节、标注、测量（提供多种的测量参数如面积）、增强滤波、保存、还原、图像对比功能，提供适用于多种组织的面积比、数目比等比值的计算分析，适合毛发的定量分析。

4.专业分析模块：多种分析模块，全面支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析；

5.标准病例库：内置多种皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比，辅助检查医生做出准确判断；

毛发智能分析软件：如AI智能分析等分析方法，实现皮肤疾病定量诊断分析

6.具有实时显示、采集、预览、毛发分析、报告打印等功能；

7.具有采集倍率、拍摄位置标注和显示功能；

8.支持双摄像系统同时使用，同屏双视频动态显示和独立采集并提供软件图片。具有宏观图像拍摄和定位微观检查部位功能；

9.根据放大倍率，自动计算视野面积；

10.具有毛发分类自动识别和手动纠错功能；

11.具有终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示功能；

12.自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；

13.具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；

14.具有毛囊计数和分析功能；

15.支持同一位置不同时期检查的宏观、微观图像对比分析功能；

报告单及病例管理：

16.自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；内置多种大量皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比，辅助检查医生做出准确判断；

17.病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷；

18.扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。

三、硬件配置

高清体表摄像机：1套

品牌电脑：双核CPU、≥8G内存、1TB硬盘、液晶显示不低于23寸

彩色联供喷墨打印机1台

适用医用操作台：1套

#### 设备3：调Ｑ激光

1、激光波长:1064nm／532nm；

2、激光类型：Q开关掺钕钇铝石榴石激光器（Q开关Nd：YAG激光器）；

3、光斑直径：最大光斑≥8mm。

4、最大输出能量：1064nm:≥1000mJ/ 532nm:≥400mJ

5、脉宽：4 ns-8ns

6、冷却方式：内置封闭水冷循环系统，具有智能温度调节。

7、防静电，防雷击。

#### 设备4：	眼底激光治疗仪

1.激光波长：577nm

2.激光器类型：光泵浦半导体激光器

3.激光输出功率：50mw-2000mW

4.光束模式：多模

5.激光脉冲模式：连续波模式

6.连续脉冲持续时间：10ms–3000ms或60s单脉冲

7.连续脉冲间隔时间：5ms–3000ms

8.光斑大小：50μm-500μm连续可调

9.瞄准光波长：635nm

10.瞄准光功率：<1.0mW

11.语音提示：中文语音播报

12.操作界面：中文

13.适配器光纤保护：使用铠装光纤，不易损坏

14.具有内部功率实时监测功能

15.触摸屏：≥7寸高清触控屏

16.冷却方式：风扇制冷及半导体制冷

#### 设备5：呼吸神经肌肉刺激仪

1、产品尺寸：长×宽×高 560×620×1450mm，允差±5%。

2、输出通道和波形

膈肌：两通道独立设置，输出波形双向不对称波。

腹肌：两通道独立设置，输出波形双向方波。

3、脉冲频率：30Hz～50Hz可调，步进5Hz，允差±20%。

4、脉冲周期：20ms～33ms范围内可调，允差±20%。

5、脉冲宽度：脉冲宽度200μs，允差±10%。

6、输出幅度：在500Ω的负载电阻下，幅度不大于30V。

7、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值不大于50mA。

8、治疗时间：5～120min可调，步进5min，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。

9、输出模式：三种训练模式

模式一（被动跟随训练）、模式二（主动呼吸训练）、模式三（助力训练）。

10、直流分量输出：不含。

11、在断电情况下，连续工作时间不小于4h（含有内部电源）。

12、游戏训练：两种。游戏包含鲸鱼游海、雨燕飞行，通过呼吸来控制鲸鱼/雨燕的高低姿态，跟随引导并接触得分点来尽可能获得更高分，达到呼吸训练目的。

13、患者信息管理：具有新建患者信息，治疗记录保存功能。

14、起搏次数：5次/分钟～15次/分钟可调，步进1次/分钟，允差±10%。

15、软件功能：可以连接脉搏血氧饱和度仪，并将其监测信息显示到训练系统主机页面上，可显示：脉搏血氧饱和度、脉率信息。

#### 设备6：感觉神经定量检测仪

1．功能用途与配置要求：

1.1功能用途：设备可测量人体体表的温度阈值(包括温觉、冷觉、热痛觉和冷痛觉)以及震动觉阈值。用于检测周围神经大纤维和小纤维神经功能，定量评估患者感觉功能障碍程度，监测神经病变的治疗效果和指导用药。

1.2配置要求：主机1台、温度刺激器1个、振动刺激器1个、反应控制器1个、移动工作站1套。

2．温度刺激模块：

2.1定量测量温度阈值：温觉阈值（WST）、冷觉阈值（CST）。

2.2定量测量痛觉阈值：热痛觉阈值（HPT）、冷痛觉阈值（CPT）。

2.3＃采用水冷循环方式，连续调控温度。

2.4＃温度测量精度≤0.1℃。

2.5＃温度测试范围：0-50℃，具备自动连续升降温刺激。

2.6基线温度：32℃。

2.7温度变化速率:1℃/S、0.5℃/S。

2.8检测方法：极限法、水平法。

2.9温度刺激器重量≤150g。

2.10配有反应控制器。

3．震动刺激模块：

3.1定量测量震动觉阈值（VPT）。

3.2＃振动电路电压测试范围：0～50V，可连续调节。

3.3＃振幅步进精度≤0.1V。

3.4振动刺激具有自动升压和手动控制两种方式。

3.5振动变化速率:0.7V/S、1.6V/S。

3.6＃支持脚踏式振动刺激器，方便患者坐姿检查。

3.7振动刺激头直径有6mm、10mm、13mm三种规格可选。

3.8振动刺激器重量≤160g。

4．软件功能及要求：

4.1配套的PC软件-“感觉神经测试分析系统”符合国药局注册要求。

4.2内置全自动检测程序，检测过程可由操作者独立控制，一键完成。

4.3内置检验程序（真假实验），规避感觉检测的主观性。

4.4软件自动计算均值、变异系数、异常率、不对称性等数据。

4.5系统提供全身（头、躯干、上肢、下肢、手部、足部、阴茎等）≥16个感觉关键点的预设设置，并支持自定义增减。

4.6系统提供身体各部位的正常参考值。

4.7支持感觉阈值年龄系数校正设置。

4.8根据检查结果自动成生报告摘要。

4.9支持实时图表显示，包括检测人数、男女比例、年龄分布和发病率等。

4.10支持原始数据导出为EXCEL格式。

4.11支持历史数据一键备份和还原

4.12支持身份证ID刷卡录入。

4.13支持与医院HIS等信息管理系统的对接服务。

5．移动工作站要求：

5.1一体式电脑。配置要求：双核CPU、≥8G内存、≥1TB硬盘、液晶显示≥23寸。

5.2彩色连供喷墨打印机。

5.3合金移动台车。

感觉神经定量检测仪

（配置单）

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 温度刺激器 | 1个 |
| 3 | 手持式振动刺激器 | 1个 |
| 4 | 反应控制器 | 1个 |
| 5 | 定量感觉神经测试软件 | 1册 |
| 6 | 专用数据线 | 1条 |
| 7 | 产品说明书 | 1册 |
| 8 | 电脑工作站 | 1套 |

#### 设备7：	全自动血型分析仪

1、产品名称：全自动血型分析仪

2、样本位：≥96个

3、血型卡位：≥144卡，支持在线扩展至240卡

4、试剂位：14个,自动摇匀

5、载体类型：8孔微柱凝胶卡

6、检测速度：≥480测试/小时

7、检测项目：

1.ABO血型正定型

2.ABO血型正反定型及Rh检测

3.Rh血型抗原鉴定

4、交叉配血试验

5、不规则抗体筛查

6、直接抗人球蛋白实验

8、加样系统：≥2个独立加样通道，具有液面探测功能、凝块检测功能、样本稀释功能

9、加样头：一次性TIP头

10、加样范围：10~1000μL

11、加样精密度与准确度：

| 加样量（μL） | 精密度CV（%） | 准确性（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 | ≦3.0 | ±5.0 |
| 100 | ≦1.0 | ±1.0 |
| 1000 | ≦0.5 | ±0.9 |

12、打孔装置：根据测试项目的需要打1个孔，2个孔，3个孔，4个孔，8个孔。

13、离心系统：可预离心，≥2台独立的封闭式离心机，同时可离心24张卡。

14、孵育系统：孵育温度37℃恒温孵育。

15、判读系统：双面拍照成像；高清彩色成像系统，图像清晰、真实、直观，原始影，像图片可永久保存。

16、条码扫描：装载时自动扫描样本、试剂条码，测试中自动扫描凝胶卡条码，支持多种格式条形码

17、耗材管理：运行状态下，支持样本、试剂、耗材在线装卸；

18、血型卡上机方式：支持凝胶卡原包装整盒上机。

19、支持预离心功能，并对新卡进行预判读（筛选问题卡，提高检测准确性）

20、软件功能：

(1)运行状态实时检测；

(2)急诊优先功能；

(3)异常状态报警，提醒操作人员注意；

(4)异常检测结果自动提示；

(5)运行过程记录追踪；

(6)数据和图像自动备份；

(7)日志管理，便于追溯查源；

(8)异常结果检测卡存储功能，方便复核；

(9)质控管理模块；

(10)支持检测结果批量审核及上传实验室管理系统；

(11)TIP头、稀释板使用状态记忆功能；

(12)试剂、耗材余量实时监测，自动提示余量不足。

21、操作系统:中文Windows系统

22、LIS连接:支持与LIS系统双向通讯，可自动/手动传输测试结果。

23、生物安全:废TIP、废卡封闭式管理，防止生物危害；封闭式操作，防止测试过中操作人员造成伤害。

#### 设备8：	PICC及中心静脉置管的超声心电导引系统（彩色超声多普勒诊断系统）

一，主要技术规格要求：

1.显示器：≥12英寸高清医用触控显示器

2.触控便携式，整机重量<6Kg

3.内置锂聚合物电池，待机时间≥2小时

4.支持USB外接键盘、鼠标、激光打印机

5.支持中文、英文语言界面显示和输入

6.全数字波束形成器

7.谐波成像技术

8.空间复合成像技术

9.频谱自动描迹，实时追踪频谱、实时频谱计算测量

10.实时三同步

11.内置ECG心电腔内定位模块，定位准确度99%以上

12.中文病人报告系统

13.斑点噪声抑制技术，多级可调≥8级

14.具有穿刺引导功能，探头内置控制按键以及导针架

二，探头规格及主要成像参数要求：

1.探头规格：

1.1、支持凸阵、线阵、腔内探头

1.2、扫描方式：电子线阵、电子凸阵、电子微凸

1.3、扫描深度：3-24cm

1.4、标配探头：5-12MHzL25mm线阵探头，探头内置控制按键以及导针架

2.工作模式：

2.1、B,B|B,4B,B|M,M

2.2、彩色血流多普勒(CF)

2.3、能量多普勒(PDI/DPDI)

2.4、脉冲多普勒(PW)

2.5、B+PWD(实时二同步模式)

2.6、B+CF/PDI/DPDI+PWD(实时三同步模式)

2.7、高重复频率(HPRF)

2.8、组织谐波成像(THI)

3.彩色多普勒血流：

3.1、PRF重复频率范围：0.5-9kHz

3.2、壁滤波器范围：3档可调(5%,%10%,15%PRF)

3.3、线阵探头角度偏转：±10°

3.4、实时空间滤波器

3.4、CFM调色>10种

3.5、PDI调色>10种

3.6、彩色阈值控制

3.7、CFM基线控制

3.8、多普勒频率可调

3.9、彩色帧相关

3.10、彩色透明度控制(TCM)

4.脉冲多普勒：

4.1、PRF重复频率范围：1-10kHz

4.2、壁滤波器范围：可调(2.5%-20%PRF)

4.3、线阵探头角度偏转：±10°

4.4、实时追踪频谱、实时频谱计算测量

4.5、频谱伪彩

4.6、多普勒频率可调

5.图像处理：

5.1、动态范围>120dB

5.2、自动增益控制

5.4、M扫描速度可调

5.4、PW扫描速度可调

5.5、声功率可调

5.6、可控帧相关

5.7、gamma校正

5.8、扫描范围可调

5.9、上下/左右/黑白翻转

5.10、图像增强、边缘增强

5.11、噪声抑制

5.12、斑点抑制

三、测量与报告系统要求：

1.图像、录像存储格式：AVI,JPG,BMP,PNG,TIF,DCM(DICOM)

2.常规测量与计算：距离、深度、面积、周长、体积、角度、狭窄比、比率、速度、梯度（PG）、加速度、阻力指数（RI）、心率、速度时间积分（VTI）等

3.测量计算软件包：产科、妇科、腹部、泌尿、内分泌、血管、心脏等

4.内置硬盘，电影回放≥1024帧，支持视频导出功能；

5.扩展接口：VGA、视频输出、音频输出；USB2.0接口；RJ-45/DICOM接

口；ECG接口

6.支持喷墨、激光、视频打印机

### 包2

#### 设备1：心电图机

#### 设备1-1（20套）

一、参数要求

1.1设备小巧轻便,主机重量＜1kg，标配可移动台车，适应于出诊、床旁移动心电采集等多种临床应用场景；

1.2支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；

1.3具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

1.4具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

1.5支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

1.6支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至设备；

二、外观及显示

2.1显示屏≥9英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

2.2采集器支持蓝牙移动网络技术；

2.3具备12/15/16/18导多种导联连接示意图，便于护士有实习医生使用；

2.4自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落情况进行实时监测报警；

2.5屏幕显示内容：心电波形、导联、实时心率、记录时长、记录倒计时、走纸速度、增益、滤波器、电池电量指示、时间、患者详细信息、床号、日期、信息提示等

三、信息录入

3.1具备标准触控软件盘，支持拼音输入法；

3.2具备先采集后补录患者信息，支持手工录入或从HIS提取；

3.3具备心电采集前患者信息核查功能，防止信息录入错误或信息与实际患者不匹配；

3.4具备扫码功能，可快速录入患者信息；

四、波形采集

4.1支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

4.2具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

4.3具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

4.4具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

4.5支持起搏心电采集功能；

五、存储与查找

5.1支持≥20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限；

5.2具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作；

5.3支持报告状态与上传状态显示，并支持以不同状态进行分类查询，方便医护人员快速进行病历的分类查找；

5.4支持按患者姓名、性别、年龄、病历号、日期等多种方式查询；

5.5具备按检查时间、床号、住院号进行病历列表的排序；

六、主要技术指标

6.1输入阻抗：≥5MΩ

6.2输入回路电流：≤0.1μA

6.3噪声：≤15μVp-p

6.4共模抑制比：≥89dB

6.5时间常数：≥3.2s

6.6耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

6.7A/D转换：24bit

6.8定标电压：1mV±5%

6.9标准灵敏度：10mm/mV+5%

6.10灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

6.11走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

6.12抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

6.13工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

七、联网与输出

7.1支持WIFI、4G联网；

7.2支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR等第三方系统无缝集成；

7.3提供蓝牙打印功能，供急诊、心内等科室现场打印纸质心电图；

7.4支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；

八、电源

8.1交直流两用，自动转换；

8.2交流电源：交流220V50Hz；

8.3直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作8小时以上；

九、配置

9.1标准配置：平板电脑1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、移动台车1台、充电线1根；

移动式心电检查仪配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑 | 1 | 台 |
| 2 | 多导联心电放大器 | 1 | 个 |
| 3 | 蓝牙背夹 | 1 | 个 |
| 4 | 心电导联线 | 1 | 条 |
| 5 | 胸电极（成人） | 6 | 个 |
| 6 | 肢电极（成人） | 1 | 套（4只） |
| 7 | 充电线 | 1 | 根 |
| 8 | 移动台车 | 1 | 台 |
| 9 | 产品说明书 | 1 | 本 |
| 10 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 11 | 验收单 | 1 | 份 |
| 12 | 合格证 | 1 | 份 |

#### 设备1-2（2套）

1)导联模式：Wilson体系;

2)输入电路：浮地输入、具有除颤保护电路;

3)采集方式：12导联同步采集;

4)灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%;

5)走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%;

6)共模抑制比：≧100dB;

7)滤波：无、标准、增强、标准（低通150）；

8)显示屏：≥10寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率≥1280x800像素；

9)显示方式：支持12导心电波形显示；

10)数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；

11)系统语言：中文、英文；

12)具有待机功能，可手动唤醒；

13)记录功能：热敏点阵打印；

14)记录纸规格：210mm卷纸；

15)记录模式：自动、手动；

16)屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器状态、系统时间、患者信息、电池电量。

17)时间偏移：98μs，幅度量化：0.04μV/LSB。

18)数据传输：WLAN功能IEEE802.11a/b/g/n；

以太网10M/100MBase-T端口全双工/半双工自适应；

蓝牙4.0双模、3.0、2.1+EDR；

19)设备端口：

1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；

1个SD卡插槽（可存储数据）；

1个LAN网络接口；

预留1个专用接口；

预留1个HDMI专用接口；

20)可充电锂电池：DC22.2V/2.6AH；

21)具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

22)支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

23)支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至设备；

24)主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。要求提供产品彩页证明；

25)支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

26)具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

27)具备导联脱落功能，可提示导联脱落；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

28)具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

29)数据传输：数据可通过无线和有线两种方式完成数据上传；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

30)数据接口：数据可通过无线网络或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

31)具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

数字心电图机配置要求

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机主机 | 1台 |
| 2 | 12导心电导联线 | 1套 |
| 3 | 胸导吸球 | 1套 |
| 4 | 肢体夹 | 1套 |
| 5 | 标准电源线 | 1条 |
| 6 | 连接地线 | 1条 |
| 7 | 热敏打印纸 | 1卷 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 产品保修卡 | 1份 |

#### 设备2：	动态心电图一体机

一、动态心电记录器

1、重量（不含电池）：≤60克

2、尺寸：70×55×20mm

3、存储介质：Sandisk闪光卡

4、电源：一节7号碱性电池

5、记录时间：支持连续记录时间24小时以上

6、导联：支持3导联、12导联心电数据记录

7、输入阻抗：≥10MΩ

8、共模抑制比：≥80dB

9、转换精度：24位

10、数据接口：支持USB数据传输

11、起博检测：支持硬件采集起搏信号

12、屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息

13、支持导联脱落提醒功能

14、断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形

二、分析软件功能

1、分析工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动；

2、差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；

3、双通道叠加分析功能

3.1可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动；

3.2可对任意模板或散点图选中的心搏进行叠加，从而快速分离出形态不同的心搏并进行修改；

4、智能散点图功能

4.1具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；

4.2任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析；

4.3散点图可进行放大操作；

4.4具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况；

5、阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间；

6、总览编辑功能

6.1总览编辑界面提供多种分析工具：单心博趋势图、K线图、栅状全览图、差分栅状图、心率趋势图、直方图、散点图、事件窗口、12导联心电波形；

6.2各工具之间具有联动性，可以依据心电图大夫自身分析习惯灵活设置、自由组合分析工具栏

6.3可帮助医生快速对病例有一个总体的认识，确定分析思路；

7、模板分析功能

7.1根据波形形态逐跳进行模版分类，对形态相同，定义不同的心搏进行分类及定义编辑，确保异常波形精准识别，使心律失常分析更加细致准确；

7.2具备多种不同形态模板：N、V、S、A、X、J、AF、P、AP、TP、VP、fP、DP等；

7.3模板支持反复修改、单波修改、多波批量修改；

8、直方图分析功能

8.1具备间期直方图、间期比直方图、分布直方图三大类直方图；

8.2包括：R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、X-X、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF、R-X、PR、V-S间期直方图；R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF间期比直方图；室性分布直方图、室上性分布直方图、停博分布直方图、心率直方图等丰富的直方图；

9、起搏器分析功能

9.1具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

9.2具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP；

10、ST分析功能

10.1具备自动进行ST段分析，生成ST事件列表，并支持手动添加STT事件；

10.2具备ST重分析，且测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性；

11、丰富的分析测量工具

11.1心电波形上可实时测量并显示R-R间期数值、心率值,为医生提供最直接的间期分析与心率分析；

11.2提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具；

11.3具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换；

12、心率变异性分析功能：包含心率变异性分析频域和时域两种分析报告；

13、具有心率震荡分析功能；

14、心率减速力分析功能：提供心率减速力与持续性心率减速力分析；

15、快速生成条图功能：方便医生快速留图，条图功能支持选择12导、3导条图，及打印方向选择，并可自定义条图名称；

16、报告编辑功能：

16.1提供多种报告模板，可根据病历实际情况和医生使用情况选择不同的打印内容；

16.2可生成并导出PDF格式报告，可在电脑端直接查看；

16.3提供三级报告助手功能，可帮助医生快速填写诊断结论，同时报告助手内容可自定义；

17、网络化功能

17.1具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告；

17.2具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等；

三、产品配置

3.1标准配置：动态心电记录分析系统1套、动态心电记录盒1个、12导动态心电导联线1条、USB数据线1条、动态心电背包1个、≥2GSD闪光卡1个；

3.2选配：电脑主机、电脑显示器、打印机

动态心电分析系统配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电记录分析系统 | 1 | 套 |
| 2 | 动态心电记录盒 | 1 | 个 |
| 3 | 12导动态心电导联线 | 1 | 条 |
| 4 | 动态心电背包 | 1 | 个 |
| 5 | USB数据线 | 1 | 条 |
| 6 | ≥2G SD闪光卡 | 1 | 个 |
| 7 | 说明书 | 1 | 本 |

#### 设备3：动态血压机

一、硬件参数

1．测量方法：阶梯放气示波法

2．收缩压测量范围：40-260mmHg

3．舒张压测量范围：20-210mmHg

4．脉率测量范围：40-200bpm

5．分辨率：血压为≤1mmHg；脉率为≤1bpm

6.准确性：血压为±3mmHg；脉率为±3bpm

7．监测时长：不低于24小时

8．手动按钮：具备手动插入测量按钮

9．事件按钮：具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮

10．工作电源：两节5号AA碱性电池

11．数据存储器：闪存储存≥300个读数

12．安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

13．取样周期：具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)

14．尺寸：≤118×67×29mm

15．净重量：≤210g，包括电池

16.袖带：支持4种袖带规格（18cm～26cm、22cm～32cm、26cm～36cm、30cm～43cm）

17.数据连接：USB传输

以上包含“▲”的参数须具备医疗器械注册证产品技术要求中相应的描述证明，提供医疗器械注册证复印件并标明对应内容，否则视为未响应此参数。

二、软件参数

1.新建病历：可通过与医院HIS系统对接，输入门诊号、住院号、检查申请单号等设定好的关联ID，提取已有检查医嘱的对应患者信息，减少手工登记录入。

2．设置检测方案：利用软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，自动采集间隔支持设置：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

3．测量值列表：在录入监测仪记录的数据后，可查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据。

4．小时平均表：可将测量数据按小时为单位整理为一个列表；显示内容应包含编号、时间、读数、收缩压、舒张压、平均压、心率、脉压等信息。

5．血压趋势图：可显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图。

6.血压变化图：可显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图。

7.K线图：具备可显示血压高低压变化的K线图。

8．柱状图：可显示全天，白天和夜间的柱状图。

9．饼状图：可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例。

10.血压关联图：可显示某点的收缩压和舒张压数值。

11．报告功能：可进行报告编写、保存、生成PDF及打印。具备报告助手，可提供丰富的报告诊断库和报告模板。

以上包含“▲”的参数需提供产品软件对应的功能截图证明，否则视为未响应此参数。

#### 设备4：	胰岛素泵

1.泵管理系统：可以配合泵管理软件，开展全院泵管理；管理系统有扩展血糖仪、电子胰岛素注射笔接口；泵管理软件有医疗器械许可证；

2. 泵管理系统配置手持终端 1 部(≥6寸屏、HelioG25八核处理器、218GB内存)

3、全中文菜单显示，易用易懂

4、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选

5、基础率分段：48段

6、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

7、数据库：速效数据库、短效数据库

8、基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

9、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

10、基础率增幅：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换

11、立即输注：快速一键注射

12、长餐模式：方波输注，双波输注

13、有大剂量预设：有

14、大剂量设置范围：0.1～88U

15、大剂量增幅：0.1U

16、大剂量输注速度：可调

17、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

18、最大装药量：3.18 毫升(318U)

19、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制

20、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

21、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

22、报警项目可选

23、堵塞剂量可调

24、低药量报警阈值可设

25、电池型号： Type-C快速内置电池，充电60分钟，待机30天

#### 设备5：	内热针治疗仪

1.整机尺寸：主机：±10%400mm×280mm×140mm；

2.输入功率：整机≤150VA，单通道≤1.5W；

3.工作时间设定：00.00min～99.00min；

4.加热温度设置范围：38℃～60℃；

5.电气安全要求符合GB9706.1-2020的要求：

6.电磁兼容要求符合YY9706.102-2021的要求：

7.开机、设置输入、工作结束具备有声提示；

8.一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；

9.一机两用“内热针治疗、银质针治疗”

10.安全断电保护：单通道直流输出控制内热针治疗温度，具备4个以上保险和独立输出电压保护；

11.配备治疗车，具备连接线摆放功能，消毒包存放功能，麻醉枪、内热针、碘伏棉签储备功能；

12.配备治疗连接线支架；

13.配套心率血氧检测仪；

16.工作状态指示灯：工作状态采用灯光指示、40通道可自动检测和识别内热针的工作是否正常；

17.温度准确度：与内热针相连时，精度≤±2℃，治疗温度更精确，时间准确度：计时误差不大于±2s；（提供相关检测报告）

18.线路：一束5线，8组40路输出，更安全，更方便；

19.显示屏：温度、时间采用双屏显示器，分路控制，双温度调节开关；

20.镍铬材质内热针电热丝：高强度（能耐1000度高温、耐氧化、抗腐蚀）、无磁性；

21.从针尖到针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

22.针具针体材质为“医用304不锈钢”

23.多种规格针具（重复使用针具）：1.1号/140mm120mm；0.7号/140mm120mm；

0.5号/100mm；

24.多种规格针具（一次性无菌使用针具）1.1号/140mm120mm；0.7号/140mm120mm；0.5号/100mm；

25.可提供内热银质针：1.1号/140mm120mm；

26.适用范围：

1、适用于医疗单位对颈、肩、腰、腿痛患者进行针灸治疗。

2、用于人体体表穴位不同深度的侵入式刺激以及供软组织损伤性病变和骨骼肌损伤性病变非直视下松解术用。”

#### 设备6：	多导睡眠监测仪

1)设备具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定。

2)SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，≥16G存储卡，可连续记录≥100个病例数据。

3）内置≥4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间≥40小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统。只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。

4）≥2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

5）内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。

6)可连接到任意CPAP(无创正压呼吸机)产品滴定患者所需治疗压力。

7)智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。

8)预留type-c拓展口，可进一步升级为其他功能更为全面的睡眠监测仪。

设备参数

| 尺寸 | 125*80*24(mm) ±10% |
| --- | --- |
| 重量 | ≤190g(含锂电池) |
| 外壳材料 | ABS塑料 |

技术指标

| A/D采集 | 12位 |
| --- | --- |
| 最高采样频率 | 2048Hz |
| 存储容量 | ≥16G |
| 记录数据读出方式 | SD卡 |

1)血氧饱和度范围(%SpO2):0%～100%;

a)血氧饱和度：80%～100%,误差绝对值≤±2%;

b)血氧饱和度：70%～79%,误差绝对值≤±3%。

2)脉搏显示范围：30bpm-240bpm;

a)30bpm-100bpm,误差≤±2次/分；

b)100bpm-240bpm,误差≤±2%。

3)腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形。

4)呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5～60次/分；误差≤±2次/分。

5)体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位。

6)体动：能观察人体运动变化的信号波形。

7)鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。

软件性能指标

1)睡眠软件符合AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，具有成人自动分析软件。

2)软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工分析两种方式。

3)信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。

4)回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。

5)采用Word的中、英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

6)具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

7)智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。

系统配置要求:

①≥10GB可用磁盘空间

②≥2GB内存

③≥2GHz主频的CPU

④WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。

### 三、商务要求（★条款为实质性响应条款，不满足则作为废标处理）

★1、交货期：合同签订完成后，国产产品30个日历日内完成交货安装调试及验收。进口产品90个日历日内完成交货安装调试及验收。若合同签订后中标供应商即未按约定发货的，医院有权立即终止合同。交货产品生产日期须是临近合同签订日期的产品，即国产设备不超过3个月，进口设备不超过6个月。

★2、交货及安装地点：

2.1、本次所采购设备须接入医院信息系统，投标供应商应免费开放和承担相应的接口费；若涉及加密狗的，须供应商提供终身提供加密狗的说明。

2.2、安装地点为采购人指定地点。

★3、付款方式和条件：合同签订完成，货物安装调试完成并2次验收合格（到货验收及正式验收）后，公司开具相应的发票和出库单，经医院财务科、审计科以及设备科审核通过后，属于专项资金支付部分一次性100%支付，属于医院自有资金支付部分，12个月之内支付。

★4、软件部分总体要求

（一）信息安全技术要求

（1）乙方向甲方提供的软件技术服务必须符合国家信息安全以及保密安全相关技术要求。

（2）乙方必须与甲方签订甲方信息安全责任承诺书和甲方信息保密协议，并作为项目验收条件之一。

（3）针对因乙方系统服务程序漏洞导致的信息安全风险，乙方需承诺终身免费升级修补，对于情节严重的院方保留追究法律责任的权利。

（4）乙方保证软件技术服务中的数据安全，确保软件系统中的数据不被非法阅读、篡改和复制，禁止非法用户进入，数据须国产加密存储和传输。

（5）乙方需提供完整的安全访问策略，针对多中心多用户自由灵活地配置分级权限，并具有严格控制数据访问权限的能力。

（6）乙方前后端服务程序、数据备份方式简单方便，出现异常情况可快速恢复系统，具有完整的数据备份和容灾计划。在网络故障、服务器故障等特殊情况下，能确保数据不丢失。

（7）乙方提供的服务程序须支持阻止非法篡改数据的操作，并能对非法操作行为及时预警。

（二）接口要求

（1）本次采购的软件技术服务乙方需按甲方使用需求，与甲方现有其他业务系统进行集成，实现数据共享，业务系统包括但不限于：数据集成平台、统一支付对账平台、HIS核心系统、合理用药、电子签名、内镜、超声、影像、心电图、检验、体检、护理、消息平台、医保智能监测系统等。与第三方系统和设备的接口实施费乙方不收取费用。

（2）乙方软件系统维保期需根据甲方使用需求升级改造。包括：合同服务的横向扩展应用，系统程序升级、局部功能调整、故障检测处理、接口开发与配合、免费对接院内新增和更换的应用系统，因政策调整和业务管理模式改变而进行的系统改造等。

5、技术及售后服务要求（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后，应在 2 小时内给予答复；并派合格的维修工程师在 24 小时内到用户现场进行维修，费用由中标人负责。如中标人在接到通知的2小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。中标人负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。验收时应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准，所派人员的一切费用由中标人承担。中标人负责对用户操作人员提供现场设备操作、保养等培训，并承担相应费用。

★6、质保期（重要条款，不满足要求将导致废标）：除招标文件“技术参数(规格) 要求”明确要求的外，整机质保（含易损件）≥5年，需在质保承诺书中承诺具体质保年限。最终以供应商出具的质保期承诺函为准。提供质保期承诺函原件扫描件并加盖生产供应商公章。

7、验收（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

7.1包装：主机、备件、附件、工具、资料等均应装箱，满足设备防潮、防震、防锈等要求，保证设备抵达安装现场完好无损，如因包装不当引起的责任事故，由中标人负责；按产品标准验收程序规程验收，以保证产品满足质量要求；

7.2 设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标方须配合试验验证，直至完全满足合同要求为最终验收；如果设备需经法定计量检定机构计量检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由中标方负责。

7.3验收时提供投标产品在生产过程中的各项检验证书、验收合格证及随机附带的交货清单。设备到达用户所在地后，在接到用户通知的 1 周内，由卖方负责安排固定工程师安装、调试。如果设备自安装之日起，一周内不能正常使用、通过验收，则由卖方换一台同型号的新设备甚至无条件退货，并补偿买方相应损失。卖方提供仪器的详细结构图纸、控制电路板之间的联络图，详细的电子线路图（纸质和电子版），仪器的软硬件操作手册、维护手册和维护专用工具。

8、售后服务及保修承诺（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

8.1 为保障设备正常运行，卖方必须在中国境内设有备件库（包括售后服务机构、设施设备及受过专业培训的售后服务人员）；

8.2投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

8.2.1售后服务体系；

8.2.2产品保质期内的服务承诺；维修与更换有缺陷的货物或部件期限：接到买方通知后2小时内响应，24小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用且在专业工程师上门维修、服务后付款。

8.3.3运行阶段的服务承诺。

培训：提供相应的培训计划

9、其他要求：若中标供应商涉及商业贿赂等违法犯罪事件，一经发现，医院有权立即终止合同，并禁止其一至三年内参与医院采购项目投标。若中标供应商存在不及时办理发票、货品以次充好、售后服务不及时等合同履约不到位的行为，接到相关部门投诉1～2次，给予警告处理。投诉达到3次及以上，医院有权立即终止合同，并禁止其一至三年内参与医院采购项目投标。

10、备品备件：若出现验收合格的设备故障或不能使用的情况，供应商应立即提供同品牌同型号新设备以供使用或换货，直到原设备维修完成继续使用。

11、保证保修期后的备件供应。提供主要备件及配件价格清单。

★12、所有相关设备信息化建设按采购人要求提供，相关费用由乙方承担。

### 四、设备单独商务要求（若与上面商务要求冲突，以标包商务要求为准，如有）